**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Rukavice vyšetřovací**

**Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Rukavice vyšetřovací** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| neobsahují pudr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| požadovaný rozsah velikostí - XS, S, M, L, XL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochranné, nesterilní, jednorázové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| univerzální - vhodné pro pravou i levou ruku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková délka rukavice min. 240 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnější povrch - texturovaný na koncích prstů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| manžeta - rovnoměrně rolovaný okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost vůči roztržení v N před použitím - min. 6N a více po dobu skladovatelnosti v délce 3 let | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální úroveň mikrobiální propustnosti, hodnota AQL menší nebo rovná 1,5 u finálního produktu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| na balení musí být čitelně označena velikost, šarže, doba expirace, název | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| na balení musí být uvedeny piktogramy dle platných norem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| všechny normy musí být uvedeny na originálním obalu každého balení (krabičky) rukavic, nikoliv pouze v TL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| expirace od dodání na místo určení minimálně 24 měsíců | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rukavice nesmí být slepené, snadné vyjmutí jednotlivých rukavic z balení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doložená certifikace CE notifikovanou osobou dle nařízení EU o OOP 2016/425 v kategorii III vysoké riziko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí odpovídat nařízení EU o zdravotnických prostředcích 2017/745 a nařízení EU o osobních ochranných prostředcích v kategorii III 2016/425 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| splňují normy ČSN EN 455 I-IV a ČSN EN 374 - I, II, IV, V a ČSN EN 16523-1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doložený test odolnosti proti chemikáliím dle ČSN EN 374 I a IV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doložit odolnost vůči průniku virů dle ČSN EN 374-V, případně ASTM F1671 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doložené prohlášení o shodě na MDR - EU 2017/745 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rukavice musí být ve shodě s nařízením o potravinách, norma 1935/2004 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| veškerá požadovaná dokumentace musí být v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva rukavic bílá nebo modrá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |