**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Tiskárny na bioptický materiál

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tiskárna na kazety – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Laserová tiskárna kazet** (Technologie značení laserem přímo na kazety bez použití toneru, pásky a dalšího spotřebního materiálu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otevřený systém (kompatibilita s kazetami libovolných výrobců) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna musí umožňovat tisk na kazety, které jsou aktuálně používané na patologicko-anatomickém oddělení Pardubické nemocnice:   * Kazeta STANDARD růžová (kód produktu 3007, dodavatel bamed s.r.o.) * Kazeta STANDARD zelená (kód produktu 3009, dodavatel bamed s.r.o.) * Kazeta STANDARD žlutá (kód produktu 3010, dodavatel bamed s.r.o.) * Kazeta Q Path® MicroStar III růžová (kód produktu 720-2083, dodavatel VWR) * Kazeta Q Path® Microtwin žlutá (kód produktu 720-2186, dodavatel VWR) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet kazet na vstupu - minimálně 6 plnitelných kovových zásobníků kazet s kapacitou každého zásobníku min. 70 kazet (min. 6x70 kazet) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet kazet na výstupu – min. 10 kazet | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisk znaků – alfanumerické, kód 128, datamatrix, QR kód, Aztec kód | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nesmazatelný potisk odolný alkoholu, acetonu, xylenu, kyselinám, reagenciím, barvičkám, chemikáliím, teplu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení min. 1250 dpi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost tisku min. 12 kazet za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost napojení na stávající PC v laboratoři | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB rozhraní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně ovládacího SW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tiskárna na skla – 4 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Tiskárna pro potisk mikroskopických skel** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisk pomocí termotransferové pásky přímo na sklo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisková páska použitelná bez časového omezení (exspirace) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost tisku na standardní mikroskopická sklíčka od různých dodavatelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita na vstupu – min. 100 skel  Počet zásobníků – min. 1 zásobník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost tisku – min. 12 skel za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisk znaků – alfanumerické, kód 128, datamatrix, QR kód | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nesmazatelný potisk odolný alkoholu, acetonu, xylenu, kyselinám, reagenciím, barvičkám, chemikáliím, teplu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení min. 300 dpi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna musí být včetně ovládacího SW, s barevnou LCD obrazovkou, USB vstupem a čtečkou čárových kódů, alternativně lze nabídnout tiskárnu s externím PC „All-in-One“ s min. 15“ dotykovou LCD obrazovkou, min. 8 GB RAM, min. 120 GB SSD, Windows 11 Professional, malý s lékařskou klávesnicí s trackpadem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně SW pro tvorbu šablon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.