## výkaz výměr
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Akce: |  | Albertinum Žamberk – dodávka lůžkové a mycí techniky
Název projektu | „Albertinum Žamberk - Zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče“,
Skupina přístrojů: |  | PAL / 1, 2, 4, 5, 6, 8, 29
Číslo položky | Skupina přístrojů | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | množství | Měrná jednotka | Cena v Kč za MJ bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
1 | 1 | lůžko s laterálním náklonem |  | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0
plně elektrifikované zařízení splňující normu IEC 60601-2-52:2010 s příslušenstvím (hrazda s hrazdičkou a držák na infuzi) poskytující jednoduchou obsluhu pomocí dálkového ovládání, pacientský ovladač základních funkcí, zajištění oboustranného laterálního náklonu a poloh dle Trendelenburga, 4 dílná ložní plocha s možností prodloužení ložné plochy, - polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15%, běžná ložná plocha o rozměrech 90 x 200 cm, minimální výškové nastavení 43 - 81 cm, bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg, kryt podvozku a motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka, kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou, antidekubitní matrace s ložnou plochou 90 x 200 cm, min. výšky 15 cm kategorie 4, opatřená voděodolným, paropropustným, snímatelným hygienickým potahem popř. potah hygienickou folií, rozepínatelnou ze čtyř stran, s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi, svařované švy, možnost praní při 60-90°C, eurolišta, police na odkládání lůžkovin, Materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí, upřesnění barevného řešení dle dohody
2 | 2 | aktivní antidekubitní matrace |  | 20 | ks |  | 0 | 0 | 0
plně automatická a flexibilní vzduchová matrace zajišťující optimální rozložení tlaku, vybavená ventilem pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu, s ložnou plochou 90 x 200 cm, min. výšky 15 cm, kategorie 4, kompresor zajišťující pulsní režim s jemným střídavým konstantně nízkým tlakem a tichým provozem bez vibrací, funkce pro odlehčení pat, funkční na principu systému dvou matrací s funkcí pro sed - reakce při poloze pacienta do sedu, nastavení hmotnosti ležící osoby, opatřená voděodolným, paropropustným, snímatelným hygienickým potahem popř. potah hygienickou folií, rozepínatelnou ze všech 4 stran, s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi, svařované švy, možnost praní při 60-90°C
3 | 4 | transportní lehátko |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
pro vyšetřování pacientů na příjmech a v ordinacích lékařů, výškové polohování ložné plochy elektrickým zdvihem, možnost nastavení úhlu části pro ležení (trendelenburgova poloha), omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých částí, kolečka o průměru min. 100 mm s brzdou pro dvě kolečka, ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka, bezpečná pracovní zátěž min. 200 kg, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem
4 | 5 | transportní křeslo |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
křeslo s manuálním polohováním sedáku, područky s měkkým polstrováním, odklopné opěrky nohou, bubnový brzdový systém na zadních kolech s ručním ovládáním doprovodem, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 300 mm umožňující pohodlnou jízdu i ve venkovních prostorech, šířka sedáku min. 50 cm, výška sedu min. 48 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, bezpečné provozní zatížení min. 120 kg, omyvatelný povrch konstrukce a potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku
5 | 6 | zvedák elektrický |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
elektrické zařízení se zdvihem vaků, s odlehčenou konstrukcí pro snadnou manipulaci s nepohyblivými osobami, pro přesuny mezi místnostmi pracoviště, akumulátorové napájení s možností přímého dobíjení z el. sítě 230 V (bez nutnosti vyjmutí aku), ovládání pomocí dálkového ovladače nebo panelu, sloupový zdvih vaků v min. rozmezí 40 – 160 cm, elektrické rozevírání nohou pro zajištění stabilizace zvedáku, možnost zvedání ze země, bezpečné provozní zatížení min. 180 kg. Součástí příslušenství 2 ks náhradních vaků. Materiálové provedení a konstrukční řešení celého zařízení umožňující desinfekci celého povrchu a jeho jednotlivých částí
6 | 8 | sprchové lehátko |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
umožňující snadný transport klienta z lůžka na lehátko, určené pro ležící imobilní pacienty, lehká manipulace při jízdě, nastavitelná výška v rozsahu min. 55 – 90 cm, vnitřní rozměr vany min. 60 x 195 cm, bezpečné pracovní zatížení min. 150 kg, jednoduché flexibilní vypouštění zbylé vody do běžných podlahových nebo jiných výlevkových zařízení, jednodílná ložná plocha s postranicemi s podélnými odtokovými kanálky a podhlavníkem, sklopné zábrany, snadná přeprava mezi místnostmi za použití kolečkového systému většího valivého průměru (min. průměr kolečka 150 mm) s brzdovým zajištěním na místě aplikace, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem Voděodolné materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí
7 | 8 | mobilní sprchovací systém |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
zajištění provedení osobní hygieny pohybově hendikepovaného pacienta přímo na lůžku. Technické požadavky: připojení 230V k průběžnému ohřevu vody, regulátor teploty ohřevu vody s ochranou proti jejímu přehřátí, individuální nastavení teploty a proudu vody, antikorozní provedení všech prvků včetně voděodolnosti ovládacích panelů, rozvody vody z voděodolných pružných materiálů, ochranné krytí a zajištění před úrazem el. proudem ve vlhkých podmínkách s nebezpečím možnosti potopení do vody, integrované nádrže na vodu k očistě a po použití, jednoduché vypouštění zbylé vody do podlahových nebo jiných výlevkových zařízení, odolnost proti desinfekčním prostředkům proti vzniku bakterií, kolečkový systém s brzdovým zajištěním na místě aplikace
8 | 29 | antidekubitní pomůcky |  | 1 | sada |  | 0 | 0 | 0
antidekubitní sedáky a podložky různého druhu a typu jako velmi důležitá součást v boji proti vzniku proleženin v materiálovém provedení PUR molitanová výplň s tvarovou pamětí nebo polystyrenový granulát ve snímatelném obalu z antialergického omyvatelného / pratelného lékařského materiálu dle druhové a množstevní specifikace v rozsahu: - 5 ks klínového podhlavníku, 3 ks manipulační pás, 5 ks mezikolenní klín (cca 25x15x20), 5 ks mezikolenní klín (cca 30x15x20), 3 ks podložka na toaletní křeslo, 10 ks polohovací had (délka á 200 cm), 10 ks polohovací had (délka á 100cm), 1 ks polohovací pomůcka sedmička (cca 165x30 cm), 3 ks sedací kruh (průměr cca 40 cm), 5 ks vertikalizační klín
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0