## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Respirační materiál – kyslíková terapie, filtry
Účastník vyplní požadované údaje v části, do které podává nabídku, a vyplněnou přílohu vloží do nabídky. Část, do které nabídku nepodává, zůstane nevyplněná. Pokud účastník podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vyplní požadované údaje ve všech částech, do kterých podává nabídku.
Technická specifikace
Ke každému požadavku účastník vyplní, zda jej splňuje či nikoli - ANO/NE, popř. doplní dle nabízeného produktu.
Část 1 | Kyslíkové a anesteziologické pomůcky | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| Brýle kyslíkové pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*slouží v rámci kyslíkové terapie k podání medicinálního kyslíku nosem
*délka 210cm +/-10%
*jednorázové, transparentní materiál
*univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*bezpečnostní hadička s vnitřním hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
*stahovací kroužek pod bradou pro pohodlné upevnění
*měkké konce a hladké okraje nosních vývodů minimalizující podráždění sliznice
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čisté
| Hadička spojovací kyslíková | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*k propojení mezi zdrojem kyslíku a ZP(např maska atd..)
*délka 210cm +/-10%
*jednorázová, transparentní materiál
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*hadička s hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistá
| Maska anesteziologická s nafukovací manžetou vel. 0-5 | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*maska určená k aplikaci plynů
*velikost 0-5
*transparentní, jednorázová
*nafukovací manžeta
*velmi dobře těsnící, anatomicky tvarovaná
*kroužek s háčky barevně rozlišující jednotlivé velikosti (u velikosti 2,3,4,5)
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky/mikrobiálně čisté
| Maska kyslíková pro dospělé s hadičkou | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*masky určené pro podání kyslíkové terapie
*jednorázová, transparentní
* pro střední koncentraci kyslíku
*délka přívodní hadičky 210cm +/-10%
*bezpečnostní hadička s vnitřním hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
* stahovací fixační pásek
* tvarovatelný nosní klip
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čisté
| Maska kyslíková pro dospělé s rezervoárem | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*masky určené pro podání kyslíku o vysokých koncentacích
*jednorázová, transparentní
*pro vyokou koncentraci kyslíku
*délka přívodní hadičky 210cm +/-10%
*hadička s hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
*součástí masky je rezervoár o objemu 1000ml
*stahovací fixační pásek
*tvarovatelný nosní klip
*bezpečnostní ventil zabraňuje zpětnému vdechování
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistá
Část 2 | Specializované dýchací masky | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| Maska tracheostomická pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*maska inhalační určená pro aerosolovou terapii
*jednorázová, transparentní
*stahovací fixační pásek
*dobře přilnavá
*zakončení konektorem 22mm
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
*sterilní nebo hygienicky čistá
| Maska aerosolová pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*maska inhalační určená pro aerosolovou terapii
*jednorázová, transparentní
*stahovací fixační pásek
*tvarovatelný nosní klip
*dobře přilnavá
*zakončení konektorem 22mm
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistá
Část 3 | Pomůcky pro nebulizaci | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| Maska s nebulizací pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*maska určená k podání a dávkování inhalačních léků
*jednorázová, transparentní
*hadička, maska, nádobka
*délka přívodní hadičky 210cm +/-10%
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*hadička s hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
*stahovací fixační pásek
*tvarovatelný nosní klip
* nebulizátor s kapacitou min 6ml
*použití ve svislé nebo šikmé poloze
*materiál měkčené lékařské PVC
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistá
| Nebulizátor s náústkem | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*slouží k podání a dávkování inhalačních léků
*jednorázový, transparentní
*nádobka, hadička, T-kus, náústek a vrapová spojka
*délka přívodní hadičky 210cm +/-10%
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*hadička s hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
* nebulizátor s kapacitou min 6ml
*použití ve svislé nebo šikmé poloze
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistá
| Nebulizátor s T-kusem pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*slouží k podání a dávkování inhalačních léků
*jednorázový, transparentní
*hadička, nádobka, T-kus
*délka přívodní hadičky 210cm +/-10%
* na obou koncích hadičky univerzální konektor kompatibilní s běžnými zdroji kyslíku
*hadička s hvězdicovým průřezem odolná proti zalomení
* nebulizátor s kapacitou min 6ml
*T-kus, připojení 22F-22M/15F-22M
*použití ve svislé nebo šikmé poloze
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní nebo hygienicky čistý
Část 4 | Maska laryngeální | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| Maska laryngeální | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*silikonová, jednorázová
*anatomicky tvarovaná, vyfukovatelná, extra jemná těsnící manžeta
*vzduchová trubice, manžeta a nafukovací systém
*nafukovací systém: nafukovací hadička s kontrolním balónkem a zpětným ventilem pro nafukování a vyfukování manžety
*kontrolní balonek reflektuje stav tlaku v manžete a zpětný ventil zabranuje úniku vzduchu a udržuje tlak v manžetě
*transparentní tubus vhodný pro akutní diagnostiku
*univerzální konektor 15 mm (dle DIN 5356-1)
*pilotní balonek s ventilkem pro přesné nafukování manžety
*maska je opatřena ochrannou mřížkou- prevence obturace dýchacích cest
*přehledné označení velikosti, hmotnosti,objemu manžety
*velikosti 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 , 5
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
* hygienicky balené po 1 ks
*sterilní
Část 5 | Respirační filtry pro dospělé | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| Filtr pro dospělé s portem | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*bakteriální a virový filtr pro umělou ventilaci pro dospělé
*elektrostatické papírové medium
* doba použitelnosti 24 hodin (doložit v technickém listu)
*bakteriální (BFE) a virová (VFE) účinnost 99,99%
*připojení přes uzavřený Luer-Lock port
*univerzální připojení 22F/15M - 22M/15F
*okraje konektorů musí být zaoblené (minimalizují otlaky na tělě pacienta)
*nízký objem mrtvého prostoru a nízký ventilační odpor
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
*sterilní
| Filtr pro dospělé s portem a HMEF | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*kombinovaný filtr pro umělou ventilaci pro dospělé
*kombinovaný - antivirový, antibakteriální, tepelný a zvlhčující
*elektrostatické papírové medium
*vhodný i pro dlouhodobou ventilaci, doba použitelnosti 24hodin(doložit v technickém listu)
*bakteriální (BFE) a virová (VFE) účinnost 99,99%
*připojení přes uzavřený Luer-Lock port
*univerzální připojení 22F/15M - 22M/15F
*okraje konektorů musí být zaoblené (minimalizují otlaky na těle pacienta)
*nízký objem mrtvého prostoru a nízký ventilační odpor
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
*sterilní
| Filtr pro dospělé HME - umělý nos | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
*filtr pro tracheostomickou nebo endotracheální kanylu
*zabraňují ztrátě tepla a vlhkosti během respirace - tepelný a zvlhčující
*transparentní - pro vizuální kontrolu
*kyslíkový port pro napojení kyslíkové hadičky
*univerzální připojení 15F pro napojení TK
*odsávací port
*bez latexu, bez obsahu ftalátů (DEHP Free)
*sterilní