**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Flexibilní video-rhino-laryngoskop

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Flexibilní video-rhino-laryngoskop – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Flexibilní video-rhino-laryngoskop sloužící k vyšetření nosu, vedlejších nosních dutin, nosohltanu a hrtanu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní se stávajícím video procesorem Olympus CV-170 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CCD čip na distálním konci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější průměr na distálním konci 2,6 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka pracovní části 300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pozorovací vzdálenost 3,5 - 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ohyb distálního konce 130° nahoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zařízení umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 4 programovatelná tlačítka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.