## List1
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
SPECIFIKACE
Zakázka: Dodávka matrací na pacientské lůžka
Zadavatel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, IČ: 00853879
Požadavek / parametr | ANO / NE
Účel použití a obecné požadavky
Antidekubitní matrace určená pro použití ve zdravotnictví pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů
Musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem
Účinná profylaxe dekubitů
Nosnost min. 190kg
Matrace i potah má značení v souladu s UDI podle požadavků MDR
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Rozměry matrace (d x š x v) 200 x 87 x 16 cm, tolerance v šířce +/- 1 cm, ve výšce + 2 cm
Vrchní plochu matrace tvoří viskoelastická polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou
Výška vrchní viskoelastické polyuretanové pěny minimálně 7 cm
Hustota vrchní viskoelastické polyuretanové pěny 85 kg/m3 , tolerance +/- 5%
Odpor proti stlačení vrchní viskoelastické polyuretanové pěny cca 3kPa (+/- 10%)
Spodní plochu matrace tvoří polyetherová studená pěna
Výška spodní polyetherové studené pěny minimálně 9 cm
Hustota spodní polyetherové studené pěny v oblasti hlavy a nohou 33 kg/m3 , tolerance +/- 5%
Hustota spodní polyetherové studené pěny v pánevní oblasti 80 kg/m3 , tolerance +/- 5%
Odpor nosné části jádra proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%)
Zpevněné okraje matrace minimálně 10 cm, z PUR pěny o hustotě minimálně 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%)
Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži minimálně 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka
Snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
Potah neobsahuje latex
Potah má min 2 úchyty
Návod na vyplnění formuláře:
Uchazeč v tomto formuláři vyplní všechna zelená políčka. Nevyplněné políčko se považuje za nesplnění požadavku nebo parametru. Do zeleného políčka je uchazeč povinen dopsat ANO v případě, že jeho výrobek splňuje parametr nebo požadavek položky. Pokud nesplňuje, dopíše NE.
Příklad 1:
V kolonce požadavek/parametr je uvedeno "hmotnost výrobku maximálně 500kg". Pokud je hmotnost výrobku např. 450kg (čili splňuje podmínku) doplní uchazeč do zeleného políčka ANO. Pokud je hmotnost výrobku např. 560kg (čili nesplňuje podmínku) doplní uchazeč NE. Je-li hmotnost výrobku přesně 500 kg považuje se podmínka za splněnou.
Příklad 2:
V kolonce požadavek/parametr je uvedeno "Dodané zařízení musí být nové". Pokud uchazeč dodává nové zařízení (čili splňuje podmínku) doplní uchazeč do zeleného políčka ANO. Pokud uchazeč chce dodat repasované, nebo používané zařízení (čili nesplňuje podmínku) doplní NE.
….........................................................
podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče