## výkaz výměr
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Akce: |  | Albertinum Žamberk – dodávka lůžkové a mycí techniky
Název projektu | „Albertinum Žamberk - pořízení vybavení pro pneumologickou a ftizeologickou následnou péči“,
Skupina přístrojů: |  | PLIC / 1, 2, 3, 5
Číslo položky | Skupina přístrojů | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | množství | Měrná jednotka | Cena v Kč za MJ bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
1 | 1 | polohovací nemocniční lůžko |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
plně elektrifikované zařízení splňující normu IEC 60601-2-52:2010 s příslušenstvím (hrazda s hrazdičkou a držák na infuzi) poskytující jednoduchou obsluhu pomocí dálkového ovládání, pacientský ovladač základních funkcí, zajištění poloh dle Trendelenburga, 4 dílná ložní plocha s možností prodloužení ložné plochy, polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15%, běžná ložná plocha o rozměrech 90 x 200 cm, minimální výškové nastavení 43 - 76 cm, bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg, kryt podvozku a motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka, kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou, antidekubitní matrace s ložnou plochou 90 x 200 cm, min. výšky 15 cm kategorie 4, opatřená voděodolným, paropropustným, snímatelným hygienickým potahem popř. potah hygienickou folií, rozepínatelnou ze tří stran, s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi, svařované švy, možnost praní při 60-90°C, eurolišta, police na odkládání lůžkovin, Materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí, upřesnění barevného řešení dle dohody
2 | 2 | Transportní lůžko pro transport zemřelých |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
vlastnostmi v provedení pro venkovní použití (přeprava mezi objekty areálu), výškové polohování ložné plochy v rozmezí min. 60 – 90 cm, sejmutelná nosítka s nerezovou tvarovanou (prohlubeň) ložnou plochou s min. rozměry 60 x 195 cm a koncovými vysouvatelnými madly pro snazší přenášení, odnímatelný kryt ložné plochy, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce, kryt podvozku lůžka, přední otáčivá kolečka o průměru min. 150 mm s brzdou, zadní kola na pevné ose o průměru min. 50 cm, ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka, bezpečná pracovní zátěž min. 220 kg,
3 | 3 | Invalidní křeslo transportní |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
transportní křeslo skládací, odlehčený rám pro snadné přenášení, s manuálním polohováním sedáku, područky odnímatelné s měkkým polstrováním, odklopné a odnímatelné opěrky nohou, bubnový brzdový systém na obou zadních kolech s ručním ovládáním doprovodem, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 300 mm umožňující pohodlnou jízdu i ve venkovních prostorech, šířka sedáku min. 45 cm (počet ks dle možností šíře 45 - 55 cm bude upřesněn s vybraným dodavatelem), výška sedu min. 48 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, bezpečné provozní zatížení min. 120 kg, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku.
4 | 3 | Invalidní vozík standard |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
skládací, odlehčený rám pro snadné přenášení, tzv. plná kola obou náprav, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 600 mm, šířka sedáku min. 45 cm (počet ks dle možností šíře 45 - 55 cm bude upřesněn s vybraným dodavatelem), výška sedu min. 50 -55 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, přítlačné parkovací brzdy pro doprovod, područky odnímatelné s měkkým polstrováním, odklopné a odnímatelné podnožky, - nosnost min. 120 kg. omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku
5 | 3 | Bariatrický mechanický transportní skládací vozík |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
skládací, odlehčený rám pro snadné přenášení a zdvojeným křížem zesílené bočnice, područky odnímatelné s měkkým polstrováním, nastavitelné odklopné a odnímatelné opěrky nohou, bubnový brzdový systém na obou zadních kolech s ručním ovládáním doprovodem, přední otáčivá (řídící) kola o průměru min. 150 mm, zadní větší kola o průměru min. 300 mm umožňující pohodlnou jízdu i ve venkovních prostorech, šířka sedáku min. 55 cm, výška sedu min. 44 cm, bezpečnostní zajišťovací popruh pro přepravovanou osobu, bezpečné provozní zatížení min. 200 kg, omyvatelný a desinfekci odolný povrch konstrukce a koženkového potahu měkkých sedacích a opěrných částí, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Předpokládá se venkovní používání výrobku.
6 | 5 | Sprchovací vozík (vana) |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
sprchové lehátko, umožňující snadný transport klienta z lůžka na lehátko, určené pro ležící imobilní pacienty, lehká manipulace při jízdě, nastavitelná výška v rozsahu min. 55 – 90 cm, vnitřní rozměr vany min. 60 x 195 cm, bezpečné pracovní zatížení min. 150 kg, jednoduché flexibilní vypouštění zbylé vody do běžných podlahových nebo jiných výlevkových zařízení, jednodílná ložná plocha s postranicemi s podélnými odtokovými kanálky a podhlavníkem, sklopné zábrany, snadná přeprava mezi místnostmi za použití kolečkového systému většího valivého průměru (min. průměr kolečka 150 mm) s brzdovým zajištěním na místě aplikace, upřesnění barevného řešení dle dohody se zadavatelem. Voděodolné materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí.
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0