## PKN+CHN
Rozsah a specifikace předmětu díla
Seznam jednotlivých prvků, které jsou předmětem výměny / doplnění
Vysvětlivky:
CHN = Chrudimská nemocnice
PKN = Pardubická nemocnice
nemocnice | budova/objekt | podlaží | oddělení | pokoj | typ koncového prvku a předpoklad ventilových skříní | počet (ks) | původní model | předpokládaná specifikace - bude upřesněno během zpracování PD | poznámka
CHN | OB | 3NP | CHIR JIP | jednotlivé boxy: 2x jednolůžko 2x třílůžko | Stropní stativ | 8 | ST19-26 Daniševský | Výbava šířkové hlavy: Medicinální plyny: 3x O2, 2x SV4, 2x Vac Elektro: 14x zásuvka 230V s PA svorkou (14x VDO), 1x 2RJ45, 1x příprava pro dorozumívací zařízení sestra-pacient na pravém boku hlavy, 1x příprava slaboproudu Příslušenství šířkové hlavy: 1x medilišta 220mm na levém boku hlavy 1x závěsná police 630x480mm na tyčích délky 1000mm 1x zásuvka pod polici 2x kombinovaný nosič infuzních sáčků, lahví a pump, na tyči délky 1000mm na ramenech 300/300mm 1x nosič monitoru vitálních funkcí na ramenech 200/200mm s uchycením typu SLIDE | - celé oddělení musí být zasíťované na připojení lůžkových monitorů včetně centrálního monitoru - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …)
[5 empty] | Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací | 2 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
CHN | OB | 2NP | 1D CHIR | jednotlivé boxy: 2x jednolůžko 2x třílůžko | Stropní stativ | 8 | ST19-26 Daniševský | Výbava šířkové hlavy: Medicinální plyny: 3x O2, 2x SV4, 2x Vac Elektro: 14x zásuvka 230V s PA svorkou (14x VDO), 1x 2RJ45, 1x příprava pro dorozumívací zařízení sestra-pacient na pravém boku hlavy, 1x příprava slaboproudu Příslušenství šířkové hlavy: 1x medilišta 220mm na levém boku hlavy 1x závěsná police 630x480mm na tyčích délky 1000mm 1x zásuvka pod polici 2x kombinovaný nosič infuzních sáčků, lahví a pump, na tyči délky 1000mm na ramenech 300/300mm 1x nosič monitoru vitálních funkcí na ramenech 200/200mm s uchycením typu SLIDE | - celé oddělení musí být zasíťované na připojení lůžkových monitorů včetně centrálního monitoru - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - bývalá metabolická JIP, nově jednodenní chirurgie
[5 empty] | Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací | 2 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
CHN | OA, OB | 5NP | LDN A | č.1 - 2x O2 + 2x VAC č.2 - 4x O2 + 4x VAC č.3 - 2x O2 + 4x VAC č.4 - 4x VAC č.5 - 4x VAC č.6 - 4x O2 + 4x VAC | Terminální jednotka | 34 |  | rozšíření rozvodů medicinálních plynů na další vybrané pokoje | navýšení počtu termináních jednotek
[5 empty] | Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací | 1 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
|  |  | LDN B | č.7 - 5x rampa č.8 - 6x rampa č.9 - 6x rampa č.10 - 5x rampa | Lůžková rampa | 22 | LR-S Daniševský | Výbava pro jedno lůžko: Medicinální plyny: 2x O2, 2x Vac Elektro: 6x zásuvka 230V (6x MDO), 2x PA, 1x příprava pro dorozumívací zařízení, 1x příprava slaboproudu Příslušenství rampy: medilišta v horní pozici po celé délce rampy přímé LED osvětlení ovládané na rampě nepřímé LED osvětlení ovládané na rampě noční LED osvětlení ovládané ode dveří 1x police uchycená na medilištu | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …)
CHN | OA, OB | 4NP | Neurologie | č. 5 | Lůžková rampa | 6 | ST6-10 Daniševský | Výbava pro jedno lůžko Medicinální plyny: 2x O2, 2x Vac, 2x SV Elektro: 6x zásuvka 230V (6x VDO), 4x PA, 1x 2RJ45, 1x příprava pro dorozumívací zařízení Příslušenství rampy: 1x nosič infuzních sáčků a pump na tyči délky 1000mm uchycený na medilištu medilišta v horní pozici po celé délce rampy přímé LED osvětlení ovládané na rampě nepřímé LED osvětlení ovládané na rampě noční LED osvětlení ovládané ode dveří 1x police uchycená na medilištu | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - nyní 5 ramp, nově bude 6 ramp - včetně zasíťování na připojení monitorů + centrálního monitoru v sesterně
|  |  |  | č.2 - 4x O2 č.3 - 4x O2 | Terminální jednotka | 8 |  | rozšíření rozvodů medicinálních plynů na další vybrané pokoje
[5 empty] | Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací | 1 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
CHN | D, D1 | 1NP | Dětské odd. | stávající uzávěry: - herna - pokoj č. 5 | Ventilová skříň pro 1-5 plynů se signalizací | 2 |  | standartní požadavky: Regulace jednoho až pěti plynů s minimálními požadavky na prostor Tlačítko nouzového přístupu Elektronický senzor tlaku Integrovaný monitoring spotřeby jako volitelné rozšíření Digitální displej se zabudovaným alarmem otevření dvířek (volitelně) Modulární design pro připojení k externím monitorovacím systémům Přenos všech alarmových hlášení a měření tlaku Vyhovuje požadavkům normy EN ISO 7396-1 | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - obnova uzávěrů medicinálních plynů, uzávěry neodpovídají standartním předpisům - chybí signalizace medicinálních plynů (do sesterny)
PKN | 6 - Trojpavilon | 1NP, 2NP | ORL | operační sály ORL - 1.06.1NP.108 - 1.06.2NP.236 | Stropní stativ | 2 | OK 86.1 | Technická specifikace operační stativ dvojitý dvouramenný otočný s nosičem monitoru: Výbava zdrojové hlavy svislé chirurgické: Stropní otočný dvouramenný stativ – nosnost 120 kg Ramena 1000 mm otočné, 1250 mm otočně kyvné, svislá sloupová hlava délky 1000 mm Medicinální plyny: 2x Vac Elektro: 6x zásuvka 230 V s PA svorkou, 3x příprava slaboproudu Příslušenství zdr.sloupu: 2x medilišta 180 mm na boční straně stativu pro odsávací nádobu 4x police 430 x 480 mm s bočními medilištami 1x zásuvka pod polici Výbava zdrojové hlavy šířkové anesteziologické: Stropní otočný dvouramenný stativ – nosnost 115 kg Ramena 750 mm otočné, 1000 mm otočně kyvné, šířková hlava Medicinální plyny: 2x O2, 2x N2O, 2x Air, 1x AGSS Elektro: 6x zásuvka 230 V s PA svorkou, 3x příprava slaboproudu | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - na tento objekt jsou k dispozici výkresy stavební části v rozsahu pasportu
[5 empty] | Ventilová skříň | 2 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
PKN | 5 - Trojpavilon | 2NP | Oční | operační sál 1.05.2NP.206 | Stropní stativ - levý sál | 1 | OK 86.1 | Stropní pevný otočný stativ: Nosnost 120 kg Medicinální plyny: 2x O2, 2x Vac, 2x SV4, 1x AGSS Elektro: 7x zásuvka 230 V s PA svorkou, 1x příprava slaboproudu Příslušenství zdr. sloupu: 2x medilišta 180 mm na boční straně stativu | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - na tento objekt jsou k dispozici výkresy stavební části v rozsahu pasportu
|  |  |  | operační sál 1.05.2NP.208 | Stropní stativ - pravý sál | 1 | OK 86.1 | Stropní pevný otočný stativ: Nosnost 120 kg Medicinální plyny: 2x O2, 2x Vac, 2x SV4, 1x AGSS Elektro: 7x zásuvka 230 V s PA svorkou, 1x příprava slaboproudu Příslušenství zdr. sloupu: 2x medilišta 180 mm na boční straně stativu
[5 empty] | Ventilová skříň | 2 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby
PKN | 7 - Trojpavilon | 2NP | Dětská JIP | jednotlivá lůžka - 1.07.2NP.221 - 1.07.2NP.222 - 1.07.2NP.223 | Stropní stativ | 5 | UR-75 Daniševský | Stropní pevný otočný stativ: Nosnost: 120 kg Medicinální plyny: 2x O2, 2x Vac, 2x SV4, 1x AGSS Elektro: 7x zásuvka 230 V s PA svorkou, 1x příprava slaboproudu Příslušenství zdr. sloupu: 2x medilišta 180 mm na boční straně stativu | - součástí PD veškeré nezbytné profese (mediplyny, elektro - silnoproud i slaboproud, …) - na tento objekt jsou k dispozici výkresy stavební části v rozsahu pasportu - jedná se o požadavek na nový stav
[5 empty] | Svislá rampa | 1
[5 empty] | Ventilová skříň | 1 |  | - jedná se o orientační počet a typ - reálně bude navrženo projektantem dle potřeby