**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky, část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Vrtací systémy pro operační sály**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

Vrtací systém pro Litomyšlskou nemocnici

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Charakteristika** | | |
| Mini-invazivní vrtací systém vhodný na operační zákroky deformity nohou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Řídící konzole vrtacího systému** | | |
| Ovladatelný pomocí nožního pedálu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generování otáček minimálně v rozmezí  300 až 15 000 otáček za minutu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přepínání směru rotace – po směru a proti směru hodinových ručiček. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení rychlost otáček i točivého momentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přepínání mezi min. 6 programy a zároveň tyto programy individuálně nastavit. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Konzole má displej s min. 4 tlačítky sloužící pro ovladatelnost konzole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motor s kabelem lze sterilizovat. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lze připojit irigační set pro chlazení během frézování. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická detekce použitého motoru. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Nožní pedál** | | |
| Připojení pedálu ke konzoli pomoci kabelu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní pedál obsahuje min. 4 ovládací prvky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Motor** | | |
| Rychlost otáček motoru v min. rozmezí  300 až 15 000 otáček za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Točivý moment motoru min. 7 Ncm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motor lze sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Nástavec na frézu** | | |
| Rychlost frézy min. 15 000 otáček za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr koncovky frézy je 2,35 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nástavec lze sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství** | | |
| Sterilizační kazeta pro uložení motoru a nástavců pro sterilizaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.