- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

Operační světlo pro COS Litomyšlské nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

V souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

Položka veřejné zakázky:

Stropní operační světlo – 1 ks

#### Technické parametry

Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále

Technické podmínky RAMENO1:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 160 000 lx (plynulá regulace min. 30–100 % intenzity + endo mód)

- Průměr světelného pole 190–290 mm (+/- 10 %)

Technické podmínky RAMENO2:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 160 000 lx (plynulá regulace min. 30–100 % intenzity + endo mód)

- Průměr světelného pole 180–270 mm (+/- 10 %)

- Příprava pro digitální kamerový HD systém určený pro výuku, vzdělávání a dokumentaci, pro forenzní analýzu, umístěný ve sterilní rukojeti svítidla

Obecné požadavky:

- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED

- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od min. 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla

- index podání barev min. Ra 97

- plynulé nastavení průměru světelného pole

- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu

- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla

- multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti

- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti

- minimální tepelné vyzařování

- ke každému svítidlu čtyři resterilizovatelné rukojeti

- snadné čištění a desinfekce svítidel

- snadné polohování za pomoci flexibilního zavěšení

- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení

- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC

- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin

- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla

### Zadavatel nepočítá se stavebními úpravami při realizaci této dodávky

### Další podmínky a požadavky

- Dodavatel provede kontrolu stavební připravenosti (elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím OS).

- Uvedení souvisejících celků (povrchy, podhledy) po instalaci do původního stavu.

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.