- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Parní sterilizátor pro Centrální sterilizaci Pardubické nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Parní sterilizátor – 1 ks

## Technické požadavky

### Celkový objem komory v rozmezí 297 – 314 litrů

### Počet sterilizačních jednotek: 4 sterilizační jednotky

### Dvoudveřové provedení

### Celonerezové provedení

### Intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ

### Zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík)

### Elektrická energie: 400 V

### Vlastní elektrický vyvíječ páry

### Připojení na standardní rozvod páry, vody, vzduchu a elektrické energie

### Standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test

### Standardní programy:

### nebalené přístroje – 134 °C/4 min

### balené materiály – 134 °C/7 min

### balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min

### Uvedení přesných rozměrů:

### rozměry komory – cca (+/- 10%) v700 x š650 x h690 mm

### rozměry přístroje – max. v1918 x š1300 x h990 mm

### Max. příkon – 38 kW/ 63 A

### Ekologické likvidace stávajícího sterilizátoru

### Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.