- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka operačních stolů

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Operační stůl pro COS Litomyšlské nemocnice – 1 ks

##### Operační stůl pro chirurgické odd. Svitavské nemocnice – 1 ks

Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Operační stůl pro COS Litomyšlské nemocnice |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Technická specifikace: |  |  |
| 1 ks COS Litomyšlská nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sytém obsahuje 1x mobilní základnu a 2x pracovní desku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x vozík výškově stavitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektromechanické polohování pracovní desky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovládače a záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovládače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dálkové ovládače vybaveny displejem se zobrazováním přibližné hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovládače i stavu akumulátoru tohoto ovládače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů min. 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vypínání operačního stolu na základně i na dálkových ovládačích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů s nastavitelným intervalem automatického vypnutí při nečinnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro min. 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 2 kolečka rejdovací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezový kryt základny operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky ovládané pohyby: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zdvih pracovní desky v rozsahu min. 380 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg min. 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Laterální vyklápění min. 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní deska: |  | (doplní dodavatel) |
| 1x Sedmi segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený a lomený nožní segment) + odnímatelné ramenní části zádového segmentu pro snadný přístup operatéra k rameni pacienta + fixace hlavy typu helma s fixačními pásy pro zajištění stability hlavy pacienta při odejmutém ramenním dílu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x pěti segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní segment) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment |  | (doplní dodavatel) |
| Elektricky ovládané pohyby pracovní desky: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyklápění zádového segmentu v minimálním rozsahu +60°až – 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrický posuv pracovní desky minimálně 250 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlavový segment - vyklápění min. +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy v minimálním rozsahu +30°až – 90°, vyklápění do stran (kolem vertikální osy) min. úhel 0° až 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním min. tloušťky 7 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min 2 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost operačního stolu min. 240 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  | (doplní dodavatel) |
| 1xsystém pro artroskopii ramene (rám s kladkami, lanky, závažími a Weinbergerův úchyt ruky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Závěs ruky - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úchyt ruky na lištu - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrka ruky infuzní - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kurt na fixaci těla - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás pro opěrku ruky - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Boční opěrka stavitelná - 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrka ramen - 1 pár | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stojan na příslušenství - 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Extenzní nástavce - dolní končetiny - 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vozík na extenční příslušenství - 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrný válec pod nohu - 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Položka veřejné zakázky | Operační stůl pro chirurgické oddělení Svitavské nemocnice |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Technická specifikace: |  |  |
| 1 ks CHIR Svitavská nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní elektromechanický operační stůl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrické ovládání zdvihu pracovní desky v minimálním rozsahu 770 až 1070 mm (min. zdvih 300 mm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg minimálně v rozsahu +/- 25° a laterálního vyklápění minimálně v rozsahu +/- 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně pětisegmentová pracovní deska – dělený nožní segment, středový, zádový a hlavový segment | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzájemné polohování jednotlivých segmentů mechanické, zádový díl s podporou plynových pružin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné min. +30° / -90° kolem horizontální osy a v rozsahu min. 0°-90° kolem vertikální osy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování každého z nožních segmentů samostatně, uvolnění a zajištění obou požadovaných pohybů jedním snadno přístupným ovládacím prvkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zádový segment výklopný min. +50° / -30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný hlavový segment, výsuvný v podélné ose pracovní desky, laterálně posuvný, výklopný a výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelné čalounění s antistatickým povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a s integrovanou nabíječkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výdrž akumulátorů min. 7 dnů při obvyklém zatížení stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Signalizace stavu akumulátorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ruční ovládač základních pohybů a současně záložní ovládání umístěné na sloupku operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilita zajištěna v základně integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním) – aretace stolu jedním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezový kryt základny OP stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky společné pro všechny přístroje

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.