- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Dezinfektory endoskopů 1

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Dezinfektor endoskopů

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Dezinfektor endoskopů |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) určený pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Termochemická dezinfekce endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dveře výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita pro Endoskopy Olympus užívané na pracovišti, Fujinon, Pentax | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické dávkování pracovních roztoků a kontrola stavu chemikálií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení doby chodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sériové rozhraní sloužící pro identifikaci endoskopů a tisk protokolů o provedení mytí a desinfekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autodezinfekční cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. rozměry: š 600 mm x v 850 mm x h 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Běžná vodovodní přípojka, běžný odpad | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kovové součásti z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stavební výkres připravenosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfektor plně vyhovující české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-1) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka cyklu od vložení po vyjmutí max. 40 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.