- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 2. kolo

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku lůžek pro použití ve zdravotnictví.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

##### Položka VZ: Porodní lůžko – 3 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Porodní lůžko – 3 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Lůžko umožňující vedení porodu klasickým způsobem nebo v různých alternativních polohách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka ložné plochy min.2100 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ložní plocha třídílná, polstrovaná s šířkou min. 960 mm umístěná na teleskopickém sloupu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavování výšky v min. rozsahu 600 mm až 1000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování elektrické pomocí ručního ovladače se záložní baterií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní provedení na 4 kolečkách, centrální brždění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák infusního stojanu na obou stranách postele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost výběru barevného provedení polstrů: |  |  |
| - Orlickoústecká nemocnice – modrý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Chrudimská nemocnice – oranžový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Svitavská nemocnice - oranžový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. úhel nastavení zádového dílu -10°/+70° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. úhel nastavení sedacího dílu 0°/+18° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poloha Trendelenburg v min. rozsahu 0°/-10° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vertikální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu 0°/135° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Horizontální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu 0°/+60° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. úhel nastavení podnožního dílu 0°/-22° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zatížení ložné plochy min. 240 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost podnožního dílu min. 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| Teleskopický infusní stojan nerezový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Miska instrumentální kulatá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podhlavník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lékařská židlička | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.