- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Vybavení pro ORL ambulanci včetně UNITU

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

##### Položka VZ: UNIT ORL, universální vyšetřovací jednotka, VYŠETŘOVACÍ KŘESLO, ŽIDLE PRO LÉKAŘE, KAMEROVÝ SYSTÉM, All in One PC PRACOVNÍ STANICE VČETNĚ RAMENE, FLEXIBILNÍ PEDIATRICKÝ FIBROSKOP, MIKROSKOP, OPTIKA 30°, LUPENLARYNGOSKOP 90°, ČELNÍ LED SVĚTLO NA BATERIE, OPERAČNÍ ČELNÍ LED SVĚTLO S BINOKULÁRNÍMI LUPAMI, ARCHIVAČNÍ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | UNIT ORL, universální vyšetřovací jednotka, VYŠETŘOVACÍ KŘESLO, ŽIDLE PRO LÉKAŘE, KAMEROVÝ SYSTÉM, All in One PC PRACOVNÍ STANICE VČETNĚ RAMENE, FLEXIBILNÍ PEDIATRICKÝ FIBROSKOP, MIKROSKOP, OPTIKA 30°, LUPENLARYNGOSKOP 90°, ČELNÍ LED SVĚTLO NA BATERIE, OPERAČNÍ ČELNÍ LED SVĚTLO S BINOKULÁRNÍMI LUPAMI, ARCHIVAČNÍ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ. |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| UNIT ORL, universální vyšetřovací jednotka – 1 ks |  |  |
| Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkované celokovové konstrukce, extrémní trvanlivost nalakování, antibakteriální práškový lak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyblivý na 4 kolečkách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektronická funkční část s klávesnicí a digitálním displejem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otáčivé rameno držáku pro rukojeť s odsávací hadici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přihrádky na nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Horní plocha na nástroje ohřívaná s vyhřívaným modulem pro min. 50 zrcátek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklápěcí kryt z akrylového skla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přídavná police na přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nádoba pro použité nástroje s ochranou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výsuvná pracovní deska | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks zásuvek na nástroje, dokumentaci apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Předehřívaný držák na min. 4 endoskopy s regulací teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks endoskopické toulce na desinfekci, vyměnitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks přídavné endoskopické toulce na desinfekci flexibilních endoskopů, vyměnitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výplach ucha se systémem tlakové teplé vody 37 °C s tolerancí ±1 °C s cirkulačním systémem (okamžitý ohřev vody bez zpoždění) s připojením na domovní rozvod vody, ukazatel teploty, plynule nastavitelný průtok v rozmezí min. 0 – 500 ml/min., tlak vody až 3 bary, ušní nálevka s odsáváním oplachové vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odsávačka s příslušenstvím s výkonem min. 40 litrů za minutu, vakuem min. – 85 bar a s automatickým vyprazdňováním do lahve s připojením na domovní odpad, miska na výplach ucha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks integrované zdroje LED světla s výkonem odpovídajícím 150 W halogenové žárovce, včetně plynulé regulace intenzity 0-100 % s automatickým spouštěním světla, konektor typ Storz/Wolf/Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání unitu umístěné na levé nebo pravé straně (možnost volby) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Misky na nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost volby barevného provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| VYŠETŘOVACÍ KŘESLO – 1 ks |  |  |
| Celkem 4 segmenty vč. hlavového a nožního segmentu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky nastavitelná výška | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mechanicky nastavitelný zádový segment v minimálním rozsahu +5° až +95° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ŽIDLE PRO LÉKAŘE – 1 ks |  |  |
| Pojízdná židle, polohovatelná nahoru a dolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Anatomické opěradlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| KAMEROVÝ SYSTÉM – 1 ks |  |  |
| USB HD kamera (kamerová jednotka integrována v kamerové hlavě) pro použití v medicíně s rozlišením min. 1280 x 960 pixelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interface min. USB 2.0 nebo 3.0 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software pro archivaci, diagnostiku a databázi pacientů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vytváření speciálních diagnostických analýz obrazu, strobokymografie, editace a popis snímků, export na síťové úložiště | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB pedál pro akvizici fotografií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výměnný objektiv pro připojení rigidních i flexibilních endoskopů s ohniskem cca 28 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Software pro USB kameru s anti-moire filtrem pro fibroskopy, white balance s paměťovou funkcí, manuální nastavení měřícího okna k regulaci jasu, archivace, strobokymografie, hlasová analýza – možnost připojení mikrofonu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost kamerové hlavy max. 115 g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost propojení se stroboskopem pomocí USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| All in One PC PRACOVNÍ STANICE VČETNĚ RAMENE – 1 ks |  |  |
| Multimediální pracovní stanice s MDE atestem umístěná na rameni | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový Přední panel s úhlopříčkou min. 24“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Procesor minimálně Intel 7gen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Harddisk nebo SSD min. 250 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| VESA 100 x 100 pro montáž na rameno vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RAM min 8 Gb, 1600 MHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PC určený pro ambulantní provoz s ochranou min. IP65 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 4x USB pro připojení kamery, pedálu, stroboskopu a externího úložiště | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana proti dezinfekci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| FLEXIBLNÍ PEDIATRICKÝ FIBROSKOP – 1 ks |  |  |
| Vnější průměr max. 2,8 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ohyb nahoru dolů min. 150°/150° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šíře pohledu min. 80 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti min. 1 – 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MIKROSKOP – 1 ks |  |  |
| Kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 3 krokové zvětšení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Optický vývod na kamerový systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do unitu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Synchronní nastavení rozteče okuláru pomocí jednoho ovládacího prvku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OPTIKA 30° - 2 ks |  |  |
| Pracovní délka min. 185 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější průměr max. 2,7 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autoklávovatelná do 134 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LUPENLARYNGOSKOP 90° - 1 ks |  |  |
| Pracovní délka min. 190 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější průměr max. 10 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autoklávovatelný do 134 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ČELNÍ LED SVĚTLO NA BATERIE - 1 ks |  |  |
| LED čelní světlo určené pro ORL výkony | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení z Li-Ion baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max. 350 g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba dobíjení max. 4 hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba svícení min. 3,5 hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dosvit min. 20 – 60 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Teplota světla 6000 ° K (+/-10 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadno nastavitelný pásek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| OPERAČNÍ ČELNÍ LED SVĚTLO S BINOKULÁRNÍMI LUPAMI – 1 ks |  |  |
| Čelní LED světlo s nastavitelnou intenzitou osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max. 350 g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jas min. 50 000 lux | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Teplota světla 6250 ° K (+/- 10 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Binokulární lupy se zvětšením min. 3,5 x / na pracovní vzdálenosti 420 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ARCHIVAČNÍ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ – 1 ks |  |  |
| Medicinský atest | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam videosignálů z různých zdrojů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam ve Full HD kvalitě min. 1080p60 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam videa a obrázků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ukládání dat na interní úložiště, externí úložiště nebo síťové úložiště | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vstupy min. DVI, SD/HD-SDI, VGA, komposit a komponent | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam obrázků ve stejném rozlišení, jako je zdroj videosignálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam videa ve formátu MPEG 4 (kódování H264) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam obrázků ve formátu JPG, BMP, DICOM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plnohodnotná komunikace s PACS pomocí protokolu DICOM 3.0 (worklist, push, retriev ad.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický přesun záznamu videa a obrázků na síťové datové úložiště (zaznamenaná data jsou tak přístupná i v případě vypnutí záznamové a streamovací jednotky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autorizace uživatele pomocí hesla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zadání parametrů ID pacienta, příjmení, jméno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojen sluchátek, reproduktoru a mikrofonu pomocí 3,5 jack | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní disk o kapacitě min. 1 TB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………