- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) pro část 2 VZ

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka sterilizátorů

#### Název první části veřejné zakázky

### Dodávka sterilizátorů 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Parní sterilizátor neprokládací – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Parní sterilizátor neprokládací (1 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celkový objem komory v rozmezí 160-206 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet sterilizačních jednotek: 2 sterilizační jednotky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednodvéřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celonerezové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Servisní přístup z pravé strany | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Policový systém se 2 stavitelnými policemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrická energie: 400 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vlastní elektrický vyvíječ páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompresor pro tvorbu vlastního vzduchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní programy: - nebalené přístroje – 134 °C/4 min - balené materiály – 134 °C/7 min - balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kvádrová komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výška komory min. 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry přístroje – max. v2000 x š1000 x h1000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. příkon – 25 kW/ 65 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Transport otvorem šířky 800 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna se zápisem průběhu cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně obkladových plechů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ekologické likvidace stávajícího sterilizátoru vč. demontáže a odvozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |