**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) pro část 2 VZ**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka sterilizátorů**

#### Název první části veřejné zakázky

### Dodávka sterilizátorů 2

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické požadavky

| **Položka veřejné zakázky** | **Parní sterilizátor neprokládací – 1 ks** |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Parní sterilizátor neprokládací (1 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celkový objem komory v rozmezí 160-206 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet sterilizačních jednotek: 2 sterilizační jednotky  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednodvéřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celonerezové provedení  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Servisní přístup z pravé strany  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Policový systém se 2 stavitelnými policemi  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrická energie: 400 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vlastní elektrický vyvíječ páry  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompresor pro tvorbu vlastního vzduchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní programy:* nebalené přístroje – 134 °C/4 min
* balené materiály – 134 °C/7 min
* balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kvádrová komora  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výška komory min. 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry přístroje – max. v2000 x š1000 x h1000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Max. příkon – 25 kW/ 65 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Transport otvorem šířky 800 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna se zápisem průběhu cyklu  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně obkladových plechů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ekologické likvidace stávajícího sterilizátoru vč. demontáže a odvozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Další podmínky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.  | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |