- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Lůžka, matrace, stolky pro intenzivní péči

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnického vybavení.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše účastník v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| ##### Položka veřejné zakázky | # Lůžko pro intenzivní péči s váhou – 4 ks |  |
| --- | --- | --- |
| # Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mechanické nastavení lýtkového dílu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 -70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrované prodloužení/ lůžka minimálně 15 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, nevyžadujeme držák RTG kazety pod ložnou plochou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| potenciálové propojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min 12° pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompaktní plastové dělené ¾-ní (nerestriktivní ) sklopné postranice s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška postranic dostatečná i pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm s plastovým krytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochranná kolečka v rozích lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5. kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem s možností nadzvednutí při terénních nerovnostech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kalibrovatelný a metrologicky ověřitelný integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním/diferenčním režimu s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ##### Položka veřejné zakázky | Matrace antidekubitní aktivní k lůžku pro intenzivní péči – 4 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III. stupně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost volby mezi statickým, dynamickým režimem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost transportu pacienta bez kompresoru až 24 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| postranní statické moduly pro snadnější mobilizaci pacientů a zamezení prosednutí okraje matrace na rám lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| perioda střídání tlaku v celách max. 10 min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost rychlého vypuštění CPR | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení tlaku v celách (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost minimálně 210 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| alarm v případě výpadku napájení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra, antibakteriální | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ##### Položka veřejné zakázky | ##### Stolek k lůžku – 4 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní oboustranně výsuvný box | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stolek dobře čistitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držák na zavěšení ručníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| - Další podmínky a požadavky pro všechny přístroje | - Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | - (doplní dodavatel) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………