Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Mamograf |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Digitální mamografický přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nový nepoužitý přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně digitální přístroj s tomosyntézou a stereotaxí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| S jednou diagnostickou stanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všeobecné požadavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nový přístroj, v době instalace nesmí být starší než 6 měsíců | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vybavený 3D zobrazením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generátor a expoziční automat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysokofrekvenční generátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výkon generátoru > 5 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. rozsah expozičního napětí 23 - 35kV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsahu expozičního množství min. 5-500 mAs | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| expoziční automat s automatickou volbou napětí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost manuálního nastavení expozičních parametrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka a kolimátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotační anoda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlost rotace anody > 8800 ot/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost ohniska max. 0,1 / 0,3mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tři různé materiály přídavných filtrů, motorizované | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tepelná kapacita anody rentgenky > 160 kHU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost manuálního nastavení kolimátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení kolimátoru dle připojeného příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| světelné zaměření pole bez záření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| U rameno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| z boku úplně otevřené a volně přístupné gantry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vzdálenost ohnisko-detektor min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizovaný rozsahu vertikálního pohybu min. 65 cm (cca 75-140cm nad podlahou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah motorizovaného otáčení U ramene > +/-135° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| indikace úhlu rotace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém zabezpečení rovnoměrné komprese prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizovaná komprese s indikací kompresní síly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost manuálního nastavení (ruční) komprese | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| indikace komprimované tloušťky prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém s možností 3D akvizice tz. tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nožní spínač pro ovládání komprese a vertikálního pohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální detektor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velkoplošný (flat panel) digitální detektor s aktivní plochou min. 24x30cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| typ detektoru A-Se (materiál, systém) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost pixelu menší nebo rovná než 85 mikrometrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hloubka obrazu min. 14 bit. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| předpokládaná životnost detektoru aspoň 8 let | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mamografická ovládací konzole pro integrované řízení generátoru a detektoru s možností volby vyšetřovacího režimu včetně tomosyntézy a stereotaxe | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LCD obrazovka na zobrazení náhledu snímků min. 21", min 3 MPx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlost akvizice obrazu, čas na jednu expozici maxim. 15 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| typický čas mezi dvěma expozicemi max. 30 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita pro interní uložení min. 9000 snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| indikace a archivace radiační zátěže spojené s vyšetřením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| speciální režim pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| parametry vyšetření uložené v DICOM informaci na snímku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM 3.0 Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent Pb min. 0,3mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| záložní zdroj min. 700 VA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připojení do stávajícího PACS systému, pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mamografická diagnostická stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks diagnostické stanice 3-monitorové, OS Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2ks diagnostický LCD displej určený pro radiodiagnostiku včetně mamografie, matrice min. 5 Megapixelů s velikostí min. 21" a svítivostí min. 500 cd/m²možnost uživatelského nastavení parametrů LCD displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RAM minim. 16 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| HDD min. 2 TB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| speciálně pro mamografické zobrazování vyvinutý software | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro zpracování obrazů získaných pomocí tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická příprava worklistu (pracovního seznamu) pro první a druhé čtení snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické vyhledávání starších snímků v systému PACS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uživatelský Interface: myš, klávesnice, konzole s tlačítky speciálně pro mamografické potřeby, záložní zdroj min. 1000 VA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost exportovat snímky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dicom 3.0 komunikace: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PC a monitor s úhlopříčkou min. 19“ pro NIS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost CD/DVD import-exportu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připojení do stávajícího PACS systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3D Tomosyntéza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tomosyntéza integrovaná v přístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úhel skenování min. 15 st. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| počet projekcí min. 15 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické odstranění mřížky pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro zobrazení syntetických snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doba snímkování při tomosyntéze max. 30 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální stereotaxe | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii umožňující vykonávat stereotaktickou miniinvazivní biopsii prsu a umožňující stereotaktickou lokalizaci nehmatné léze v prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizované nastavení pozice držáku jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| laterální i CC přístup pro stereotaktickou biopsii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatický výpočet maximálních mezí pro ochranu pacientky a detektoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická ochrana detektoru před zničením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost provedení stereotaxe v režimu tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sada kompresních lopatek (základní screeningové anatomicky tvarované pro velká a malá prsa, pro cílené vyšetření, pro bodové komprese, pro snímky se zvětšením, pro stereotaktická vyšetření) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podpěra prsu pro snímky se zvětšením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obličejový štít | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| polohovací židle pro biopsie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatizovaná spolupráce mamografu s diagnostickou stanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pomůcky pro provádění předepsaných zkoušek provozní stálosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %