**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Operační stoly – část 1**

#### Název části 1 veřejné zakázky

### Operační stůl pro COS Litomyšlské nemocnice

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Operační stůl pro COS Litomyšlské nemocnice –– 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační desky kompatibilní se stávajícím systémem výrobce Ramed na pracovišti zadavatele. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sytém obsahuje 1x mobilní základnu a 2x pracovní desku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x vozík výškově stavitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektromechanické polohování pracovní desky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovládače a záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovládače. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dálkové ovládače vybaveny displejem se zobrazováním hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovládače i stavu akumulátoru tohoto ovládače. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů min.4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vypínání operačního stolu na základně i na dálkových ovládačích. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů s nastavitelným intervalem automatického vypnutí při nečinnosti. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro min. 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním. Minimálně 2 kolečka manipulační. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezový kryt základny operačního stolu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky ovládané pohyby: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdvih pracovní deky v rozsahu min. 380 mm, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg min. 25°, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| laterální vyklápění min. 20°. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pracovní deska:** |  |  |
| 1x pěti segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní segment + odnímatelné ramenní části zádového segmentu pro snadný přístup operatéra k rameni pacienta) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x pěti segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní segment) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky ovládané pohyby pracovních desek: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyklápění zádového segmentu v minimálním rozsahu +60° až – 25°. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlavový segment - vyklápění min. +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nožní segmenty–polohování nožního segmentu kolem horizontální osy v minimálním rozsahu +30°až -90°, vyklápění do stran (kolem vertikální osy) v minimálním rozsahu 0° až 90°. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním min. tloušťky 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min 2 cm. Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost operačního stolu minimálně 240 kg ve všech polohách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** |  |  |
| Závěs ruky 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrka ruky infuzní 3x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrka ruky infuzní polohovatelná 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás pro závěs ruky 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kurt na fixaci těla 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás dlouhý 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás dlouhý na uchycení ruky 4x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úchyt na eurolištu pro poutací pás 4x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás pro opěrku ruky 6x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Boční opěrka pevná 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Boční opěrka stavitelná 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrka ramen (pár) 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stojan na příslušenství 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stolek pod ruku - pro zákroky na ruce 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opěrný válec pod nohu 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Gynekologická opěrka nohy (kus) 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Poutací pás pro gyn. opěrku nohy 2x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohovatelné opěrky nohou "americké botičky 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kroužek pod hlavu 1x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |