- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Sítnicový laser pro oční oddělení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

- POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Sítnicový laser pro Oční oddělení Litomyšlské nemocnice |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| - Vlnová délka laseru 577nm (žlutá) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zaměřovací paprsek - diodový laser 635nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výkon laseru min. 20-2000 mW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Délka pulsu min. 10-4000 ms | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Mikropulsy min. 20-500 us, variabilní pracovní cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Optika a zorné pole – bezkontaktní objektiv na centrum sítnice s dynamickým rozšířením, kontaktní i bezkontaktní objektiv na panretinální fotokoagulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Velikost bodu na sítnici - bezkontaktní objektiv min. 50-500 um, kontaktní objektiv min. 50-1000 um | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Síťový přístup - konektor Ethernet RJ45, sdílení obrázků / dat / plánů léčby, síťový tisk, vzdálená správa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zdroj napájení 230V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ergonomický elektricky ovládaný stůl s opěrkou brady | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - PC jednotka pro rychlé zpracovnání obrazu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dotyková LDC obrazovka min. 14“ s ochrannou vrstvou pro plánování výkonu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vestavěná sítnicová kamera | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Barevné a infračervené digitální zobrazení očního pozadí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Aktivní Eyetracking pro navádění koagulačního paprsku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ovládání pomocí dotykové obrazovky a multifunkčním joystickem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ovládání spouště laseru nožním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Import a překrývání externích obrázků z jiných přístrojů (FAG a OCT,...) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plánování místa, tvaru a velikosti koagulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plánování velikosti stopy, energie a délky pulsu koagulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vyznačení bezpečnostních zón k zabránění koagulace, kde nechceme laserovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Šablony volitelných tvarů a velikostí laserování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Databáze pacientů s filtrováním min. dle jména, ID | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Generování reportů se záznamem počtu koagulovaných bodů a použité energie a jejich lokalizace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - DICOM interface + připojení přístroje do programu FORUM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pro veškerý dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Komunikační porty pro síťovou komunikaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dodavatel bude bez výhradně akceptovat podmínky Cyber Security NEMPK a.s. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Kompletní licenční model (včetně DICOM, HL7) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - OS Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |