**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s. – část 3

**Název části veřejné zakázky:**

Odběrové váhy

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **4 ks Odběrových vah pro HTO Svitavské nemocnice** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** | |
| **Odběrové váhy 4 ks** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| umožňující obousměrný bezdrátový přenos dat a komunikaci z váhy do PC pomocí SW a následně do informačního systému transfuzního oddělení. Všechny nabízené přístroje musí mít certifikaci EC nebo ekvivalentní řešení. Odběrové váhy určené pro odběry plné krve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Technická specifikace:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vysoká přesnost, odchylka méně než 1% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vysoká bezpečnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - jednoduché a intuitivní ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezpečnostní svorka neustále zajišťující uzavřený systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezdrátový přenos dat (až 100 m v budově) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW v ČJ jak na přístroji tak v PC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| -SW kompatibilní s OS Windows 10 x64 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW pro komunikaci s IS krevní banky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Identifikace odběrů přes čárový kód, možnost nastavení parametrů např.: číslo dárce, šarže vaku, číslo obsluhy, kód výsledku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW musí zpracovávat a archivovat veškerá data, včetně záznamu poruchových a alarmových stavů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení objemů odebírané krve dle požadavků oddělení a nastavitelný po jednom ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - akustická i optická signalizace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. ovládací panel na přístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické nulování hmotnosti prázdného vaku po vložení vaku na váhu a aktivaci odběrového programu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - homogenní míchání odebrané krve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - autodetekční čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - váha vybavena vnitřní pamětí na min. 100 odběrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **-** záložní dobíjecí akumulátor umožňující min. 70 odběrů např. při mobilních odběrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velká a hluboká mísa (vhodná i pro pětivaky s filtrem) s držákem filtrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plně modifikovatelný systém pro úpravu nastavení odběrových programů dle požadavků transfuzního oddělení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |