**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka dezinfektorů podložních mís**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Dezinfektor podložních mís – 4 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Volně stojící dezinfektory podložních mís** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezové provedení, nerezová komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednodvéřový přístroj s předním plněním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hladká komora bez záhybů splňující nejvyšší hygienické požadavky a minimalizace rizika usazenin a bakterií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Univerzální držák nádob pro každou myčku – variabilita vkládání nádob | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita pro 3 ks močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevné a účinné rotační vysokotlaké trysky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení teplá, studená voda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení el. energie 230 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém úplné termální dezinfekce celého potrubního systému a trysek v každém cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vlastní vestavěný parní generátor pro termální dezinfekci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2 mycí programy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvířka mycí komory uzamčená po dobu celého mycího cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tichý chod – hladina hluku max. do 70 db | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém mytí nezávislý na tlaku přiváděné vody – čerpadlo vyvíjející tlak vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prostor pro umístění kanystrů s roztoky uvnitř myčky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení odpadu na stávající rozvody do podlahy nebo do zdi (dodavatel se přizpůsobí potřebám jednotlivých pracovišť) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz musí být součástí dodávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prostorové rozměry: v 1320-1775 mm x š 450-500 mm x h 450-580 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství a mycí prostředek pro začátek provozu ke každé myčce:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mycí prostředek v max. 5 litrových nádobách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 5 ks podložních mís s víkem, 5 ks urinálních lahví, 10 l mycího prostředku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Další energetické podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| **„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS) **zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdroj se **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |

**B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |