**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka inkubátorů – část 2

**Název části veřejné zakázky:**

Dodávka inkubátorů 2

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Inkubátor** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Inkubátor pro nedonošené novorozence vhodný pro intenzivní péči | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky ovladatelný podvozek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snímání teploty ze 2 kožních čidel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická regulace teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grafický záznam trendů min. 72 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nízká hlučnost, max. 50 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Regulace vlhkosti a koncentrace O2 vč. kontroly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost umístění dvojčat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládací panel, jednoduché ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Eliminace tepelných ztrát při otevření víka vzduchovou clonou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický test po zapnutí a během provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístup do inkubátoru ze tří stran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukový i optický alarm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadné čištění a dezinfekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odkládací šuplíky nebo poličky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelné nebo výklopné stěny pro snadnější přístup k pacientovi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák na RTG kazetu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák infuzí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

|  |  |
| --- | --- |
| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| **„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | *(doplní dodavatel)* |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS) **zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdroj se **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | *(doplní dodavatel)* |

**B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |