**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Stropní zvedací zařízení

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stropní zvedací zařízení pro pacienty (elektrické) – 6 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| skládající se ze stropní kolejnice a zvedacího zařízení (poloha viz. přiložená projektová dokumentace, označení kolejnice zvedáku v dokumentaci: TP-6731) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rameno pro sedící s elektrickým pohonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lehátko pro ležící | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vaky pro sedící a ležící pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| včetně instalace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost u 4 kusů min. 250 kg, nosnost u 2 kusů min. 300 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost kazety 13 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah zdvihu min. 230 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| délka popruhu 250 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlost zdvihu bez zatížení 5,1 cm/s, při zatížení min. 250 kg - 3,3 cm/s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| čtyřbodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rameno pro zdvih ležících pacientů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vak umožňující přesun v leže a další pro přesun z lehu do sedu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. třída IP24 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hladina hluku pro zvedání a spouštění s břemenem i bez břemene – max. 65 dBA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení z el. sítě 230 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| záložní baterie 12 V, 5 Ah | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita baterie min. 110 přesunů se zátěží o hmotnosti 100 kg a až do 70 přesunů při zatížení 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| akustický i optický LED indikátor slabé baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stav baterie na LCD displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| v souladu s ISO10535: 2006, IEC60601-1: 2005 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodání včetně nosné konstrukce a nutných stavebních úprav SDK podhledu (výška podhledu 70 cm – viz. přiložená projektová dokumentace) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosná konstrukce musí být dodána do 4 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. | (doplní dodavatel) |  |
| Zvedací zařízení bude dodáno na výzvu zadavatele do 5 týdnů od data, které bude zadavatelem (kupujícím) uvedeno v písemné výzvě jako první možné pro začátek dodávky – předpoklad 1.Q. 2022) | (doplní dodavatel) |  |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Další energetické podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| ***„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“*** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS)**zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdrojse **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |