**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 4**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici**

**Název části 4 veřejné zakázky:**

**Stretchery**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Stretcher – 6 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Min. 2 dílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry max. 216 x 79 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry matrace min. 190 x 60 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hydraulické nastavení výšky ložné plochy min. v rozsahu 57 - 87 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon ložné plochy TR/ATR min. 12° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování zádového dílu v rozsahu min. 0 – 87° pomocí plynové pružiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kryt podvozku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 kolečka o průměru min. 200 mm (vhodná pro převoz po areálu i za nepříznivého počasí) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řídící 5. kolečko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka centrálně brzděná s ovládáním ze dvou stran (hlava, nohy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní ovladač pro nastavení výšky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RTG propustná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně matrace se zkosenými rohy o výšce min. 6,5 cm a nosností min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfikovatelný, voděodolný a paropropustný potah matrace se zipem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zámek postranic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopné postranice s výškou min. 35 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR odblokování zádového dílu (mechanicky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopná tlačná madla u hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný infuzní stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák kyslíkové lahve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

| ICT podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Dodavatel bude bez výhradně akceptovat podmínky Cyber Security NEMPK a.s. | (doplní dodavatel) |
| Kompletní licenční model (včetně DICOM, HL7, atd.) | (doplní dodavatel) |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| OS Microsoft Windows 10 Professional / Enterprise CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení | (doplní dodavatel) |
| Komunikační porty pro sítovou komunikaci | (doplní dodavatel) |
| licence na komunikační protokol s NIS / PACS je součástí dodávky HL7, GDT nebo DICOM | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| ***„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“*** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS)**zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdrojse **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |