- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Monitory vitálních funkcí

- Název části 2 veřejné zakázky:

- Monitory vitálních funkcí 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Centrála monitorovací – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Jedna Centrální stanice zajišťující monitorování pacientů JIP a pacientů monitorovaných pomocí stávajícího rozsáhlého telemetrického systému. |  |  |
| Sledování a ovládání min. 14-ti lůžkových monitorů na oddělení JIP a připojení min 18-ti telemetrických jednotek |  |  |
| Obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory. |  |  |
| Komunikace se stávajícími telemetrickými jednotkami. |  |  |
| Obousměrná komunikace s lůžkovými monitory |  |  |
| Dvou-obrazovkové zobrazení s displeji 2x24“ |  |  |
| Druhé nezávislé zobrazení s displejem 1x32“ možnost plnohodnotné práce nezávisle na primárním zobrazení (např. pracovna lékařů) |  |  |
| Režim současného zobrazení všech monitorů |  |  |
| V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd…). |  |  |
| V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby). |  |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů a alarmových událostí za dobu posledních 168 hodin. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti, |  |  |
| Protokol alarmů a uživatelských reakcí po dobu až 90 dnů zpětně. |  |  |
| Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 8 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu posledních 168 hodin, |  |  |
| WEB přístup – Centrální monitor musí být připojen k prostředí nemocničního intranetu a musí připojeným uživatelům (minimálně pro 10 současných uživatelů) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit detailní pohled na křivky a parametry sledovaných pacientů. Současné zobrazení více pacientů na jedné obrazovce. |  |  |
| Zobrazení pacientských dat (hodnot i křivek) na mobilním telefonu a tabletu - (křivky a číselné hodnoty) aplikace pro Android i iOS. 2x mobilní zařízení min 6" display, 2x mobilní zařízení min 10" display |  |  |
| Laserová – LAN tiskárna |  |  |
| Zajištění centrály proti výpadku napájení pomocí UPS |  |  |
| Musí umožnit rozšíření o mobilní distribuovaný alarm – vizuální a zvukové oznámení o klinických a informačních událostech na OS Android, iOS |  |  |
| Doplnění Telemetrické systému o pokrytí dalších 2 000m2 |  |  |
| Doplnění 6-ti telemetrických monitorů (jednotek) s měřením EKG, SpO2. včetně příslušenství (EKG kabel, SpO2 gumové čidlo, min 200 voděodolných pouzder) a připojitelných do stávajícího systému. |  |  |
| Minimálně 12 dobíjecích akumulátorů pro telemetrické monitory. Shodný typ se stávajícími. |  |  |
| Položka veřejné zakázky | Monitor vitálních funkcí – 14 ks |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Modulární monitor s integrovaným dotykovým displejem o velikosti min. 15“ WXGA |  |  |
| minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji |  |  |
| uložení monitorovaných hodnot do paměti po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta |  |  |
| síťový přístup z mezi lůžkovými monitory pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů |  |  |
| Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího modulu multi-parametrového modulu a min 3 jednoparametrových modulů |  |  |
| „Stand By“ režim – při odpojeném pacientovi bez alarmů |  |  |
| minimálně tři různé alarmové úrovně (akustické a optické) |  |  |
| Ovládání monitorů v českém jazyce |  |  |
| držáky dle požadavků zadavatele pro upevnění monitorů včetně všech komponentů |  |  |
| Součástí dodávky ke každému monitoru bude multiparametrický modul s displejem a akumulátorem pro sledování životních funkcí pacienta a pro transport bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta s následujícími vlastnostmi: |  |  |
| Antimikrobiální odolný displej, multi-dotyková obrazovka, rotace zobrazení – vertikální i horizontální zobrazení |  |  |
| Min. 6" barevný displej zobrazující min. 3 křivky – Zobrazení 12 svodového EKG |  |  |
| Hmotnost max. do 1,8 kg, mechanická robustnost |  |  |
| Měřené parametry minimálně: EKG/Resp., SpO2, NIBP, teplota, 2x IP |  |  |
| Monitorování 12 sv EKG (5 elektrod) |  |  |
| Alarmy 3 úrovně alarmu barevně odlišené |  |  |
| Trendy a alarmové události, automatický přenos všech monitorovaných dat |  |  |
| Součástí bude výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez použití nástrojů) |  |  |
| Integrované madlo pro přenos |  |  |
| Držák pro upevnění modulu na lůžko (celkem min 2x) |  |  |
| Držák pro upevnění modulu mimo monitor (pro každý modul) |  |  |
| Minimální doba provozu na akumulátor 5 hodin, možnost zobrazení kapacity akumulátoru. |  |  |
| Rozšíření: 1x modul pro měření Teploty |  |  |
| Možnost rozšíření monitorování o: měření CO2 mainstream, druhá Teplota, další dva IBP, C.O., CCO PICCO, BIS, EEG, druhé Spo2 včetně měření SpHb +SpOC+PVI, regionální SpO2 |  |  |
| Spotřební materiál: 14x 5sv EKG kabel, EKG, 14x SpO2 gumové prstové čidlo, 14x Manžeta pro dospělé pacienty a hadice, 5x Vnitřní a 14x povrchové teplotní čidlo |  |  |

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| „Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“ uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení. Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. |  |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS) zdroj musí být součástí nabídky a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdroj se stane součástí dodávaného ME přístroje. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě. Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS. Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN 33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. |  |

| ###### ICT podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| Dodavatel bude bez výhradně akceptovat podmínky Cyber Security NEMPK a.s. |  |
| Kompletní licenční model (včetně DICOM, HL7, atd.) |  |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence |  |
| OS Microsoft Windows 10 Professional / Enterprise CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence |  |
| podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení |  |
| Komunikační porty pro sítovou komunikaci |  |
| licence na komunikační protokol s NIS / PACS je součástí dodávky HL7, GDT nebo DICOM |  |

## Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| - Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. |  |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. |  |