VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel – Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázku malého rozsahu s názvem:

Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi

1. Identifikační údaje zadavatele

Název	Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Právní forma	Příspěvková organizace Pardubického kraje

Sídlo	Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

IČ:	00196096

DIČ:	CZ00196096

Zastoupený:	Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitel

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Vlášek

Tel. +420 607965711

e-mail: vlasek.zakazky@gmail.com

Web:	www.albertinum-olu.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3. Zadávací dokumentace

Pro realizaci zakázky je vytvořena specifikace předmětu požadované dodávky, která je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 19.10.2021 do 09.00 hod. Místem pro podání nabídek je:

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Ing. Vladimír Fabián

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

Místo pro osobní podání nabídek v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na adrese:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

kancelář pokladny ústavu (objekt č. 1 – tzv. Janovský, 2. NP)

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

5. Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a „Dodávka elektrických lůžek“.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné podobě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. K nabídce bude předloženo její zpracování v elektronické podobě na CD/DVD medium nebo USB.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem 1.450.000,- Kč bez DPH.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil:

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

- přesný popis nabízeného zboží včetně názvu výrobku a výrobce, aby zadavatel mohl posoudit splnění podmínek zadávací dokumentace.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

9. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat:

- doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem;

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

- popis nabízeného zboží

- uchazečem podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 1), který bude respektovat všechny podmínky zadávací dokumentace. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Členění celkové ceny provede uchazeč v krycím listu nabídky (příloha č. 2 výzvy)

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

10. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: do 1 týdne od podpisu kupní smlouvy s budoucím dodavatelem, na základě vyhodnocení předložených nabídek. Požadované ukončení zakázky v termínu do 31. 12. 2021.

Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

11. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to bez povinnosti sdělit uchazečům důvod zrušení,

- nevracet podané nabídky

- upřesnit skutečný rozsah plnění veřejné zakázky malého rozsahu

- upřesnit podmínky zakázky

- vyloučit z výběrového řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě

- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce

- nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky

- uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný zhotovitel odmítne uzavřít smlouvu, tento postup může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.

S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění předmětu zakázky provedeno ústní jednání k upřesnění rozsahu zakázky a následné upřesnění textu smlouvy o dílo (smluvní vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).

12. Přílohy

- Příloha č. 1: specifikace

- Příloha č. 2: krycí list nabídky

V Žamberku, dne 4. října 2021

za Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel, v. r.

Příloha č.1

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

- Nemocniční (zdravotnické) lůžko  - 2 ks

- lůžko splňující normu IEC 60601-2-52:2010

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí

- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene

- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru

- velikost ložné plochy 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm

- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39 - 78 cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- postranice zajišťující pacienta proti pádu po cca ¾ délky ložné plochy s možností oboustranného doplnění postranní zábranou zbylé ¼ délky.  Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačit do jeho stehen.

- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části

- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou

- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,

- plastový kryt podvozku

- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka

- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí

- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace 2 ks s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové

- hustota jádra min. 40 kg/m3,

- výška min. 14 cm

- voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,

- potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,

- svařované švy,

- možnost praní při 60-90°C,

- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,

- držák močové láhve

- držák infuzních roztoků

- Zdravotnické lůžko pro nemocniční zařízení dlouhodobé péče – 34 ks

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí

- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene

- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 45° s tolerancí +/- 15% pomocí elektromotoru

- velikost ložné plochy 90x200 cm

- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 39-78cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- postranice zajišťující pacienta proti pádu po celé délce ložné plochy s ochranou proti nechtěnému spuštění ovladatelné jednou rukou obsluhy. Spuštěné postranice nesmí při sednutí pacienta tlačit do jeho stehen

- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části

- kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou

- díly ložné plochy z kovových lamel s jednoduchou dezinfikovatelností,

- plastový kryt podvozku

- kryt motoru ochraňující motor při provádění omývání a desinfekce lůžka

- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí, s případným zamezením nebo bez přechodu stavu ovladače do pohotovostního režimu (tj. kdykoliv přímý přístup k funkcím lůžka bez nutnosti zapnutí či spuštění ovladače samostatným tlačítkem)

- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.

- Čelo lůžka musí v horní části lůžka uprostřed umožnit doplnění přitahovacího popruhu pro pacienta

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace 34 ks s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové

III., hustota jádra min. 40 kg/m3,

- výška min. 14 cm

- voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,

- svařované švy,

- možnost praní při 60-90°C,

- potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,

- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,

- držák močové láhve

- držák infuzních roztoků

- Lůžko s laterálním náklonem – 4 ks

- celkové provedení v souladu s ČSN EN 60601-2-52:2010

- konstrukce lůžka v provedení pro laterální náklon min. 20o na obě strany podélné osy lůžka

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí s minimalizací rizika poškození elektromechanických částí lůžka (motor, elektronika ovládání apod.), nejlépe kryt motoru k jeho ochraně při provádění omývání a desinfekce lůžka

- minimálně 4 dílná ložná plocha, polohování zádového a stehenního dílu elektricky a lýtkový díl pomocí mechanického hřebene

- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou dezinfikovatelností personálem,

- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15% a nožní části 40° s tolerancí +/- 15%, lýtkového dílu min. 20°, rovněž nastavení do polohy Trendelenburg a Antitrendelenburg min. 16°.

- možnosti autoregrese zádového a nožního dílu

- velikost ložné plochy min. 90x200 cm s možností prodloužení ložné plochy min. o 20 cm

- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 43-83cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg

- postranice zajišťující pacienta proti pádu v provedení průběžného systému s ukotvením a pohybem v krajních vertikálních lištách, možnost spuštění ze středu lůžka bez nutnosti odjišťování v jednotlivých rozích,

- úchyty (držáky) a háčky pro příslušenství v hlavové části i v nožní části

- kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou pomocí dvou nožních pedálů

- plastový kryt podvozku

- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí, podsvícený

- sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha)

- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu

- 2x nožní pedál s min. 7 funkcemi  - z každé strany lůžka jeden (minimálně:  laterální náklon pravý, laterální náklon levý, CPR poloha, vyšetřovací poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálu)

Požadované příslušenství:

- antidekubitní matrace 4 ks s rozdělením použití v riziku dle stupnice Nortonové III.,

- hustota jádra min. 40 kg/m3,

- výška min. 14 cm

- voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah popř. potah hygienickou folií, rozepínatelný ze tří stran,

- potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi,

- svařované švy,

- možnost praní při 60-90°C,

- použití v riziku dle stupnice Nortonové – III.

- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí,

- držák močové láhve

- držák infuzních roztoků

Příloha č.2

Formulář - Krycí list nabídky

pro právnické a fyzické osoby

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

| Předmět veřejné zakázky: |  | Dodávka elektrických lůžek s antidekubitními matracemi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Nemocniční lůžko (2 ks): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Daň z přidané hodnoty v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Cena v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| b) Zdravotnické lůžko (34 ks): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Daň z přidané hodnoty v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Cena v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| c) Lůžko s laterálním náklonem (4ks): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Daň z přidané hodnoty v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Cena v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Rekapitulace pro hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | DPH |  | Nabídková cena včetně DPH |  |  |
| Kč |  |  |  | Kč |  | Kč |  |  |
| Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky v týdnech celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka záruční doby na dodané zboží v měsících: |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ……………………,   dne ……………				…………………………….

Razítko a podpis uchazeče