**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 8**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 8 veřejné zakázky:**

**BILIÁRNÍ metalický stent**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **BILIÁRNÍ metalický stent** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Samoexpandibilní metalický stent ve variantách: |  |  | |
| - nepotažený | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| - plně potažený silikonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| - částečně potažený silikonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Nitinolová pletená konstrukce, flexibilní. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Průměr stentu 6 - 8 - 10 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Osm délek v rozmezí 4 - 12 cm (všechny velikosti stentu). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Integrované očko na vytažení stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| RTG kontrastní markery na obou koncích a uprostřed stentu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Zavádění stentu TTS (endoskopicky). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Kompatabilní s vodičem .035", délka zavaděče min 180 cm, max. průměr zavaděče 8,5 F. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Bezpečné pro MR. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

**Další požadavky na předmět plnění**

CE značka

prohlášení o shodě

návod k použití v CZ