**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Myčky podložních mís**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Myčky podložních mís 2**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Jednokapacitní myčka podložních mís – 3 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry šířka 450–600 mm x výška 1320-1775 mm x hloubka 450-580 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2 mycí programy, Délky programů: lehké znečištění 6-10 minut, normální znečištění 7-11 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli s nerezovou mycí komorou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokované dveře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vlastní vyvíječ páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení teploty dezinfekce min. 90 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevné a rotační vysokotlaké trysky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tichý chod – hladina hluku max. do 70 db | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení el. energie 400 V, 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení na odpad do podlahy s průměrem 90/ 110 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní sušení včetně hepafiltru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obsahuje držák na podložní mísy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství pro začátek provozu:** |  |  |
| **Pardubická nemocnice, Angio** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Svitavská nemocnice, ARO** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 5 ks podložních mís s víkem, 3 ks močových láhví, 10 ks ledvinových mís, 3 ks mycí mísy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Svitavská nemocnice, INT** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 6 ks podložních mís s víkem, 10 ks ledvinových mís, 3 ks mycí mísy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |