**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a dezinfekční automaty a sterilizátory**

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Sterilizátory**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Parní sterilizátor 1-dvéřový – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| parní sterilizátor pro přísálovou sterilizaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| objem komory 1 sterilizační jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednodveřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| splňující vyhlášku MZ ČR 306/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 285 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nerezová komora se stabilním předehřevem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání barevným dotykovým displejem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevírání/zavírání dveří na pantech motorické nebo s vertikálním posunem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| policový systém se 2 policemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| software pro dokumentaci procesů (sterilizátory budou centrálně monitorovány pomocí RS232/LAN. Je požadováno dodat centrální SW řešení pro sterilizátory) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nerezové obkladové plechy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Parní sterilizátor 6 STJ s vyvíječem páry – 2 ks + Parní sterilizátor 12 STJ s vyvíječem páry – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| U 2 ks objem komory 12 sterilizačních jednotek (cca 900 litrů) a u dalších 2 ks objem komory 6 sterilizačních jednotek (cca 450 litrů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prokládací provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| splňující vyhlášku MZ ČR 306/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 285 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| standardní provedení (servis vlevo/komora vpravo) - 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zrcadlové provedení (servis vpravo/komora vlevo) - 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrch komory drsnost 21 µm nebo nižší | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napojení na centrální medicinální páru z externího zdroje uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný záložní elektrický vyvíječ medicinální páry s odplyněním napájecí vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání barevným dotykovým displejem v českém jazyce o velikosti min 8“ alespoň na navážecí straně sterilizátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motorické nebo vertikální otevírání dveří | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zavážecí systém (12 ks transportní vozík, 6 ks zavážecí vozík) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zavážecí systém použitelný kompatibilně pro všechny 4 sterilizátory – pro sterilizátory 12 STJ 8x transportní vozík, 4x zavážecí stejného typu jako pro sterilizátory 6 STJ. 2x zavážecí a 4x transportní vozík pro sterilizátory 6 STJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| software pro dokumentaci procesů (sterilizátory budou centrálně monitorovány pomocí RS232/LAN. Je požadováno dodat centrální SW řešení pro sterilizátory) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obkladové plechy a lišty na čistou stranu stavebního otvoru. Nerezová stěna zakrývající stranu sterilizátorů na straně setování. V nerezové stěně musí být dveře v případě, že je z této strany prováděn servis | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlídání energetického maxima při souběhu více sterilizátorů – snížení okamžité spotřeby elektrické energie až o 30 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

**Hodnotící kritérium: Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Hodnocené podkritérium** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| **1** | Integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry s odplyněním u parního sterilizátoru 1-dvéřového, 6 STJ a 12 STJ | (doplní dodavatel) |
| **2** | Air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře | (doplní dodavatel) |
| **3** | Automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |