**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Stretchery**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Stretchery – 2 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Min. 2dílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry max. 216 x 89 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry matrace min. 190 x 66 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hydraulické nastavení výšky ložné plochy min. v rozsahu 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon ložné plochy TR/ATR min. 12° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování zádového dílu v rozsahu min. 0 – 87° pomocí plynové pružiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kryt podvozku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 kolečka o průměru min. 200 mm (vhodná pro převoz po areálu i za nepříznivého počasí) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řídící 5. kolečko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka centrálně brzděná s ovládáním ze dvou stran (hlava, nohy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní ovladač pro nastavení výšky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RTG propustná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně matrace se zkosenými rohy o výšce min. 6,5 cm a nosností min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfikovatelný, voděodolný a paropropustný potah matrace se zipem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zámek postranic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopné postranice s výškou min. 35 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR odblokování zádového dílu (mechanicky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopná tlačná madla u hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný infuzní stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost uložení kyslíkových lahví - 2 litry a 10 litrů (rozměr 107 cm, průměr 14 cm ) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák na monitor vitálních funkcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Eurolišta pro zavěšení doplňků z každé strany lehátka nebo jiné rovnocenné řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |