**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část č. 5**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Ohřev pacienta, ohřev infuzí, kontrastních látek a krve**

**Název části 5 veřejné zakázky:**

**Průtokový ohřívač infuzí a krevních derivátů**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Průtokový ohřívač infuzí a krevních derivátů - 7 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elektrický ohřívač infuzních roztoků a krevních derivátů řízený mikroprocesorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přehledné zobrazení nastavené teploty na displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37 °C–39 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doba zahřívání k provozu do 3 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| alarm nízké a vysoké teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost proti stříkající vodě min. IPX4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připevnění přístroje na eurolištu i na infuzní stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uzpůsobení přenosu (integrovaný držák nebo rukojeť apod.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |