## List1
NPK a.s., Pardubická nemocnice
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Soupis vybavení sumární (fáze I a fáze II)
IČ | Název | Rozměry | Poznámka 1 | MJ | Mn.
100001 | RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů |  |  | ks | 4
mobilní C-rameno s vysokofrekvenčním generátorem, rentgenkou se stacionární anodou
a synchronním ovládáním na monitorovaném vozíku i na těle C ramene
plně vyvážené C-rameno v každé poloze
motorický vertikální pohyb 42 cm
horizontální pohyb 22 cm
orbitální pohyb 165°
rotace +/-225°
vzdálenost ohnisko - detektor 109 cm
prostor mezi rentgenkou a detektorem 87 cm
vnitřní hloubka C ramene 68 cm
vysokofrekvenční generátor 40 kHz, řízený mikroprocesorem
maximální výkon 2,4 kW
napětí 40-120 kV, 0,2–20 mA
pulsní fluoroskopie 1; 2; 4; 8; 12,5; 25 pulzů/s
orgánová automatika
funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje
Rentgenka:
pevná anoda
ohnisko 0,6 mm
tepelná kapacita anody 85 kHU
aktivní kapalinové nezávislé chlazení
celková tepelná kapacita systému 5 000 000 HU
Kolimátor:
štěrbinová clona-irisová clona 50-198 mm
dedikovaný kolimátor pro flat detektory
rotace kolimátoru ± 90°
možnost nastavení clon bez rtg záření
Flat detektor:
technologie detektoru a-Si
detekční plocha detektoru 31cm x 31cm
matrice detektoru 2 048 x 2 048 pixelů
velikost pixelu 150 μm
laserový zaměřovač na straně detektoru
Cine smyčka 8 obr./s.
monitorový vozík s dvěma 19“ monitory, s rozlišením 1 280 x 1 024 pixelů
kontrast zobrazení 800:1
svítivost 1 000 cd/m2
synchronní ovládání na monitorovacím vozíku a C rameni pomocí dotykových LCD displejů
digitální obrazové pamětí, LIH-paměť posledního obrazu
funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje
multipulsní a pulsní fluoroskopie, digitální rotace obrazu bez záření
ruční spínač pro ovládání expozice
bezdrátový dvojitý nožní spínač – skiaskopie/uložení
integrovaný DAP metr
Akviziční stanice
ovládací SW pro kontrolu systému s lokálním uložištěm s dotykovým displejem
plně automatický režim
kompletní postprocesing
rozhraní pro DICOM 3,0
Storage, Send, Modality Worklist/MPPS, Query
zápis pacientských dat k obrazu v ČJ, archivace
komunikace s RIS/NIS/HIS
100002 | O arm - peroperační zobrazovací systém |  |  | ks | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
zobrazovací systém O-arm s příslušenstvím
intraoperativní 3D zobrazovací systém
pojízdný rtg systém pro 2D fluoroskopii a 3D zobrazování
Výkonnost zobrazovací modality :
2D v jedné rovině: 15 a 30 snímků za sekundu
Multi 2-D: až 4 2D snímky, z přednastavených poloh
3D/Volumetrický režim: ~13 sekund na záznam dat v úhlu 360º
Objem 3D zobrazování:
u zorného pole 20 cm má válec průměr 212 ± 1 mm a délku 160 ± 1 mm
u zorného pole 40 cm má válec průměr 397 ± 1 mm a délku 160 ± 1 mm
u režimu 3D s rotací v úhlu 360 stupňů, nejnižší násobek proudu a času (mAs)40 mAs
Vylepšení 2D snímku:
detekce okrajů (3 nastavení)
rekurzivní redukce šumu (automatická)
opakovatelnost ovládání automatického jasu: ± 3 kV
automatické nastavení okna/úrovně
Rentgenka:
rotační anoda
zatížitelnost rentgenky 150 kV
Ohnisko duální
nominální hodnoty ohniska podle normy IEC 60336:
malé ohnisko: šířka = 0,60 mm až 0,90 mm; délka = 0,90 mm až 1,30 mm
velké ohnisko: šířka = 1,20 mm až 1,70 mm; délka = 1,7 mm až 2,4 mm
Dodatečná filtrace: přidána o celkové velikosti větší než 4 mm Al
Faktory techniky
Inherentní filtrace 0,7 mm AI
Rentgenový detektor:
detektor založen na amorfním silikonu se CsI scintilátorem s 600 um silnou vrstvou thalia
zobrazovací specifikace detektoru s plochým panelem
obrazová matrix 2048 x 1536
velikost pixelu (um) 194
rychlost snímků (fps) 30
FOV (cm) 39,7 x 29,7
Laserová zarovnávací světla:
vlnová délka: 635nm
optický výstupní výkon: 3,5 mW
třída laseru: 1M
Kolimace:
clony X-Y
elektronicky ovládaná uživatelem
Přeprava s posilovačem:
rychlost pohonu 2,4 km (1,5 míle) za hodinu
nezávislý pohon zadních koleček
ovládání pomocí rukojeti
Ovládací prvky robotického pohybu (rychlosti pohybu:
lineární pohyb gantry (X, Y, Z): 5 cm (2 palce) za sekundu
rotační kývání: 4º za sekundu
rotační náklon: 8º za sekundu
dvířka gantry (otevřené/zavřené): 9º za sekundu
rotor gantry (vnitřní): 60º za sekundu (max. hodnota)
možnost zpomalení lineárního pohybu gantry až desetinásobně stisknutím tlačítka [M] na závěsném ovládacím panelu
Ovládací prvky robotického pohybu (rozsahy pohybů z uzamčené pozice):
lineární gantry, svislý směr (osa Y): 43,7 ±0,76 cm (17,2 ±0,3 palce)
lineární gantry, příčný směr (osa X): 45,7 ±0,76 cm (18 ±0,3 palce)
lineární gantry, podélný směr (osa Z): ±17,3 ±0,32 cm (±6,8 ±0,125 palce)
rotační kývání: ±15º ±0,3º
rotační náklon: ±45º ±2º
Předpokládaná střída, provoz rentgenu:
fluoroskopie: 0,14 % (5 sekund/hodinu)
pulzní expozice: 0,6 % (60 sekund/3 hodiny)
Předpokládaná střída pro provoz motoru:
0,9 % případu
(20 cyklů x 5 sekund/cyklus) / 3 hodiny na případ
mobilní zobrazovací stanice
displej min. 30 palců
ultravysoké rozlišení barev
poměr stran 16:9
rozlišení 2560 x 1600 pixelů
videotiskárna
uchovávání: mechanika DVD R/W
výstupy:
Ethernet
USB
DVI-I
100010 | systém skiagrafický |  | STAVBA - ZT | syst. | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
| Zadavatel požaduje plně digitální skiagrafický rentgenový přístroj se dvěma detektory |  | STAVBA - ZT
| s výškově nastavitelným stropním závěsem s digitálním ukazatelem ohniskové vzdálenosti |  | STAVBA - ZT
| s motoricky výškově nastavitelným vyšetřovacím stolem s plovoucí deskou |  | STAVBA - ZT
| přístroj vyznačující se vysokou průchodností pacientů, jednoduchou obsluhou a moderním designem |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| teleskopický stropní závěs |  | STAVBA - ZT
| motorizovaný i manuální vertikální rozsah pohybu |  | STAVBA - ZT
| elektromagnetické brzdy |  | STAVBA - ZT
| dotykový ovládací displej min. 10" |  | STAVBA - ZT
| možnost ovládání dotykem i v rukavicích |  | STAVBA - ZT
| expoziční automatika |  | STAVBA - ZT
| rentgenka s rotační anodou |  | STAVBA - ZT
| tepelná kapacita anody 400 kHU |  | STAVBA - ZT
| automatický kolimátor včetně přídavné filtrace volitelné ve třech krocích z ovládací konzole |  | STAVBA - ZT
| DAP metr - měření pacientské dávky a odeslání informace do PACS |  | STAVBA - ZT
| vysokofrekvenční generátor o výkonu 80 kW |  | STAVBA - ZT
| expoziční časy 1- 6 300 ms |  | STAVBA - ZT
| AEC – expoziční automatika s možností nastavení komůrek |  | STAVBA - ZT
| vertikální stativ |  | STAVBA - ZT
| s dokovací stanicí pro bezdrátový flat-panel s automatickým dobíjením |  | STAVBA - ZT
| automatické přepnutí komunikace detektoru z kabelové na bezdrátovou komunikaci po vyjmutí z dokovací stanice |  | STAVBA - ZT
| vyjímatelný bezdrátový flat-panel, vel. pixelu 125 µm, 3320 x 3408 pixelů, 11,3 mil. pixelů, |  | STAVBA - ZT
| velikost zobrazovacího pole min. 42,6 x 41,5 cm, a-Si, scintilátor CsI, vč. baterie, hmotnost detektoru max. 2,8 kg |  | STAVBA - ZT
| zatížitelnost detektoru 150 kg, stupeň odolnosti IPX7 |  | STAVBA - ZT
| Flat-panel disponující s vnitřní pamětí pro autonomní užití s jiným RTG přístrojem |  | STAVBA - ZT
| sekundární clona – mřížka 10:1 |  | STAVBA - ZT
| trojice ionizačních komůrek |  | STAVBA - ZT
| stůl s plovoucí deskou |  | STAVBA - ZT
| dvousloupový stůl s motoricky nastavitelnou výškou |  | STAVBA - ZT
| s příčnými i podélnými elektromagnetickými brzdami |  | STAVBA - ZT
| s plochou desky 240 x 80 cm a možností elevace více než 40 cm (52 – 95 cm) |  | STAVBA - ZT
| nosnost 300 kg |  | STAVBA - ZT
| dokovací stanice pro bezdrátový flat-panel s automatickým dobíjením |  | STAVBA - ZT
| automatické přepnutí komunikace detektoru z kabelové na bezdrátovou komunikaci po vyjmutí z dokovací stanice |  | STAVBA - ZT
| vyjímatelný bezdrátový flat-panel, vel. pixelu 125 µm, 3320 x 3408 pixelů, 11,3 mil. pixelů, |  | STAVBA - ZT
| velikost zobrazovacího pole min. 42,6 x 41,5 cm, a-Si, scintilátor CsI, vč. baterie, hmotnost detektoru max. 2,8 kg |  | STAVBA - ZT
| zatížitelnost detektoru 150 kg, stupeň odolnosti IPX7 |  | STAVBA - ZT
| Flat-panel s vnitřní pamětí pro autonomní užití s jiným RTG přístrojem |  | STAVBA - ZT
| sekundární clona – mřížka 10:1 |  | STAVBA - ZT
| trojice ionizačních komůrek |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Akviziční stanice |  | STAVBA - ZT
| ovládací SW pro kontrolu systému s lokálním úložištěm 500 GB s dotykovým displejem 23" |  | STAVBA - ZT
| zobrazení snímku v náhledu do 3 s, dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 6 s |  | STAVBA - ZT
| komunikace s RIS/NIS/HIS |  | STAVBA - ZT
| kompletní postprocesing |  | STAVBA - ZT
| nástroj pro několikanásobné alternativní zpracování snímku pro zdůraznění vybraných tkáňových struktur bez nutnosti opakovaných expozic |  | STAVBA - ZT
| virtuální mřížka |  | STAVBA - ZT
| automatický stitching |  | STAVBA - ZT
| statistika opakovaných expozic |  | STAVBA - ZT
100060 | CT přístroj vč. tlakového injektoru |  | STAVBA - ZT | syst. | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
| 64-vrstvý CT přístroj vyšší kategorie |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| průměr otvoru gantry 70 cm |  | STAVBA - ZT
| výkon generátoru min. 75 kW |  | STAVBA - ZT
| skenovací rozsah v z směru 160 cm |  | STAVBA - ZT
| tepelná kapacita anody rentgenky (RTG lampy) min. 7,5 MHU, |  | STAVBA - ZT
| zařízení pro odvod vyzářeného tepla CT přístrojem mimo rtg. pracoviště |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| počet detektorových řad 64 |  | STAVBA - ZT
| nastavitelná kolimace 64 x 0,6 mm |  | STAVBA - ZT
| počet získaných vrstev z jedné otáčky 128 |  | STAVBA - ZT
| rychlost rotace max. 0,40 sec/360° |  | STAVBA - ZT
| maximální čas v helikálním skenování 300 s |  | STAVBA - ZT
| nosnost stolu min. 200 kg |  | STAVBA - ZT
| rychlost posunu stolu při skenování min. 140 mm/sec. |  | STAVBA - ZT
| rychlost rekonstrukce v matrici 512x512 min. 20 snímků /sec. |  | STAVBA - ZT
| a iterativní rekonstrukce na úrovni „raw“ dat pro redukci dávky záření při zachování rychlosti rekonstrukce cca 15-20 snímků/s |  | STAVBA - ZT
| korekční algoritmy pro nejvyšší možnou kvalitu zobrazení |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Akviziční stanice |  | STAVBA - ZT
| operační paměť RAM min. 4 GB, |  | STAVBA - ZT
| úložná kapacita pro raw data min. 500 GB |  | STAVBA - ZT
| HDD min. 200 GB |  | STAVBA - ZT
| rekonstrukční systém musí být zálohován v případě výpadku proudu UPC s kapacitou min. 10 min. |  | STAVBA - ZT
| stanice vybavena CD/DVD jednotkou a LCD monitorem min. 18“ |  | STAVBA - ZT
| softwarové vybavení: |  | STAVBA - ZT
| program časování vstřiku kontrastní látky (automatický start při dosažení přednastaveného prahu) |  | STAVBA - ZT
| dynamickou modulaci dávky (co nejnižší možná dávka při zachování dostatečné obrazové informace |  | STAVBA - ZT
| vč. protokolů pro vyšetření dětí různých váhových kategorií) |  | STAVBA - ZT
| základní software: MPR, MIP, 3D Volume rendering |  | STAVBA - ZT
| software pro automatické odstranění kostních struktur |  | STAVBA - ZT
| import pacientských dat z RIS/HIS a funkce DICOM Storage, Send, Print, Query/Retrieve, Worklist |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Diagnostická stanice |  | STAVBA - ZT
| operační paměť RAM min. 8 GB |  | STAVBA - ZT
| HDD min. 200 GB |  | STAVBA - ZT
| stanice musí být zálohována v případě výpadku proudu UPC s kapacitou min. 10 min. |  | STAVBA - ZT
| stanice vybavena CD/DVD jednotkou a LCD monitorem min. 18“ |  | STAVBA - ZT
| softwarové vybavení: |  | STAVBA - ZT
| MPR, MIP, MinP, 3D Volume rendering |  | STAVBA - ZT
| software pro automatické odstranění kostních struktur |  | STAVBA - ZT
| analýza a kvantifikace cévních struktur |  | STAVBA - ZT
| perfuzní vyšetření mozku (tvorba sumárních map) pro objemové vyhodnocení mozkové mrtvice i prfuze tumorů |  | STAVBA - ZT
| software pro subtrakci nativního a kontrastního vyšetření (CT DSA) |  | STAVBA - ZT
| funkce DICOM Storage, Send, Print, Query/Retrieve |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| automatický tlakový injektor kontrastní látky k CT se stropním závěsem |  | STAVBA - ZT
| automatický trojpístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na stropním otočném stativu |  | STAVBA - ZT
| možnost použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech |  | STAVBA - ZT
| komunikace s ovládací konzolí a ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu |  | STAVBA - ZT
| možnost archivace protokolů v paměti |  | STAVBA - ZT
| programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1ml/sec. |  | STAVBA - ZT
| možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi |  | STAVBA - ZT
| vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech |  | STAVBA - ZT
| synchronizace injektoru s CT |  | STAVBA - ZT
100100 | RTG přístroj pojízdný lůžkový s přímou digitalizací |  |  | ks | 1
Pojízdný rtg přístroj s přímou digitalizací umožňující snímkování pacientů na lůžku a s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev).
Součástí dodávky je nejen dodání vlastního přístroje, ale zároveň i jeho doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu, předložení veškerých dokumentů, revizí, prohlášení a dalších podkladů nutných pro provoz, zajištění servisu v záruční době.
pojízdný rtg přístroj s přímou digitalizací umožňující snímkování pacientů na lůžku a s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)
bateriový RTG přístroj s výsuvným teleskopickým sloupem a motorizovaným pojezdem
antikolyzní senzory
velká kola na pojezd pro snadnou manipulovatelnost
možnost ovládání jemného pohybu přístroje tlačítkem (joystikem))v oblasti rentgenky
vysokofrekvenční generátor RTG záření
výkon min.32 kW
rentgenka s rotační anodou
tepelná kapacita anody 200 kHU
lithiové baterie, velmi rychlé dobíjení, ze stavu plného vybití do stavu plného nabití za 90 min
snímkování přístroje i při dobíjení ze sítě 220 V
manuální kolimátor
KAP metr
dokovací stanice pro bezdrátový flat-panel s automatickým dobíjením
bezdrátový detektor o velikosti zobrazovacího pole 42 x 43 cm
vel. pixelu 125 µm, 3320 x 3408 pixelů, 11,3 mil. pixelů
technologie scintilátoru CsI
váha detektoru max. 3,0 kg
automatické dobíjení celého detektoru bez nutnosti vyjmout baterii
zatížitelnost detektoru 150 kg, stupeň odolnosti IPX7
flat-panel s vnitřní pamětí pro autonomní užití s jiným RTG přístrojem
režim CR s lokálním uložením až 99 snímků
bezdrátový přenos dat z detektoru do akviziční stanice (v okamžiku blízkosti detektoru a akviziční stanice)
přenos dat z detektoru do akviziční stanice po kabelu (zasunutí detektoru do dokovací stanice)
dobíjecí slot na detektoru v pojízdném rtg přístroji
Akviziční stanice
ovládací SW pro kontrolu systému s lokálním úložištěm s dotykovým displejem 17´´
zobrazení snímku v náhledu do 3 s, dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 6 s
komunikace s RIS/NIS/HIS
kompletní postprocesing
nástroj pro několikanásobné alternativní zpracování snímku pro zdůraznění vybraných tkáňových struktur bez nutnosti opakovaných expozic
virtuální mřížka
statistika opakovaných expozic
DICOM 3 výstup pro export dat se schopností realizovat služby DICOM: Store, Print, Worklist
automatické odesílání do PACS pomocí kabelu
automatické odesílání do PACS bezdrátově pomocí Wifi
101101 | angiolinka |  | STAVBA - ZT | komplet | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
101102 | angiolinka |  | STAVBA - ZT | komplet | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
| monoplanární stacionární angiografický přístroj s C-ramenem uchyceným na stropním závěsu |  | STAVBA - ZT
| s plnou digitalizací obrazu umožňující provádění celého spektra kardiologických a angiologických vyšetření a intervencí |  | STAVBA - ZT
| Geometrie systému |  | STAVBA - ZT
| podélně posuvné C-rameno upevněné ke stropu s možností nastavení min. ze 3 stran vzhledem k vyšetřovacímu stolu |  | STAVBA - ZT
| motorická rotace systému pro možnost vyšetřování celého těla pacienta |  | STAVBA - ZT
| rychlost rotace i angulace minimálně 25°/s, pro rotační angiografii rychlost rotace minimálně 50°/s |  | STAVBA - ZT
| automatické nastavení předprogramovaných pozic systému (min. 30) |  | STAVBA - ZT
| inteligentní antikolizní senzorový systém pro pohyb C-ramene |  | STAVBA - ZT
| automatický regulátor polohy systému C-ramene |  | STAVBA - ZT
| katetrizační stůl umístěný na podlaze |  | STAVBA - ZT
| s plovoucí deskou s větším rozsahem pohybu (podélný posun min. 100 cm, transverzální posun min 25 cm) |  | STAVBA - ZT
| deska s možností otáčení nejméně +/-90° |  | STAVBA - ZT
| délka stolu minimálně 300 cm |  | STAVBA - ZT
| šířka stolu nejméně 50 cm v úrovni trupu pacienta |  | STAVBA - ZT
| nastavitelná výška stolu min. v rozsahu nemocničního lůžka (min 80 cm) |  | STAVBA - ZT
| minimální zatížitelnost stolu 200 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci |  | STAVBA - ZT
| možnost ovládací prvky umístit na obě strany stolu i samostatný stojan |  | STAVBA - ZT
| atenuace desky pacienta max. 1 mm Al eq. |  | STAVBA - ZT
| tlačítko aretace stolu pro případ výpadku el. proudu |  | STAVBA - ZT
| standardní matrace pro vaskulární vyšetření min 200 cm |  | STAVBA - ZT
| dlouhá matrace pro kardiologická vyšetření min 300 cm |  | STAVBA - ZT
| podložka hlavy |  | STAVBA - ZT
| fixační pomůcky pro neklidné pacienty |  | STAVBA - ZT
| držák na podporu paže pro přístup z radiální nebo brachiální tepny |  | STAVBA - ZT
| stojan infuzních lahví a držák kabelů ke stolu |  | STAVBA - ZT
| držák kabelů ke stolu |  | STAVBA - ZT
| nastavení polohy stolu na základě posledního snímku pomocí grafických značek, bez použití fluoroskopie |  | STAVBA - ZT
| sledování skutečné polohy rentgenového svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použití fluoroskopie |  | STAVBA - ZT
| Vysokonapěťový generátor |  | STAVBA - ZT
| • vysokofrekvenční RTG generátor s nominálním výkonem nejméně 100 kW |  | STAVBA - ZT
| • nastavení anodového napětí min. 40–120 kV |  | STAVBA - ZT
| • neomezený kontinuální výkon pro fluoro mód min. 3 kW |  | STAVBA - ZT
| • rozsah nastavitelných mA min. 10-1000 mA |  | STAVBA - ZT
| • zařízení musí mít integrovaný systém měření |  | STAVBA - ZT
| Produkovaná dávka a plošná dávka musí být kumulativně zobrazována, |  | STAVBA - ZT
| zpráva o dávce musí být uložena do pacientské série vyšetření v DICOM kompatibilním strukturovaném |  | STAVBA - ZT
| reportu |  | STAVBA - ZT
| Zdroj RTG záření |  | STAVBA - ZT
| • rotační anoda |  | STAVBA - ZT
| • 2 ohniska |  | STAVBA - ZT
| • velikost malého ohniska max. 0,5 mm |  | STAVBA - ZT
| • tepelná kapacita anody min.6 MHU (uchazeč nebude uvádět jakékoliv přepočítané hodnoty, jako |  | STAVBA - ZT
| efektivní atd.) |  | STAVBA - ZT
| • integrovaná mřížka pro spínání pulsní fluoroskopie (grid-switch) pro odstranění měkkých složek |  | STAVBA - ZT
| záření |  | STAVBA - ZT
| • kontinuální fluoroskopický výkon rentgenky pro čas větší než 20 min. min. 4kW |  | STAVBA - ZT
| Kolimátor |  | STAVBA - ZT
| • Rektangulární kolimátor |  | STAVBA - ZT
| • Přídavná filtrace s Cu ekvivalentem pro redukci dávky min. 0,9 mm Cu ekvivalentem pro redukci |  | STAVBA - ZT
| dávky |  | STAVBA - ZT
| • Nastavení clon kolimátoru na monitoru bez záření |  | STAVBA - ZT
| Akviziční systém |  | STAVBA - ZT
| • Plochý detektor s matricí o rozlišení min. 2048*2048 nebo 2k*2k |  | STAVBA - ZT
| • Maximální aktivní plocha detektoru min. 35 x 30±1 cm |  | STAVBA - ZT
| • Bitová hloubka detektoru min. 16 bit |  | STAVBA - ZT
| • Velikost obrazového bodu 160 µm a méně |  | STAVBA - ZT
| • DQE pro 0 lp/mm min. 70% |  | STAVBA - ZT
| • Akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 11 x 11 cm až 35 x 30 cm – možnost volby min.5 |  | STAVBA - ZT
| formátů |  | STAVBA - ZT
| ZOOM min. 5 FOV |  | STAVBA - ZT
| • Digitální obrazová akvizice pro matrici 1024*1024 min. 30 snímků |  | STAVBA - ZT
| • Digitální obrazová akvizice pro matrici 2048*2048 nebo 2480*1920 min. 6 snímků/s |  | STAVBA - ZT
| • Digitální obrazová akvizice pro rotační angiografii min. 30 snímků/s |  | STAVBA - ZT
| • Pulsní fluoroskopie min. 30 snímků/s |  | STAVBA - ZT
| • Uložení posledních 10 vteřin fluoroskopie s do paměti |  | STAVBA - ZT
| Obrazové zpracování |  | STAVBA - ZT
| • zpracování a archivace v matrici min. 1024x1024 |  | STAVBA - ZT
| • zpracování obrazu a archivace v matricích 2048 x 2048 nebo 2480*1920 |  | STAVBA - ZT
| • záznamová kapacita min. 50.000 obrázků v rozlišení 1024x1024 |  | STAVBA - ZT
| • DSA s kontinuálním nebo krokovým posunem, včetně sledování bolu kontrastní látky pro řízení |  | STAVBA - ZT
| akvizice |  | STAVBA - ZT
| • rotační angiografie |  | STAVBA - ZT
| • dvojitý fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu |  | STAVBA - ZT
| • funkce „roadmapping“, včetně 3D roadmappingu |  | STAVBA - ZT
| • funkce „overlay“ (možnost překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem) |  | STAVBA - ZT
| • software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická |  | STAVBA - ZT
| detekce stenóz, kalibrace) |  | STAVBA - ZT
| • software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé |  | STAVBA - ZT
| srdeční komory |  | STAVBA - ZT
| (LVA) a kvantifikace bifurkací (QCA) |  | STAVBA - ZT
| • zobrazení a nahrávání zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze |  | STAVBA - ZT
| • výstup videosignálu pro přenos obrazu do přednáškové místnosti |  | STAVBA - ZT
| • DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve) |  | STAVBA - ZT
| • DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) |  | STAVBA - ZT
| • rozhraní pro připojení UZ přístroje |  | STAVBA - ZT
| • možnost uložení vyšetření na DVD |  | STAVBA - ZT
| • Systém musí umožnit snížení radiační zátěže při zachování shodné kvality zobrazení. |  | STAVBA - ZT
| Uchazeč předloží min. 2 klinické studie, kde bude prokázáno snížení radiační zátěže nabízeného |  | STAVBA - ZT
| systému min. o 40% |  | STAVBA - ZT
| Monitor ve vyšetřovně |  | STAVBA - ZT
| • Medicínský LCD HD barevný monitor s úhlopříčkou min. 56“ (142 cm) s nativním formátem min. 3840 x 2160 (8 |  | STAVBA - ZT
| Mpix), typická svítivost min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:4000 s možností zobrazení min. 8 kanálů (video |  | STAVBA - ZT
| vstupů) na monitoru a připojení min. 16 kanálů (video vstupů) |  | STAVBA - ZT
| Monitory v ovládací místnosti |  | STAVBA - ZT
| • Medicínský LCD HD barevný monitor min. 27“ LCD s nativním formátem 2560 x 1440, |  | STAVBA - ZT
| typická svítivost min. 350 cd/m2 pro zobrazení živého a referenčního obrazu, |  | STAVBA - ZT
| rovněž sloužící pro zadávání pacientských dat |  | STAVBA - ZT
| • Druhý monitor do vyšetřovny, stejných technických parametrů, |  | STAVBA - ZT
| možňující uživatelům zobrazit až 8 zdrojů videa na jediném pracovním místě (ovládací konzoli) |  | STAVBA - ZT
| • Ovládání jedinou klávesnicí a myší na obou displejích |  | STAVBA - ZT
| Ovládání systému |  | STAVBA - ZT
| • Ovládání všech pohybových funkcí C-ramen a stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny. |  | STAVBA - ZT
| Ovládací konzole musí být snadno umístitelná (é) po obou stranách vyšetřovacího stolu |  | STAVBA - ZT
| (podle postavení obsluhy vpravo nebo vlevo od pacienta). |  | STAVBA - ZT
| • Dotyková obrazovka, umístěná na straně diagnostického stolu (možno umístit na levé, nebo pravé |  | STAVBA - ZT
| straně stolu |  | STAVBA - ZT
| dle postavení obsluhy vlevo nebo vpravo od pacienta) pro ovládání systémových funkcí, funkcí |  | STAVBA - ZT
| zobrazovacího systému a funkcí vybraných případných zařízení |  | STAVBA - ZT
| • Druhá dotyková obrazovka, umístěná v ovladovně sloužící k ovládání identických funkcí jako ve |  | STAVBA - ZT
| vyšetřovně |  | STAVBA - ZT
| • Bezdrátový nožní ovladač ve vyšetřovně pro spouštění expozice, fluoroskopie. |  | STAVBA - ZT
| • Ovládací tlačítko plovoucí desky stolu do ovladovny. |  | STAVBA - ZT
| • Interakce s velkým monitorem pomocí myši minimálně z hlediska: |  | STAVBA - ZT
| - hladké změny velkosti oken s jednotlivými aplikacemi (včetně apl. z externích zdrojů) |  | STAVBA - ZT
| - změny rozložení obrazu na velkém monitoru |  | STAVBA - ZT
| - uložit screenshot pro vybranou obrazovku jediným kliknutím myši |  | STAVBA - ZT
| - změnit pozici jednotlivých aplikaci pomocí funkce „drag and drop“ |  | STAVBA - ZT
| • Integrace angiografických aplikací a aplikací z externích zdrojů do angiografu (hemodynamický |  | STAVBA - ZT
| systém, externí přenosný počítač, postprocesingová stanice) s monitorem min. 56 palců ve |  | STAVBA - ZT
| vyšetřovně umožňující alespoň: |  | STAVBA - ZT
| - aktivace aplikaci pomocí myši, jednoduchým pohybem kurzoru nad aplikací |  | STAVBA - ZT
| - plnou kontrolu nad zobrazenými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů) pomocí myši a |  | STAVBA - ZT
| dotykové obrazovky ve vyšetřovně |  | STAVBA - ZT
| • Možnost provádět analýzu a měření, kalibraci, výběr scény a kopírovaní obrazu na referenčním |  | STAVBA - ZT
| monitoru během skiaskopie a fluoroskopie |  | STAVBA - ZT
| Pracovní módy obrazového systému |  | STAVBA - ZT
| • Fluoro mód: min. frame rates min. 30fps. |  | STAVBA - ZT
| • Pulzní fluoroskopie: akvizice a zobrazení v matrici min. 10242/12 bits |  | STAVBA - ZT
| • Digitální subtrakční angiografie: -akvizice, zobrazení a ukládání v matrici min. 10242/12 bits |  | STAVBA - ZT
| • Rotační angiografie: rotační rychlost angiografie min. 50⁰/sec |  | STAVBA - ZT
| Intervenční nástroje |  | STAVBA - ZT
| Zobrazení všech intervenčních nástrojů na 27“ medicínském monitoru v ovladovně |  | STAVBA - ZT
| Paralelní zobrazení všech intervenčních nástrojů na 56“ LCD ve vyšetřovně |  | STAVBA - ZT
| SW pro automatickou rekonstrukci 3D obrazu cév bez nutnosti kalibrace uživatelem zahrnující min.: obrazový rendering, multiplanární reformátování, automatickou analýzu stenóz, automatickou analýzu aneuryzmat, simulaci tvaru katetru a simulaci umístění a velikosti stentu. |  | STAVBA - ZT
| Automatické nastavení pozice C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce, následování 3D obrazu v závislosti na změně sklonu C-ramena |  | STAVBA - ZT
| SW vybavení umožňující live navigaci pro provádění TAVI procedur; SW musí umožňovat on-line fúzi 3D anatomické mapy srdce z předem získaných CT dat srdce a živého RTG obrazu |  | STAVBA - ZT
| Cone beam CT pro vizualizaci měkkých tkání; SW a HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT – 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu |  | STAVBA - ZT
| SW pro fúzi fluoroskopických obrazů z AG s obrázky z CT/MR, volumetrické snímky jsou následně automaticky spojeny s 3D – RA rekonstrukcí |  | STAVBA - ZT
| Roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných 3D MR/CT dat, obraz musí sledovat pohyby C-ramene |  | STAVBA - ZT
| SW vybavení pro fúzi ECHO obrazu a live RTG obrazu; SW musí umožňovat: |  | STAVBA - ZT
| - on-line synchronizované zobrazení 2D ECHO a 3D TEE ECHO obrazu a live RTG obrazu; |  | STAVBA - ZT
| - umísťování značek na obrazu jícnového echa a záznam jejich polohy v zorném prostoru ramene angiografu způsobem umožňujícím jejich vizualizaci při libovolných změnách rentgenových projekcí |  | STAVBA - ZT
| - změnu pohledů a volby roviny při znázorněném obraze z jícnového USG |  | STAVBA - ZT
| - automatické otáčení pohledu na jícnový USG do zorné roviny angiografu |  | STAVBA - ZT
| SW vybavení pro zvýraznění stentů na koronárním řečišti v reálném časev (CLEARstent Live, Stent Boost Live) |  | STAVBA - ZT
| SW algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení) |  | STAVBA - ZT
| Digitální kanál umožňující okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací k urychlenému vytvoření 3D obrazů |  | STAVBA - ZT
| Export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI). |  | STAVBA - ZT
| Vyhodnocovací stanice |  | STAVBA - ZT
| Medicínský LCD HD barevný monitor min. 27“ LCD s nativním formátem 2560 x 1440, typická svítivost min. 350 cd/m2 |  | STAVBA - ZT
| Intuitivní uživatelské rozhraní umožňující efektivní vyhodnocení předchozích vyšetření s možností obrazového zpracování. |  | STAVBA - ZT
| Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace) |  | STAVBA - ZT
| Software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací (QCA) |  | STAVBA - ZT
| Hemodynamický systém |  | STAVBA - ZT
| Pacientský hemodynamický systém pro snímání a monitoraci následujících parametrů: |  | STAVBA - ZT
| • snímání 12- ti kanálového EKG s analýzou ST segmentu s možností projekce na monitoru |  | STAVBA - ZT
| aktuálních snímků a akvizicí do paměti |  | STAVBA - ZT
| • integrované měření čtyř invazivních tlaků, neinvazivního tlaku, saturace kyslíku SpO2, |  | STAVBA - ZT
| teploty, srdečního výdeje |  | STAVBA - ZT
| • synchronizovaný záznam invazivních tlaků a EKG, automatické výpočty gradientů tlaků |  | STAVBA - ZT
| • barevný LCD monitor 20“ |  | STAVBA - ZT
| • tiskárna |  | STAVBA - ZT
| • UPS |  | STAVBA - ZT
| • DICOM interface |  | STAVBA - ZT
| • oxymetr k měření saturace 02 v odebraných krevních vzorcích |  | STAVBA - ZT
| Příslušenství |  | STAVBA - ZT
| • Štít z olovnatého skla se stropním zavěšením |  | STAVBA - ZT
| • Clony z olovnaté gumy s uchycením ke stolu |  | STAVBA - ZT
| • Operační světlo LED na stropním závěsu s intenzitou světla min. 50.000 lux |  | STAVBA - ZT
| • Dorozumívací zařízení (intercom) |  | STAVBA - ZT
| • Záložní zdroj pro zajištění bezpečného ukončení nebo přerušení výkonu na angiografickém systém |  | STAVBA - ZT
| (doba zálohy min. 5minut), který musí zajistit minimálně následující funkce: pohyby C–ramen, |  | STAVBA - ZT
| funkční skiaskopický mód |  | STAVBA - ZT
| • Tlakový injektor kontrastní látky pro angiografická vyšetření umístěný nejlépe na stropním stativu |  | STAVBA - ZT
| s podélným pojezdem |  | STAVBA - ZT
| • Výrobcem dodávané příslušenství pro stůl – držák infuzních lahví, podpěra rukou, kompresní pás |  | STAVBA - ZT
| • přístroj na měření ACT (activated cloting time) |  | STAVBA - ZT
| • připojení a integrace stávajících přístrojů IVUS, FFR, OCT |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| 107110 ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro odborná echokardiografická a angiologická vyšetření |  | STAVBA - ZT | ks | 1
| (včetně jícnového vyšetřování srdce) |  | STAVBA - ZT
| Přístroj by měl splňovat následující požadavky: |  | STAVBA - ZT
| robustní přístroj na podvozku |  | STAVBA - ZT
| LCD monitor o velikosti 19“ |  | STAVBA - ZT
| pomocný ovládací dotykový LCD panel |  | STAVBA - ZT
| min 3 aktivní konektory pro současné připojení uzv snímačů |  | STAVBA - ZT
| EKG modul |  | STAVBA - ZT
| Požadované režimy zobrazení: |  | STAVBA - ZT
| 2D obraz (B-mód) |  | STAVBA - ZT
| M-mód, anatomický M-mód |  | STAVBA - ZT
| pulzní doppler |  | STAVBA - ZT
| kontinuální doppler |  | STAVBA - ZT
| tkáňový doppler |  | STAVBA - ZT
| barevné dopplerovské mapování |  | STAVBA - ZT
| simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + barevné mapování |  | STAVBA - ZT
| triplexní režim v reálném čase na všech sondách |  | STAVBA - ZT
| automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského spektra |  | STAVBA - ZT
| programové vybavení pro základní měření |  | STAVBA - ZT
| pokročilé kardiologické měření a výpočty,včetně automatická detekce myokardu(Wall Motion Tracking) |  | STAVBA - ZT
| automatické vyhodnocování dopplerovské křivky na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu |  | STAVBA - ZT
| tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD |  | STAVBA - ZT
| Dokumentace : |  | STAVBA - ZT
| videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace |  | STAVBA - ZT
| Interní HDD pro ukládání obrazových nálezů a videosekvencí |  | STAVBA - ZT
| Interní zapisovací jednotka CD/DVD pro export dat |  | STAVBA - ZT
| USB port pro připojení externích paměťových zařízen typu Flash Disk |  | STAVBA - ZT
| Dicom napojení na informační systém typu NIS |  | STAVBA - ZT
| Ultrazvukové sondy |  | STAVBA - ZT
| sektorová sonda pro kardiologické aplikace, rozsah 2 – 4 MHz |  | STAVBA - ZT
| lineární sonda pro cévní dopplerovské aplikace, rozsah 5 – 11 MHz |  | STAVBA - ZT
| jícnová multiplanární TEE sonda, rozsah 3 – 8 MHz |  | STAVBA - ZT
107101 | přístroj ultrazvukový diagnostický (Vyš.sono) |  |  | ks | 1
Minimální technické parametry
plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080
poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách
požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 110 kg, šířka přístroje do max. 65 cm
požadavky na obslužný panel:
výškově a stranově stavitelný
součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 24 MHz
minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
Požadovaná zobrazení:
B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě min. do 50 cm
úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min.rozsah +/- 30°)
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
3D freehand - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond
modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:
- měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny
- možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni
- 2D barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání
- 3D barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání pomocí konvenčních vyšetřovacích sond
- nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s
- sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti
- zobrazení vyšetření na monitoru v reálném čase v quad módu (2D, rychlost, elasticita, kvalita signálu)
- automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot možnost elasticity v aktivním režimu během snímání
- kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec
- provedení kvantitativní analýzy z raw dat na již uložených záznamech
• Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
• Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
• Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice
• Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
• Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
• Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)
• Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
• Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
• Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu
• Přístroj musí mít možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
• Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
• Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
• Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení
• Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí - studený start do 25 sec., standby start do 15 sec.
• Přístroj musí mít možnost rozšíření o bioptickou matrixovou (víceřadou) konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 8 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití dodatečných bioptických nástavců
• Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max. do 40 mm) s horním kmitočtem 24 MHz a vyšším
• Přímý RAW data výstup
• B/W printer s digitálním vstupem
Požadované ultrazvukové sondy:
1. Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, sonda musí být řešena
jako matrixová s technologií sigle crystal (víceřadý systém vysílacích a
přijímacích elementů
2. Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 5 – 14MHz s aktivní šíří vyšetření min.
55 mm a více
3. Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11MHz s aktivní šíří vyšetření
107102 | přístroj ultrazvukový diagnostický (crash room) |  |  | ks | 1
- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
- Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností
- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech
- Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu
- Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení
ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem
- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího
panelu)
- Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu
- Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní
klávesnice přístroje
- Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. do 40 cm
- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
- Požadovaná zobrazení :
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o
min. 30° na každé straně
- M-mode, anatomický M-mode
- PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
- CW – kontinuální doppler
- Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio
doppler)
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o elastografie typu Shear-wave včetně zobrazení a výpočtu
tuhosti zacílené tkáně
- Přístroj musí být rozšiřitelný o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6
MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců
- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle
pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost
zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy
podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
- Přístroj musí splňovat vysoké požadavky na mobilitu a ergonomii vzhledem k uvažovanému provoznímu
účelu.
Mobilitu přístroje budou zajišťovat tyto požadavky:
- šíře přístroje do 50 cm, hmotnost přístroje do 90kg
- bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) po dobu alespoň min. 2 hod. a s
možností rozšíření až na 8 hod.
- rychlý restart systému ze standby režimu do 2 sec. (při bateriovém i síťovém provozu) – akutní
vyšetření u lůžka, v ambulanci nebo zákrokovém sále, intervenční výkony, apod.
- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-
R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech:
JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
- Přístroj musí být vybaven alespoň USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
- B/W printer s digitálním vstupem
- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Ultrazvukové sondy:
1) Konvexní sonda vhodná pro abdominální v rozsahu minimálně 1 – 6 MHz
2) Lineární sonda v rozsahu minimálně 4 – 11 MHz s aktivní šíří vyšetření do 40 mm
3) Kardiologická sektorová sonda v rozsahu minimálně 1 – 5MHz
107103 | přístroj ultazvukový peroperační (neurochirurgický oper.sál) |  |  | ks | 1
- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
- Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností
- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech
- Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu
- Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení
ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem
- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího
panelu)
- Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu
- Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní
klávesnice přístroje
- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
- Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. do 40 cm
- Požadovaná zobrazení :
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o
min. 30° na každé straně
- M-mode, anatomický M-mode
- PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
- Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio
doppler)
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o elastografie typu Shear-wave včetně zobrazení a výpočtu
tuhosti zacílené tkáně
- Přístroj musí být rozšiřitelný o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6
MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců
- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle
pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost
zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy
podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
- Přístroj musí splňovat vysoké požadavky na mobilitu a ergonomii vzhledem k uvažovanému provoznímu
účelu. Mobilitu přístroje budou zajišťovat tyto požadavky:
- šíře přístroje do 50 cm, hmotnost přístroje do 90kg
- bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) po dobu alespoň min. 2 hod. a s
možností rozšíření až na 8 hod.
- rychlý restart systému ze standby režimu do 2 sec. (při bateriovém i síťovém provozu) – akutní
vyšetření u lůžka, v ambulanci nebo zákrokovém sále, intervenční výkony, apod.
- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-
R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech:
JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
- Přístroj musí být vybaven alespoň USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
- B/W printer s digitálním vstupem
Ultrazvukové sondy :
1) Sektorová sonda pro TCD vyšetření v rozsahu minimálně 1 – 5MHz
2) Mikrokonvexní peroperační sonda s poloměrem zakřivení min. 40 mm v rozsahu minimálně 4 – 11 MHz
3) Lineární sonda v rozsahu minimálně 4 – 11 MHz s aktivní šíří vyšetření do 40 mm
107104 | přístroj ultrazvukový peroperační (COS) |  |  | ks | 1
- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
- Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností
- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech
- Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu
- Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem
- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
- Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu
- Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje
- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
- Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. do 40 cm
- Požadovaná zobrazení :
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
- M-mode, anatomický M-mode
- PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
- Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o elastografie typu Shear-wave včetně zobrazení a výpočtu tuhosti zacílené tkáně
- Přístroj musí být rozšiřitelný o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců
- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
- Přístroj musí splňovat vysoké požadavky na mobilitu a ergonomii vzhledem k uvažovanému provoznímu účelu. Mobilitu přístroje budou zajišťovat tyto požadavky:
- šíře přístroje do 50 cm, hmotnost přístroje do 90kg
- bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) po dobu alespoň min. 2 hod. a s možností rozšíření až na 8 hod.
- rychlý restart systému ze standby režimu do 2 sec. (při bateriovém i síťovém provozu) – akutní vyšetření u lůžka, v ambulanci nebo zákrokovém sále, intervenční výkony, apod.
- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
- Přístroj musí být vybaven alespoň USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
- B/W printer s digitálním vstupem
Ultrazvukové sondy :
1) Konvexní sonda vhodná pro abdominální v rozsahu minimálně 1 – 6 MHz
2) Mikrokonvexní peroperační sonda s poloměrem zakřivení minimálně 40 mm v rozsahu minimálně 4 – 11 MHz
3) Lineární laparoskopická sonda v rozsahu minimálně 4 – 12 MHz s rozsahem ohybu vyšetřovací hlavice v rozsahu alespoň 1200 v obou rovinách
107110 | přístroj ultrazvukový pojízdný (angio) |  |  | ks | 1
Stacionární přístroj nejvyšší třídy pro odborná echokardiografická a angiologická vyšetření
(včetně jícnového vyšetřování srdce)
Přístroj by měl splňovat následující požadavky:
robustní přístroj na podvozku
LCD monitor o velikosti 19“
pomocný ovládací dotykový LCD panel
min 3 aktivní konektory pro současné připojení uzv snímačů
EKG modul
Požadované režimy zobrazení:
2D obraz (B-mód)
M-mód, anatomický M-mód
pulzní doppler
kontinuální doppler
tkáňový doppler
barevné dopplerovské mapování
simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + barevné mapování
triplexní režim v reálném čase na všech sondách
automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského spektra
programové vybavení pro základní měření
pokročilé kardiologické měření a výpočty,včetně automatická detekce myokardu(Wall Motion Tracking)
automatické vyhodnocování dopplerovské křivky na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu
tvorba databáze pacientských a obrazových dat na interním HDD
Dokumentace :
videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace
Interní HDD pro ukládání obrazových nálezů a videosekvencí
Interní zapisovací jednotka CD/DVD pro export dat
USB port pro připojení externích paměťových zařízen typu Flash Disk
Dicom napojení na informační systém typu NIS
Ultrazvukové sondy
sektorová sonda pro kardiologické aplikace, rozsah 2 – 4 MHz
lineární sonda pro cévní dopplerovské aplikace, rozsah 5 – 11 MHz
jícnová multiplanární TEE sonda, rozsah 3 – 8 MHz
107111 | přístroj ultrazvukový diagnostický (ARO) |  |  | ks | 1
- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz
- Monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností
- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech
- Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu
- Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení
a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací)
a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem
- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu,
nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
- Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu
- Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy
a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje
- Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. do 40 cm
- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
- Požadovaná zobrazení :
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách
– rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
- M-mode, anatomický M-mode
- PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
- CW – kontinuální doppler
- Barevné dpplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku
(power doppler, angio doppler)
- Přístroj musí mít možnost rozšíření o elastografie typu Shear-wave včetně zobrazení
a výpočtu tuhosti zacílené tkáně
- Přístroj musí být rozšiřitelný o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem
min. 1 – 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců
- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat
s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu,
možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM
- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání
i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
- Přístroj musí splňovat vysoké požadavky na mobilitu a ergonomii vzhledem k uvažovanému
provoznímu účelu.
Mobilitu přístroje budou zajišťovat tyto požadavky:
- šíře přístroje do 50 cm, hmotnost přístroje do 90kg
- bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) po dobu alespoň min. 2 hod.
a s možností rozšíření až na 8 hod.
- rychlý restart systému ze standby režimu do 2 sec. (při bateriovém i síťovém provozu)
(akutní vyšetření u lůžka, v ambulanci nebo zákrokovém sále, intervenční výkony, apod.)
- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW,
CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB.
Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
- Přístroj musí být vybaven alespoň USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
- B/W printer s digitálním vstupem
- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
Ultrazvukové sondy:
1) Konvexní sonda vhodná pro abdominální v rozsahu minimálně 1 – 6 MHz
2) Lineární sonda v rozsahu minimálně 4 – 11 MHz s aktivní šíří vyšetření do 40 mm
3) Kardiologická sektorová sonda v rozsahu minimálně 1 – 5MHz
107112 | přístroj ultrazvukový pro anestezii (COS) vozíčkový |  |  | ks | 1
• Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
• Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 6 kg
• Hmotnost přenosného vozíku max. 25kg
• Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
• Nastavitelná výška transportního vozíku přístroje v rozsahu min. 25 cm
• Min. 15“ LCD monitor (display)
• Frekvenční rozsah min. 1.5 - 18 MHz
• Automatické nastavení jasu LCD monitoru v závislosti na okolních světelných podmínkách
• Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě
• Teleskopický držák ultrazvukové sondy
• Provoz na baterii po dobu min. 120 min.
• Rychlý start systému do 10 sec. ze stand-by režimu
• Nastavení STC/TGC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu – min. 8 rozsahů
• Požadovaná zobrazení a funkce:
o B-mode na základních i harmonických frekvencích
o Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
o Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách
(min. rozsah +/- 30°)
o Kontinuální dopplerovské zobrazení na kardiologické sondě (CW doppler)
o Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)
o Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
o Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
o Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky
o Panoramatické zobrazení
o Trapezoidní zobrazení na lineární sondě
o Automatické měření parametru IMT
o Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR)
o Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání
i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
o Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice
o Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v anesteziologii
• Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128GB
• DICOM 3.0 komunikace s PACS
• Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média
• Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení
• B/W tiskárna s digitálním vstupem
Ultrazvukové sondy:
1) Lineární sonda pro monitorování intervenčních procedur v rozsahu min 7 - 18 MHz s aktivní šíří zobrazení do max. 35 mm
2) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a malých částí v rozsahu min 4 - 15 MHz s aktivní šíří zobrazení do max. 45 mm
107113 | přístroj ultrazvukový (dospávací pokoj) |  |  | ks | 1
• Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
• Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 6 kg
• Hmotnost přenosného vozíku max. 25kg
• Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
• Nastavitelná výška transportního vozíku přístroje v rozsahu min. 25 cm
• Min. 15“ LCD monitor (display)
• Frekvenční rozsah min. 1.5 - 18 MHz
• Automatické nastavení jasu LCD monitoru v závislosti na okolních světelných podmínkách
• Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě
• Teleskopický držák ultrazvukové sondy
• Provoz na baterii po dobu min. 120 min.
• Rychlý start systému do 10 sec. ze stand-by režimu
• Nastavení STC/TGC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu – min. 8 rozsahů
• Požadovaná zobrazení a funkce:
o B-mode na základních i harmonických frekvencích
o Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
o Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách
(min. rozsah +/- 30°)
o Kontinuální dopplerovské zobrazení na kardiologické sondě (CW doppler)
o Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)
o Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
o Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
o Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky
o Panoramatické zobrazení
o Trapezoidní zobrazení na lineární sondě
o Automatické měření parametru IMT
o Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR)
o Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání
i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
o Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice
• Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128GB
• DICOM 3.0 komunikace s PACS
• Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média
• Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení
• B/W tiskárna s digitálním vstupem
Ultrazvukové sondy:
1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 - 7 MHz
2) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a malých částí v rozsahu min 4 - 15 MHz
121111 | EKG přístroj vč. vozíku |  |  | ks | 11
EKG přístroj včetně vozíku
12 svodový EKG přístroj
Kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)
Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů
Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií
Software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od novorozenců až po dospělé
Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu
Vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,
Displej minimální velikosti 8” se zobrazením všech 12 svodů
Ovládání klávesnicí s funkčními klávesami
Provoz ze sítě a z vnitřní baterie (z baterie minimálně po dobu 3 hodin)
Uživatelem volitelný tisk 12 svodového záznamu na skládaný teplocitlivý papír (šíře min. 20 cm) s údaji o
pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost tisku EKG záznamu na externí
"počítačové" tiskárně na běžný kancelářský papír
Rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
Lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,…)
Přístroj musí umožňovat vkládání základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG
křivky
Výstup pro připojení do nemocniční komunikační sítě (LAN)
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku.
Splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1
Přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
Kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů
Záruční i pozáruční servis v ČR
122307 | spirometr počítačový |  |  | ks | 1
počítačový spirometr pro spirometrické a oxymetrické měření
poskytující kompletní respirační analýzu s křivkami v reálném čase Průtok/Objem a Objem/Čas s porovnáním před/po
obsahující dětskou motivační animaci
součástí software WinspiroPRO
umožňující pokročilou interpretaci spirometrických testů
obsahující bronchiální provokační test a odhadovaný věk plic (ELA)
zapojení přímo do USB portu
veškerá pacientská data zobrazena v jednoduché pacientské kartě s dynamickou správou všech dat a grafů
vč. balení turbín jednorázových nebo na opakované použití
Měřené parametry:
FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Eta polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
průtokový senzor: Obousměrná digitální turbína
Rozsah průtoku: ±16 l/s
Přesnost objemu: ±3% nebo 50 ml
Přesnost průtoku: ±5% nebo 200 ml/s
Dynamický odpor ve 12 l/s: ˂0,5 cm H2O/l/s
128140 | věž laparoskopická |  |  | ks | 2
Laparoskopická 3D/2D a ICG sestava se 4K3D medicínským monitorem
Kamerová jednotka (1 ks)
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu HDTV 1920x1080p ve 2D i 3D zobrazení
• Přepínání mezi 3D/2D zobrazením
• Medicínský atest
• Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci pomocí propojení se stávajícím nahrávacím zařízením
systému Endobase
• Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem
• Jedním z pracovních režimů bude podpora integrované funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování
(tzv. NBI)
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních (1,0 ; 1,2; 1,5)
• Výstupy - 3x 3G/HD-SDI, 2 x DVI-D, 1x HD-SDI, 1x Y/C, 1x DVI
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě,
videolaparoskopu nebo videoendoskopu
• Zmrazení obrazu – z klávesnice, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
• Registrace a uložení až 20 uživatelských předvoleb
• Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat
• Ovládání ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu
• Zpracování obrazu s podporou 3D obrazového výstupu v režimu tzv.line by line a side by side
• Systém podporující digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu blízkému rozlišení 4K i pro
zobrazení ve 3D pro 4K3D medicínské monitory
• jedním z pracovních režimů bude funkce fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
Světelný zdroj
• 4LED zdroj studeného světla integrovaný v kamerové jednotce
• 4 LED lampy s životností min. 10000 hod
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek oper. pole
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
• Jedním z pracovních režimů bude funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (tzv. NBI)
3CMOS Full HD kamerová hlava (1 ks)
• 3CMOS čip, medicínský atest
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
• Jedním z pracovních režimů bude funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Jedním z pracovních režimů bude funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI)
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
• 2x optický zoom
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové
hlavě
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
• Váha 295 g
• Součástí nabídky jsou 2 ks laparoskopických HD optik, pr. 10 mm, 30°, autoklávovatelné, vč.
sterilizačního kontejneru
• Součástí nabídky jsou 2 ks resterilizovatelného světlovodného kabelu, pr. 4,25 mm, délka 3 mm, pro výše
uvedené optiky
• Součástí nabídky jsou 1 ks laparoskopické ICG optiky, pr. 10 mm, 30°, autoklávovatelné, vč.
sterilizačního kontejneru
• Součástí nabídky jsou 1 ks resterilizovatelného světlovodného kabelu, pr. 4,25 mm, délka 3 mm, pro výše
uvedené optiky
Videolaparoskop pro volitelné 3D/2D zobrazení (1 ks)
Integrovaný stereoskopický optický 3D systém, který spojuje rigidní endoskop (optiku), kamerovou hlavu s adaptérem a světlovod do jednoho nerozebíratelného a resterilizovatelného kompletu. Konstrukce distálního konce umožňující rotaci obrazu dovoluje využití videolaparoskopu pro všechny typy laparoskopických operačních výkonů jak v hrudníku, tak i v dolní pánvi
Technické parametry:
• Zorné pole : 67°, úhel pohledu: 30°
• Průměr: 10 mm, pracovní délka: 330 mm
• Funkce 3D a 2D zobrazení s možností přepínání na hlavě kamery
• Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI)
• Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům
• Sterilizace: autokláv při 134°C
• Integrovaný světlovodný kabel délky 2780 mm
• Součástí dodávky sterilizační kontejner
Hlavní operační monitor (1 ks)
• Úhlopříčka 31“, medicínská certifikace
• Rozlišení obrazu 4096 x 2160
• Svítivost 770 cd/m2
• Umožňuje zobrazení 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru nebo pomocí ovládání
programovatelným tlačítkem z kamerové hlavy nebo videolaparoskopu
• Umožňuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu s nižším rozlišením na rozlišení 4K a
to i pro zobrazení ve 3D
• Vstupy 3G-SDI, SDI 4x, DVI a HDMI
• Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°
• Kontrast 1450:1
• Hmotnost cca 11,8 kg
• Monitor s ochraným sklem s antireflexní úpravou, odolným proti běžně používaným typům dezinfekčních
prostředků
• Umístění monitoru na ramena stávajícího operačního světla
• Součástí dodávky budou 2 ks standardních 3D brýlí a 1 ks 3D klipu na dioptrické brýle
Asistenční monitor (1 ks)
• Medicínský monitor úhlopříčka 26“ – poměr 16:9
• HDTV rozlišení obrazu 1920 x 1080
• Kontrast 1400 : 1
• 1,07 bil. barev, 10bit
• Zobrazovací úhel 178°
• Svítivost 450cd/m2
• Antireflexní úprava
• Překreslovací frekvence 8 ms
• Certifikace MDE
• Vstup - video, Y/C, analog RGB,EXT- Sync, 2x 3G-SDI, 2x DVI
• Výstup - video, Y/C, analog RGB, EXT- Sync, 2x 3G-SDI, 2x DVI
• Orientační rozměry - 627x395x80mm
• Váha cca 7,8kg
• Zavěšení – 100 mmVESA/WVESA na pohyblivém rameni laparoskopického vozíku
Světelný zdroj určený pro IR fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu
• Samostatný světelný zdroj určený pro zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
• Kompatibilní s kamerovou jednotkou
• Hlavní vyšetřovací lampa - 300W xenonová lampa
• Minimální životnost lampy - 500 provozních hodin
• Integrovaný záložní zdroj - 12V/35W halogen
• Automatické řízení intenzity osvitu kamerovou jednotkou – dle světelných podmínek operačního pole
• Součástí dodávky je datový kabel pro automatické řízení intenzity osvitu připojenou kamerovou jednotkou
Insuflátor (1 ks)
• volitelná rychlost průtoku CO2 s údajem o spotřebě plynu na čelním panelu
• zobrazení údajů o nastavených hodnotách na čelním panelu
• medicínská certifikace
• nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s
ochranou proti přeplnění pacienta)
• volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin
• maximální průtok minimálně 45 l/min
• nastavení tlaku 3 – 25 mmHg
• podpora automatického odsávání kouře řízená elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurg.
režimu)
• volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním i automatickém režimu
• součástí dodávky vysokotlaká hadice pro napojení na láhev CO2 a datový kabel pro řízení odsávání
• součástí dodávky 1 ks resterilizovatelné vysokoprůtokové insuflační a desuflační hadice
• součástí dodávky zařízení pro předehřev insuflačního media na teplotu blízkou teplotě lidského těla
Předehřev plynu (1 ks)
• poskytující stálou tělesnou teplotu za podmínek různého proudění insuflačního média
• Plyn je zahříván přes celou délku teplosměnné hadice
• Autoklávovatelné hadicové sety pro zajištění nízkých nákladů na operační výkon
• Součástí dodávky 2 ks resterilizovatelného hadicového setu pro předehřev CO2
Odsávačka chirurgického kouře
• Hlučnost 55.0 dB A (max.)
• Velikost (průměr) portů 22.0, 9.5, 6.4 mm
• Úrovně průtoku odsávání 708, 130, 57 l/min
• ULPA filtr s životností až 35hod a účinnost 99.999%
• Možnost aktivace pomocí pneumatického pedálu
• Příslušenství včetně náhradních filtrů a odsávacích hadic
Multioborová oplachová pumpa
• Samostatná oplachovací peristaltická pumpa
• Ochrana proti přetlakování
• Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství
• Průtok 1,8 l/min
• Tlak 400 mmHg
• Držák pro upevnění
• Držák pro přenášení
• Obsahem dodávky jsou resterilizovatelné hadicové sety (2 ks)
Odsávací pumpa
• Odsávací kompaktní elektrická jednotka
• Sací výkon min. 20 l/min, podtlak 95 kPa
• Ochrana proti přetlakování
• Plynulé nastavení podtlaku
• Monitorace podtlaku
• Součástí dodávky odsávací okruh, sací filtr, antibakteriální filtr
• Součástí dodávky odsávací láhev objem 2 l vč. držáku pro upevnění láhve, víko, propojovací hadice k pumpě
Přístrojový vozík (1 ks)
• Přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
• Vybavení vozíku: izolační transformátor, přepěťová ochranná elektrická zásuvka 230 V,
kloubový pohyblivý a výškově nastavitelný držák hlavního operačního monitoru
kloubový pohyblivý a výškově nastavitelný držák asistenčního monitoru
infuzní stojan, držák nožního spínače, upevňovací lišta na odpadní lahev, držák na CO2 láhev, držák k
kamerové hlavy, manipulační madla
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
• 4 police s nastavitelnou výškou pro umístění všech přístrojů
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
• zásuvka na klávesnici
• integrovaná příprava elektroinstalace
• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
Multioborový elektrokoagulační generátor (1 ks)
• Multioborový elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
• Kompletní řada 25-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci
(čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku,
endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické
využití včetně módu pro bipolární morcelátor)
• Výkonový rozsah 0 – 320 W
• Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
s dynamickou regulací výkonu
• Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
• Možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně
• Možnost připojení bipolárního morcelátoru
• Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
• Ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
• Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce
• Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
• Nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
• Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje na předním panelu přístroje
• Možnost uložení až 39 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
• Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
• Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
• Funkce automatického aktivního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole
• Možnost hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární
energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel
sealing) až do velikosti 7mm
• Součástí nabídky dvoupedálový nožní spínač a single pedál
Full HD záznamové zařízení
• Medical grade zařízení
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
• Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
• Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
• Možnost přímého ukládání záznamů z připojeného iPad či iPhone
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší
záznamy
• Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DisplayPort,
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně
s nebo bez pacientských dat)
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM (volitelně)
• Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM (volitelně)
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist (volitelně)
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. Energie) možné realizovat externí
UPS (Medical Grade)
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
• Možnost porovnávání záznamů / snímků
• Plně certifikováno dle GDPR
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
• Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy
128300 | automat mycí a dezinfekční (pro 1 flexibilní endoskop) | kapacita 1 ks flexibilní endoskop | STAVBA - ZT | ks | 2
| plně automatický dezinfektor endoskopů – PAA (PerAcetic Acid proces) proces na bázi kyseliny peroctové |  | STAVBA - ZT
| pro čištění a dezinfekce endoskopů |  | STAVBA - ZT
| určen pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu |  | STAVBA - ZT
| chemická dezinfekce endoskopů |  | STAVBA - ZT
| určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax) |  | STAVBA - ZT
| uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) |  | STAVBA - ZT
| automatické dávkování pracovních roztoků |  | STAVBA - ZT
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  | STAVBA - ZT
| UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem |  | STAVBA - ZT
| zobrazení doby chodu |  | STAVBA - ZT
| sériové rozhraní pro ENDOSCAN sloužící pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce |  | STAVBA - ZT
| provádí autodesinfekční cyklus |  | STAVBA - ZT
| rozměry max. š 600 x v 850 x h 600 mm |  | STAVBA - ZT
| stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázový elektrický přívod |  | STAVBA - ZT
| je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli a je určena pro dlouholetý provoz |  | STAVBA - ZT
| dezinfektor musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-1) |  | STAVBA - ZT
| příslušenství pro tisk validačních štítků |  | STAVBA - ZT
| tiskárna pro tisk validačních štítků |  | STAVBA - ZT
| samolepící štítky pro tiskárnu |  | STAVBA - ZT
| identifikační karty pro personál |  | STAVBA - ZT
130000 | komplet systémových operačních stolů (mobilní základna,výměnná prac.deska,transportér prac.desky,pří |  |  | komplet | 1
9x systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s mobilní základnou (položka 130001)
1x systémový operační stůl pro neurochirurgickou operativu s pevnou základnou (noha zabudovaná do země) (položka 130001)
vč. základního příslušenství
vč. příslušenství dle oborů
vč. vozíků a držáků na příslušenství
9x 130011 transportér oper.desky vč. oper. desky a zákl. přísl.
4x transportér pro operační desky
Systémový operační stůl s výměnnými deskami pro veškeré chirurgické obory - elektromechanický
Systém obsahující:
noha stolu se základnou
segmentované výměnné desky s motoricky ovládanými pohyby
transportér pro operační desky (případně celý systém s mobilní nohou), výškově stavitelný
operační deska stolu RTG transparentní
stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování
osmisegmentová operační deska
odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy
elektrické polohování
akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu
elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací
nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách min. 240 kg
nosnost operačního stolu v centrální nulové poloze min. 380 kg
antistatické polstrování operačního stolu snadno odnímatelné (tzn. bez nutnosti použití dalších nástrojů) a umožňující tak snadnou údržbu a hygienu
výška polstrování min. 80 mm
elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem
ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem
možnost připojení kabelového ovladače
minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
dálkový ovladač s ovládáním pomocí barevný LCD displej a tlačítka
samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
motorické polohování
Trendelenburg/antiTrendelenburg min. 45 °/-45 °
Výškové nastavení
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) min. 400 mm
Laterální náklon
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg
Polohování zádové sekce
Dělená plocha nožního segmentu
podložky nohou s klouby pro nastavení polohování v rozsahu min. 90 °/-100 °
Hlavový segment operačního stolu s dvoukloubovou stavitelností
Antikolizní systém
Vizuální a akustická kontrola proti kolizi
POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K OPERAČNÍM STOLŮM
ke každému operačnímu stolu
• Anesteziologický rám - 2 kusy
• Gelový kruh pod hlavu - 2 kusy
• Úchyt ruky k hraně stolu - 2 kusů
• Stavitelné infuzní opěrky ruky - 2 kusy
• Stojan na infuze na eurolištu - 2 kusy
• Poutací pás pro připoutání pacienta - 2 kusy
• Stavitelná boční opěra - 2 kusy
• Nerezový stojan na příslušenství, 4 antistatická kolečka pr.min. 9 cm, 2 kusy eurolišty
drátěný koš (orientační rozměry 285/600/130 mm) - 1 kus
Svorky na příslušenství na eurolištu – 4 kusy
• Záložní kabelové ovládání stolu s LED displejem– 1kus
• Stavitelná boční opěra pro operace v laterální pozici – 1 ks
POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K OPERAČNÍM STOLŮM PRO CHIRURGII
• Gynekologické Americké schauty – váha pacienta do 160 kg – 2x pár
• Gynekologické, Goepel, opěrky nohou – 3x pár
POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII
Nerezový vozík na příslušenství k extenzi dolní končetiny - 1 ks
Kompletní set extenze dolní končetiny – proudloužená hýžďová část, trakční tyč, podpora nohou
Goeppel, podložky nohou, mezinožní válec, napínací zařízení s botou – 1 ks
Set pro operace tibie – 1 ks
Trojdílná zádová část stolu pro operace ramene – 1 kus
• Karbonový stolek pro operace ruky – 2 kusy
• Držák hlavové opěrky,helmy – 1 kus
• Fixátor hlavy, helma – 1 kus
• Karbonová extenční část pro operace DK, pánevní část, mezinožní válec – 1 kus
• Karbonová extenční tyč – 2 kusy
• Napínací šroubová část s horizontálním nastavením – 2 kusy
• Držák nohy typu bota – 2 kusy
• Držák nohy pro artroskopickou operaci kolene – 1 kus
• Extenční zařízení pro operace ramene- 1 kus
• Karbonová deska nastavitelná do hlavové nebo nožní části umožňující použití C-ramene, 1200 mm
– 1 kus
• Stavitelná boční opěra pro operace v laterální pozici-1 kus
• Vozík na karbonovou extenzi dolní končetiny – 1 ks
POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEUROCHIRURGII
Opěrka hlavy šikmá
Standardní držák pro svorku lebky Doro
Připojovací svorka pro lebkovou svorku Doro
Svorka lebky Doro
130050 | zařízení překladové bez okna |  | STAVBA - ZT | ks | 2
| překladové zařízení bez okna, automatický posun, včetně dálkového ovladače, v ČJ, vyhřívaná deska, automatická detekce postele |  | STAVBA - ZT
| základna bez okna pevně spojená s podlahou nesoucí pohyblivou - plovoucí – překládací desku |  | STAVBA - ZT
| překládací deska s pohyblivým „nekonečným“ pásem opatřená vyhříváním |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, přesun a uložení na operační stůl nebo z operačního stolu na lůžko bez nutnosti zvedání personálem |  | STAVBA - ZT
| automatický algoritmus - jednotlačítková předvolba „z lůžka na operační stůl“ nebo „z operačního stolu na lůžko“ |  | STAVBA - ZT
| možnost manuálního zásahu do programu, případně jeho zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez nutnosti resetu nebo opětovného spouštění od začátku |  | STAVBA - ZT
| možnost změny rychlosti posuvu na ovládacím pultu i na bezkabelovém ovladači |  | STAVBA - ZT
| zařízení je vybaveno snímači, snímajícími pozici lůžka(mechanické nebo infračervené sensory) a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastaví překládací desku do potřebné pozice |  | STAVBA - ZT
| zařízení je vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení neumožnuje přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván není lůžko nebo operační stůl |  | STAVBA - ZT
| systém s automatickým zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti, s funkcí výstražného zvukového alarmu |  | STAVBA - ZT
| výškové nastavení v rozsahu 570 až 1030 mm |  | STAVBA - ZT
| výsuv překládací desky 760 mm na každou stranu od boku základny (k lůžku/vozíku <-> k operačnímu stolu) |  | STAVBA - ZT
| verze pro lůžka s čistou vnitřní délkou >/= 1920 mm |  | STAVBA - ZT
| nosnost 180 kg |  | STAVBA - ZT
| pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům |  | STAVBA - ZT
| režim „čištění“ – automatický pomalý posun pásu, umožňující ruční omytí, osušení a desinfekci |  | STAVBA - ZT
| překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu – důležité pro naložení pacienta na desku nebo spuštění pacienta s desky v rovině, s co nejmenším stupněm náklonu |  | STAVBA - ZT
| překládací deska opatřená bezpečným systémem ohřevu (30°C +/- 1°C) |  | STAVBA - ZT
| veškeré kryty a panely z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení |  | STAVBA - ZT
| zařízení průběžně zobrazující na displeji stav a právě prováděnou činnost – komunikace v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
131000 | přístroj anesteziologický vč. monitoru |  |  | ks | 4
přístroj anesteziologický nejvyšší třídy
Požadované technické parametry anesteziologického přístroje
anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci, děti a dospělí.
ovládání v českém jazyce
pracovní plocha pro anesteziologa, Integrované osvětlení pracovní plochy s možností regulace
aretace pohybu celého přístroje pomocí centrální brzdy
test přístroje příslušenství
možnost použití přístroje přeskočením testu v akutních případech
integrovaný akumulátor na min. 60 min provozu
displej ventilátoru alespoň 15“
dotykové ovládání
druhý způsob ovládání pomocí multifunkčního mechanického ovladače, včetně kláves rychlého přístupu
alespoň 3 křivky současně, zobrazení smyček
analýza trendů
monitorace ventilačních parametrů – Vt insp/exp., Vmin insp/exp, PEEP, Ppeak, Plat., Pmean
monitoring plicní mechaniky
čas a stopky
elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou
elektronické rotametry elektronicky nastavitelné
rozsah nastavení flow čerstvé směsi min od 0,3 do 15 L/min
elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč
možné použití s Desflurane, Sevoflurane
pozice alespoň pro dva odpařovače, ochrana proti současné aktivaci obou odpařovačů
automatická identifikace připojených odpařovačů
elektronické snímání řízení spotřeby plynů a anestetik
Plynová analýza
analýza inspiria i exspiria - Iso, Sevo, Des, N2O, O2, CO2
paramagnetické měření O2
měření etCO2 metodou sidestream
automatická identifikace anestetika
automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru
minimální alveolární koncentrace (MAC), přepočtená na věk pacienta MAC AGE, zobrazení hodnoty BAL
kompletní příslušenství pro provoz
Ventilátor
pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor na principu vaku ve válci
s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu
snadné přepínání mezi řízenou a manuální ventilací
možnost zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta
možnost napojení jednocestného okruhu pro ventilaci maskou
Ventilační režimy:
Objemově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná
Tlakově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná
PSV - Spont. ventilace s tlakovou podporou + záložní režim (apnoe backup mode)
Tlakově řízená/regulovaná ventilace s garantovaným objemem
manuální/spontánní ventilace
VT min od 20 do 1500 ml
Dechová frekvence min 4 – 80 dechů/min
Nastavitelný poměr inspiria k expirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6
Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria
Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta
Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy
se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti
a podkládání aktuálními průběhy
PEEP min. do 30 cmH2O
Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi – do 3l
systém eliminace kondenzace v okruhu
absorbér CO2 – snadná výměna (výsuvný či výklopný systém, nikoli otočný či bajonetový),
možnost výměny za provozu (při vyjmutí nádoby absorbéru nesmí vzniknout v okruhu netěsnost)
samostatný vývod kyslíku pro oxygenoterapii (podávání O2 maskou/nosními brýlemi) s průtokoměrem
samostatný výstup čerstvých plynů ovládaný přepínačem se zobrazením jeho aktivace
na obrazovce ventilátoru
monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu:
dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak,
plateau inspirační tlak
Příslušenství
integrovaná odsávačka bronchů vč. příslušenství/pohon kyslík, vzduch, variabilně elektrická/
resterilizovatelný pacientský set
systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do odtahu na pracovišti
tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)
držák na 2 záložní tlakové lahve s plyny
flexibilní rameno vaku pro manuální ventilaci
Minimálně 3 zásuvky na umístění příslušenství, musí se vejít desky formátu A4
Minimálně 3 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji
Každá zásuvka musí být opatřena samostatným jističem,
přičemž jedna ze zásuvek musí jmenovitý proud 2 A (pro vyhřívaný odpařovač desfluranu).
Zařízení na zavěšení kabelů (EKG, NIBP, SpO2…) pod monitorem nebo na samostatném rameni
Monitor vitálních funkcí
monitor modulární konstrukce s barevným displejem min 15“
uživatelské rozhraní v českém jazyce
shodný výrobce monitoru a anesteziologického přístroje
Umístění na otočné rameno spolu s displejem ventilátoru nad sebou nebo vedle sebe
ovládání pomocí dotykové obrazovky
modulární konstrukce – multiparametrový modul a další min. 2 sloty pro parametrové moduly,
tak aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry
minimálně 6 profilů zobrazení, každý s 6 konfiguracemi obrazovek podle typu operace
a závažnosti komorbidit pacienta.
Obrazovka s minimálně 8 kanály pro zobrazování křivek a numerických hodnot měřených parametrů
grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta
• Multiparametrový modul životních funkcí s:
integrovanou barevnou dotykovou obrazovkou minimálně 7“, zobrazení 4 stop na obrazovce.
provozem na obsluhou výměnný bateriový zdroj pro minimálně 5 hodin provozu,
univerzálními vstupy, minimálně 7, pro připojení jednotlivých senzorů měřených parametrů,
prokazatelný „drop test“ modulu.
měřené parametry:
zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence
automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně
analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu
a aktuální změny ST úseku na průměrném QRS komplexu s možností rozšíření o hodnocení QT/QTc
a o plné arytmie včetně Afib
SpO2
vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG
(tuto položku je možno splnit externím přístrojem)
respirace měřena impedanční metodou
neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření
se zobrazením numerické hodnoty, zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření
měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty
měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty
modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)
modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four)
možnost rozšíření monitoru o modul pro měření CCO modulem PiCCO (v nabídce musí být doloženo)
možnost rozšíření monitorace o čtyřkanálové EEG s AEP
základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů
131000 | přístroj anesteziologický |  |  | ks | 9
přístroj anesteziologický – střední třída
Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2 (rozsah 280 až 600 kPa) a el. přípojkou pro 220 až 240 V, AC, 50 Hz.
s brzděním více kol podvozku jedním ovládacím prvkem
pracovní plocha s osvětlením,
pacientský okruh s malým objemem (do 3l) pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů
pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci,
umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému
elektronicky zobrazované průtokoměry pro plyny O2, N20 a vzduch
systém zamezení vzniku hypoxické směsi
použitelnost mechanicky ovládaných odpařovačů anestetik
systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému
samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru
bronchoodsávačka připojená na zdroj „vakua“ nebo pohon vzduchem z centrálního rozvodu
samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku pro spontánní ventilaci maskou/ nosní kanylou
4 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji
každá zásuvka opatřena samostatným jističem
jedna ze zásuvek na jmenovitý proud 2A (pro desfluranový odpařovač)
záložní baterie s dobou provozu z plně nabitého stavu minimálně na 60 minut provozu
obrazovka ventilátoru umístěná na rameni přístroje,s držákem pro horizontálně uchycený monitoru životních funkcí
port na přístroji pro návrat vzorku plynu v plynového modulu do pacientského okruhu
barevný grafický LCD display o velikosti min. 15" s dotykovým ovládáním,
ovládání také pomocí mechanického ovladače s tlačítky (klávesami) rychlého přístupu pro ovládání ventilátoru, umístěný na samostatném rameni (pro účely natočení do polohy vyhovující anesteziologovi)
možnost připojení paralelního displeje
Ventilátor:
jednoduchý testovací režim zahrnující i test odpařovačů anestetik,
možnost uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí
kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (compliance) ventilačního okruhu
dechový objem Tv od min 5 ml měřeného objemu z tracheální rourky pacienta,
rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:6, dechová frekvence minimálně do 100 cyklů/min
elektronicky řiditelný PEEP minimálně do hodnot 30 cmH2O
měření insp. a exsp. O2 (paramagneticky), N2O, AA, CO2
plynový modul pracující systémem side stream, využívající odkalovač kondenzátu
modul musí být použitelný v anesteziologickém přístroji a monitoru životních funkcí dle volby obsluhy,
vyhodnocení MACage a BAL
Základní ventilační režimy: IMV, PCV, SIMV, PCV–VG, PSV
Zobrazení 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, ETCO2)
Možnost zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok -Možnost uzamknutí dotykové obrazovky
Nastavování čerstvých plynů je provedeno dle zobrazení celkového průtoku a koncentrace O2.
Automaticky vypočítávaná a zobrazovaná spotřeba:
použitého anestetika v Kč/hod
anestetika a jednotlivých plynů za předchozí, minimálně však poslední 2 poskytnuté výkony anestézie
celková spotřeba anestetik a plynů v čerstvé směsi za uživatelem sledované období
Zastavení příkonu plynu při intubaci a polohování pacienta (formou procedury na přístroji, například „stop flow“)
Barevný LCD display, velikosti min. 15"
(umístěný vertikálně nad displejem anesteziologického přístroje)
různé zobrazovací profily podle typu operace a závažnosti koomorbidit pacienta
obrazovka s 8 stopami pro zobrazování křivek a numerických hodnot měřených parametrů
8 profilů zobrazení, každý s 6 konfiguracemi obrazovek
Měřené parametry:
3-5 svodů EKG, arytmie, HR, ST analýza, respirace, 2xInvBP, NIBP, SPO2,
2x teploty, měření hloubky vědomí (Entropy), NMT,
Software monitoru pro vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět (z EKG nebo z SpO2 křivky)
Monitor musí být schopen měřit/využít (pokud uchazeč dokoupí) modul 4 kanálového EEG s AEP
Základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů
131143 | stůl operační univerzální |  |  | ks | 1
stůl operační pro zákrokový sál
pětisegmentová pracovní plocha (hlava, opěradlo, sedák, dělené nohy)
elektropohonem nastavitelná výška, sklon opěradla, nožní segment,± Trendelenburg, latzerální náklon
pojízdné provedení s kolečky o pr. 100 mm s centrální brzdou
stabilní celonerezová elektrochemicky leštěná konstrukce stolu
omyvatelná a desinfikovatelná pracovní plocha se snímatelným čalouněním z černé antistatické koženky
pracovní plocha včetně hlavového dílu plně průsvitná pro rentgen
s výjimkou středového dílu možno použít C-rameno
eurolišty nerezové po celé délce stolu (na obou stranách)
vestavěný akumulátor včetně plně automatické nabíječky
nosnost min. 180 kg
celková délka stolu cca 2100 mm
šířka pracovní plochy vč. EUROlišt cca 590 mm
zdvih nastavitelný elektropohonem 300 mm
příslušenství:
držák ruky pro infuzi
držák infuze vč. inf. tyče
držák roušky
upínací popruh
držák druhé ruky
úchyt předloktí (hrazda pro závěs ruky + 2 popruhy)
ramenní opěry (pár)
boční opěra s axiálním nasatvením
boční opěra
hlavový držák
šauty s úchytem (pár)
131187 | systém úložný na přísl. oper. stolů | cca 2400/500/2000 mm |  | ks | 2
systém regálový
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
každý regál 5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bezšroubové provedení
rámy opatřeny plastovými patkami
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
131187 | systém úložný na přísl. oper. stolů | cca 2800/500/2000 mm |  | ks | 1
systém regálový
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
každý regál 5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bezšroubové provedení
rámy opatřeny plastovými patkami
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
131301 | systém navigační pro ortopedické operace |  |  | ks | 1
131302 | systém neuronavigační peroperační - pojízdný |  |  | ks | 1
131320 | peroperační elektromyografická diagnostika |  |  | ks | 1
131501 | systém ohřevu pacienta (řídící jednotka+vyhřívaná podložka/přikrývka) |  |  | ks | 11
systém ohřevu pacienta používané k prevenci hypotermie pacientů na operačních sálech
řídící jednotka s LCD displejem a ovládacím panelem s voděodolnou membránou
se zobrazením nastavených cílených a naměřených aktuálních teplot
se zobrazením rozměru připojené matrace
možnost zavěšení řídící jednotky na eurolištu
systém umožňující rychlé zahřívání (37°C do 10 minut)
řídicí jednotka přenosná o hmotnosti do 5,5 kg včetně AC transformátoru
teplotní rozsah systému min. 33°C až 39°C s přírůstkem v krocích po 0,1°C
systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy
alarm v případě výpadku napájení
alarm matrace není připojena k ovladači nebo je problém s připojením
alarm při vysoké teplotě, překročení cílové teploty bezpečnostního mezního bodu 42 ° C
alarm vysoká odchylka: pokud aktuální teplota dosáhne 1,5°C nad cílovou hodnotou teploty
vyhřívací matrace z karbonových vláken, silikonové vrstvy pro tepelnou izolaci, viskoelastické pěny a svrchní vrstva z polyuretanu jako prevence dekubitů
matrace o velikosti 190 x 50 x3 cm (2 ks)
obal na matraci omyvatelný 190 x 50 x3 cm
povrch matrace rovnoměrně zahříván
čištění matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků pro operační sály, pro jednotky intenzívní péče
možnost doplnění o jednorázové nepromokavé nesterilní polyuretanové potahy v případě vysoce infekčních pacientů
matrace složena z dostatečného počtu teplotních senzorů, které zajišťují bezpečné ohřívání, jakož i sond tělesné teploty, aby bylo možné sledovat tělesnou teplotu pacienta
příkon jednotky 300 W
systém certifikován podle ISO 13485 a CE
dodávka včetně stojanu řídící jednotky ( základna se čtyřmi kolečky, středové tyče, ke které je připevněn koš)
131505 | systém ohřevu pacienta teplým vzduchem |  |  | ks | 6
termoregulační systém s nuceným oběhem vzduchu
zahřívací jednotka s tichým provozem
přehledný ovládací panel
autodiagnostický test funkcí
nastavitelná provozní teplota (vysoka: 43°,středni: 38°, nizka: 32°)
nastavitelná rychlost proudění vzduchu
signalizace zvýšení teploty, kalibrace, poruchové hlášky na panelu
možnost výběru přikrývek a podložek
součástí dodávky bude:
jednorázové celotělové pokrývky (20 ks)
usnadňující maximální přenos tepla na celého pacienta
poskytující rovnoměrné zahřívání
lehký materiál bez latexu
jednorázové celotělové podložky (20 ks)
orientační rozměr 180x90 cm
jednorázové celotělové podložky pediatrické (20 ks)
orientační rozměr 150x80 cm
náhradní filtr
132005 | sestava artroskopická |  |  | ks | 1
Full HD LCD monitor s úhlopříčkou 26“, medicínský atest, VESA uchycení
rozlišení 1920 x 1080 pixelů, 16:9
vstupy: kompozit BNC, S-Video, Y/C, DVI-D, HD/SD-SDI, D-sub, AUX in
výstupy: BNC, S-Video, Y/C, DVI-D (2x), HD/SD-SDI (2x), D-sub
jas: 450 cd/m2, kontrast: 1400:1
pozorovací úhel ze všech směrů 178°
funkce ZOOM, PiP (možnost nast. velikosti a umístění obrazů), zmrazení, atd
ochranné sklo panelu odolné proti dezinfekčním prostředkům
povrch ochranného skla upraven, aby se snížil odraz světla
umístění monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku
Full HD kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem
Medicínský atest
Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu HDTV 1920x1080p – progresivní scanning
Podpora připojení nejnovějších typů 3-čipové CMOS FullHD a 3-čipové CCD FullHD kamerové hlavy, možnost připojení flexibilních laparoskopů a HD videolaparoskopů s čipovou technologií na distálním konci
Integrovaná funkce NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování,
Možnost využití fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu v případě připojení CLV-S200-IR světelného zdroje pro IR osvětlení tkáně
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
Integrované záznamové zařízení – USB slot pro archivaci foto dokumentace (včetně formátu JPEG) pomocí USB 3.0
Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
Výstupy - 2x DVI-D, HD-SDI, 3G-SDI, Y/C
Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb
Předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat
Možnost ovládání nastavení (např. vyvážení bílé nebo zesílení jasu) z čelního panelu nebo ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na videoendoskopu
Možnost zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením
Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému
Součástí nabídky je 3-čip CCD Full HD kamerová hlava dle níže uvedené specifikace
Možnost centrálního ovládání přes systém integrovaného ovládání dotykovým displejem
Integrovaný 4LED zdroj studeného světla použitelný pro artroskopické, gynekologické, ORL a laparoskopické optiky a HD endoskopy s čipem na distálním konci
4 LED lampy
Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
Možnost využití funkce tzv. Standby pro pohotovostní vypnutí přístroje v průběhu operačního výkonu
Součástí nabídky jsou 2 ks autoklávovatelného světlovodného kabelu určeného pro LED nebo xenonové světelné zdroje
průměr 2,8 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození
sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností
Součástí nabídky jsou 2 ks artroskopické optiky, vč. příslušného srtroskopického trokaru a zavaděče
pr. 4 mm
úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklávovatelné
součástí dodávky jsou příslušné vysokoprůtokové artroskopické trokary se 2 ventily, kompatibilní s
výše uvedenými optikami, vč. 2 ks tupého trokarového bodce
3CMOS Full HD kamerová hlava
3CMOS čip, medicínský atest
Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru
Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI)
Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou
Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)
2x optický zoom
Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovladacích tlačítek na kamerové hlavě
3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě
Full HD záznamové zařízení
Medical grade zařízení
2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerového hlavy
Ovládání přes dotykové rozhraní 21“ monitoru
Možnost ovládání přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)
Možnost přímého ukládání záznamů z připojeného iPad či iPhone
Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy
Možnost aktivace/deaktivace šifrovaní vestavěného disku popřípadě připojeného USB
Obrazové výstupy: DVI, VGA, DisplayPort,
Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist
Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM (volitelně)
Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM (volitelně)
Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist (volitelně)
Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG
Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. Energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)
Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu
Možnost porovnávání záznamů / snímků
Plně certifikováno dle GDPR
Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací
Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu
Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy
Přístrojový vozík určený pro umístění přístrojového vybavení
Vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly
Povrchová úprava – antistatický matový lak
4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)
Police pro umístění přístroje VAPR
Integrovaná příprava elektroinstalace
Centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení
Vaporizační přístroj
Mikroprocesorově řízení, bipolární přístroj o výkonu 400 W pro odtraňování měkkých tkání artroskopicky, pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně
Možnost volby čtyř bipolárních provozních režimů: Vaporizace, Koagulace, Kombinovaný režim vaporizace a koagulace a Koagulace s indikací teploty
Pracovní elektrody v průměrech a různých typech od 2,3 mm po 4 mm a jsou přímo určeny pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku nebo Ringerova roztoku s laktátem
Pracovní elektrody vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu
Monitorace teploty s nastavením maximálního teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod
V režimu Koagulace s indikací teploty přístroj sleduje skutečnou teplotu hrotu a při aktivování automaticky nastaví výkon potřebný pro udržování požadované teploty hrotu
Přístroj vybaven bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky. Přístroj vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody
Možnost manuálního nastavení parametrů
Možnost ovládání z rukojeti i nožního ovladače
Možnost použití elektrod s odsáváním
Součástí dodávky je nožní pedal, 2x elektroda bez odsávání pro artroskopii a 2x elektroda s odsáváním pro artroskopii
Součástí dodávky je sterilizační košík 2 ks pro uložení elektrod a příslušenství
Artroskopický motorový shaver
Shaverový handpiece lehký - titanový, vysokorychlostní
Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0 mm pro malé klouby po průměr 8 mm pro výkony na velkých kloubech
Ruční ovládání : ANO s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače
Odsávání regulovatelné na ručním nástroji
rychlost otáček - vpřed/vzad: 500 – 8000 ot/min
rychlost otáček - oscilace: 1000 - 2 500 ot./min
Nejvyšší utahovací moment: 160 mNm
Délka přívodního kabelu: 2,99 m
Integrovaný do artroskopické pumpy
Součástí dodávky jsou 2 ks univerzálního ručního nástroje pro shaverovací frézy
Duální artroskopická oplachová pumpa s integrovaným shaverem
Vizualizace v kloubu je zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu ( obě peristaltické pumpy jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky řídí tok tekutin, resp zajišťuje efektivní vizualizaci kontinuálním průplachem kloubu při zachování nastaveného tlaku )
Integrovaná odsávací pumpa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, čímž mizí nutnost složitého manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno.
Možnost nastavení maximálního odsávání ( průtočné kapacity ) odsávací pumpou při aktivaci shaveru v různých úrovních
Možnost aktivace spec.režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu (tento režim po operatérem zvolenou dobu automaticky zvýší o 50% tlak a průtok v kloubu )
Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu (laváž) pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (tento režim po operatérem zvolenou dobu automaticky zvýší o 50% průtok v kloubu )
Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti
Součástí dodávky je 10 ks denních hadicových setů a 20 ks pacientských hadicových setů
Součástí dodávky je sterilizační kontejner pro každý shaverový motorový handpiece
133000 | přístroj elektrochirurgický |  |  | ks | 11
Základní požadavky:
Dva oddělené monopolární výstupy
Dva oddělené bipolární výstupy
(celkem tedy možnost použití čtyř nástrojů bez nutnosti jejich záměny)
Monopolární řezání
Řezání URO (TUR pro řezání pod vodou)
Kontaktní koagulace
Sprayová koagulace
Bipolární řezání
Bipolární koagulace
Systém bipolární koagulace pro trvalé uzavírání cév
Mód pro bezpečné použití bipolárních nůžek
Další multioborové módy pro speciální užití v urologii, neurochirurgii a cévní chirurgii
Speciální laparoskopické módy
Možnost rozšíření o koagulaci argonovým plasmovým beamerem
Speciální proudy s minimálním napětím pro použití s gastrointestinálními a tracheobronchiálními sondami při zachování vysoké bezpečnosti a efektivity
Maximální výkon při monopolárním řezání do 320 W
Maximální výkon při monopolární koagulaci 320 W
Další požadavky:
Sledování kontaktu neutrální elektrody s pacientem
Typy proudů musí mít možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače
Digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve wattech a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací (v případě rozšířeného komunikačního rozhraní musí přístroj komunikovat v českém jazyce, uveďte údaje zobrazované na displeji)
Snadné a komfortní ovládání pomocí jednoho ovládacího prvku na předním panelu
Ochrana proti defibrilačnímu výboji
Možnost práce na pacientovi, který má Pacemeaker
Součástí přístroje musí být dva nezávislé generátory
Rozhraní pro možnost připojení dalších systémů
Funkce Autostart i Autostop pro vybrané typy proudů při monopolární a bipolární koagulaci
Možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoli bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu
Automatické rozpoznávání bipolárních nástrojů
Vysoká bezpečnost pacienta, operatéra a obsluhujícího personálu
Korekce chyb při chybném ovládání
Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení
Paměťové funkce pro možnost nastavení a uložení uživatelských programů (např. počet a typ módů činnosti, přednastavené programy, počet programů)
Bezproblémové použití přístroje při laparoskopii (při integraci do laparoskopické sestavy umožnit spínání odsávání)
Možnost bezproblémových dodatečných upgradů přístroje (například o další typy módů)
Možnost instalace na vozík
Snadná údržba a čištění (zajištění hygienických podmínek, požadované desinfekce)
Vysoká spolehlivost přístroje
Široká možnost ve výběru příslušenství
Příslušenství:
1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody
1 ks kabelu k neutrální elektrodě
2 ks monopolární rukojeť resterilizovatelná s ovládáním a nožovou elektrodou
2 ks bipolární připojovací kabel
2 ks bipolární pinzeta přímá / bajonetová 17 cm, 0,6 mm – NonStick efekt
133113 | přístroj elektrochirurgický vč. příslušenství |  |  | ks | 1
elektrochirurgický generátor 400W vč. veškerého základního příslušenství
monopolární a bipolární provoz
výstupní výkon na referenční zátěži pro jednotlivé režimy:
monopolární řez min. 400 W
monopolární koagulace min. 150 W
bipolární řez min. 400 W
bipolární koagulace min. 150 W
min. 1 výstupy pro monopolární provoz, tříkolíkový vstup
min. 1 výstup pro bipolární provoz, dvoukolíkový vstup
min. 2 pracovní režimy pro monopolární provoz u řezu
min. 2 pracovní režimy pro monopolární provoz u koagulace
min. 2 pracovní režimy pro bipolární provoz
regulace výstupního výkonu po kroku 1 W
autotest při zapnutí přístroje
automatické sledování stavu přístroje při provozu
akustická a optická signalizace chybových hlášení v případě poruch generátoru
adaptivní monitorování neutrální elektrody
přehledné uspořádání ovládacích prvků
síťový kabel 230V/50 Hz, min. 3 m dlouhý
Základní příslušenství pro provoz:
jednorázová neutrální elektroda 10ks
propojovací kabel pro neutrální elektrodu
monopolární tlačítková rukojeť resterilizovatelná 1ks
monopolární elektrody min. 6 ks
bipolární pinzeta 1 ks
kabel pro bipolární pinzetu resterilizovatelný 1 ks
nožní spínač 1 ks
133125 | aspirátor ultrazvukový chirurgický |  |  | ks | 2
ultrazvukový chirurgický aspirátor
magnetostrikční technologie
souběžná irigace, selektivní fragmentace a aspirace tkáně
efektivní zpětnovazební řízení výkonu
jednoduché nastavení a ovládání
pracovní nástroje pro kmitočty 23kHz a 36kHz
režim Tissue Select pro nastavení selektivity fragmentace
modul CEM pro souběžnou elektrochirurgickou koagulaci
preaspirační technologie proti zablokování hrotu
tichý chod, zvuková a světelná signalizace
široký sortiment vyměnitelných pracovních hrotů
speciální hrot pro laparoskopické výkony
speciální hroty pro řez kostní tkáně
133503 | skalpel harmonický |  |  | ks | 2
univerzální systém poskytující kombinaci všech běžných druhů energie potřebné pro elektrochirurgické výkony v gynekologické, chirurgické, urologické aj. operativě, pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
systém se dvěma vzájemně propojenými a spolupracujícími generátory
elektrochirurgický generátor a ultrazvukový (harmonický) skalpel
generátory řízené výkonným procesorem se zpětnou kontrolou výkonu a s možností jejich softwarového upgrade
ovládání všech instrumentů ručním ovládáním nebo nožním spínačem
standardně připojení dvou nožních pedálů s programovatelným přiřazením ke konkrétnímu výstupu
funkce pro zajištění automatického přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
funkce pro podporu okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
funkce pro rozpoznání protnutí tkáně ultrazvukovým (harmonickým) skalpelem
snadné připojení všech potřebných instrumentů
přístroj musí mít zvukovou signalizaci průběhu, ukončení koagulace a aktivace instrumentu
instrumenty bipolární koagulace musí mít kontrolu udržení
pracovní teploty do 140 °C
koagulace velkých cév u harmonického skalpelu do 5 mm
koagulace velkých cév u bipolární koagulace do 7 mm
integrovaná funkce automatického odsávání mlhy insuflátorem při aktivaci pracovního nástroje
přístroj musí mít zvukovou a optickou signalizaci chybových hlášení spolu s následnými pokyny pro jejich řešení
víceúrovňové monitorování kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje
sterilizovatelný převodník s kabelem
Nástroje:
- 5ks nástrojů pro laparoskopii
- 5 ks nástrojů pro otevřené operace
příslušenství a spotřební materiál potřebný k prvnímu použití přístroje
součástí dodávky – samostatný vozík na systém, neutrální elektroda vč. spojovacího kabelu a upevňovacího pásu, nožní pedály, kabely pro laparoskopickou i otevřenou operativu, měnič (autoklávovatelný)
141107 | monitor lůžkový (JIP) |  |  | ks | 16
Modulární monitorovací systém skládající se z lůžkových monitorů vitálních funkcí, a monitorovací centrály a náhledových monitorů, které budou přenášet informace z centrály do lékařských pokojů. Systém musí tvořit funkční celek
Oba systémy, jak monitorovací systém na ARO, tak monitorovací systém na JIP, musí být plně kompatibilní. Jednotlivé moduly musí být vzájemně zaměnitelné a použitelné u všech dodávaných monitorů u všech lůžek jak na ARO, tak na JIP. Celý systém bude od jednoho výrobce.
Monitorovací systém bude propojen datovou kabeláží.
Minimální technické požadavky na lůžkový monitor vitálních funkcí:
Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.
Plně modulární lůžkový pacientský monitor pro JIP
Velikost displeje monitoru min. 17“
Integrovaný displej v základní modulové jednotce s dostatečným počtem slotů pro moduly jednotlivých parametrů, které má monitor zobrazovat.
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a numerických údajů včetně možnosti zobrazení 12 svodů EKG.
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.
Konfigurační profily monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou a druhý způsob ovládání např. bezdrátovým dálkovým ovladačem, myší a klávesnicí.
SW kompletně v českém jazyce.
Možnost připojení klávesnice, myši a laserové tiskárny.
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí.
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka.
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 např. (mainstream, sidestream, microstream), C.O. (Swan-Ganz), C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG 4CH, SvO2/ScvO2, NMT.
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor.
Přenos dat a nastavení mezi jednotlivými monitory.
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 96 hodin.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, „noční režim“, „utajený režim“
Komunikace s centrálním monitorem.
Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru.
Bezpečné, robustní a flexibilní ukotvení monitoru u lůžka s možností naklánění, natáčení
a otáčení, ramena a ostatní prvky ukotvení monitoru jsou součástí dodávky
Integrované napájení z elektrické sítě, záložní zdroj na min.120 min. provozu
Měřené parametry/moduly na všech monitorech (základní vybavení každého monitoru):
EKG ze 3, 5 a 6ti elektrod.
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým
výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase.
Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Dechová frekvence (impedanční metoda).
NIBP s režimy manuálního a automatického měření.
SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
IBP 4 kanály
Teplota 2x, T1, T2 a rozdíl teplot.
CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
Další moduly použitelné u všech monitorů (doplňkové vybavení monitorů):
2x modul kontinuálního srdečního výdeje termodiluční metodou PiCCO včetně měření
srdečního výdeje termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr), trendy.
2x modul saturace venózní krve měřící saturaci smíšené i centrální venózní krve
kompatibilní s optickými katetry Edwards a Pulsion.
2x modul EEG 4CH (kontinuální měření signálu ze 4 kanálů).
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
141109 | monitor lůžkový (ARO) |  |  | ks | 17
Modulární monitorovací systém skládající se z lůžkových monitorů vitálních funkcí, transportních modulů/monitorů, monitorovací centrály a náhledových monitorů, které budou přenášet informace z centrály do lékařských pokojů. Systém musí tvořit funkční celek.
Oba systémy, jak monitorovací systém na ARO, tak monitorovací systém na JIP, musí být plně kompatibilní. Jednotlivé moduly musí být vzájemně zaměnitelné a použitelné u všech dodávaných monitorů u všech lůžek jak na ARO, tak na JIP. Celý systém bude od jednoho výrobce.
Monitorovací systém bude propojen datovou kabeláží.
Minimální technické požadavky na lůžkový monitor vitálních funkcí:
Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.
Plně modulární lůžkový pacientský monitor pro resuscitační péči.
Velikost displeje monitoru min. 22“
Samostatný displej oddělený od základní modulové jednotky (RACK)
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a numerických údajů včetně možnosti zobrazení 12 svodů EKG.
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.
Automatické nastavení displeje při změně jeho polohy horizontální/vertikální
Konfigurační profily monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou a druhý způsob ovládání
např. bezdrátovým dálkovým ovladačem, myší a klávesnicí.
SW kompletně v českém jazyce.
Samostatně flexibilně ukotvený oddělený box (RACK) s dostatečným počtem slotů pro moduly jednotlivých parametrů, které má monitor zobrazovat.
Možnost připojení klávesnice, myši a laserové tiskárny.
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí.
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka.
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 např. (mainstream, sidestream, microstream), C.O. (Swan-Ganz), C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG 4CH, SvO2/ScvO2, NMT.
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor.
Přenos dat a nastavení mezi jednotlivými monitory.
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 96 hodin.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, „noční režim“, „utajený režim“
Komunikace s centrálním monitorem.
Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru.
Bezpečné, robustní a flexibilní ukotvení monitoru u lůžka s možností naklánění, natáčení
a otáčení, ramena a ostatní prvky ukotvení monitoru a RACK jsou součástí dodávky
Integrované napájení z elektrické sítě s integrovanou baterií na min. 120 min. provozu
Možnost doplnit integrovaný počítač (medical grade) pro práci s aplikacemi v nemocničním informačním systému (PACS, laboratoře, …) přímo u lůžka.
Měřené parametry/moduly na všech monitorech (základní vybavení každého monitoru):
EKG ze 3, 5 a 6ti elektrod.
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým
výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase.
Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Dechová frekvence (impedanční metoda).
NIBP s režimy manuálního a automatického měření.
SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
IBP 4 kanály
Teplota 2x, T1, T2 a rozdíl teplot.
CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
Další moduly použitelné u všech monitorů (doplňkové vybavení monitorů):
4x modul kontinuálního srdečního výdeje termodiluční metodou PiCCO včetně měření
srdečního výdeje termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr), trendy.
4x modul saturace venózní krve měřící saturaci smíšené i centrální venózní krve
kompatibilní s optickými katetry Edwards a Pulsion.
4x modul EEG 4CH (kontinuální měření signálu ze 4 kanálů).
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
Minimální technické požadavky na transportní modul/monitor vitálních funkcí ( 2ks.)
Transportní modul vitálních funkcí s vlastním displejem a akumulátorem na min. 120 bateriového provozu
Transportní pacientské moduly/monitory vitálních funkcí určené pro intenzivní péči nejvyššího
typu (tzv. resuscitační péče) a monitorace pacientů všech věkových kategorií
Konstrukční uspořádání - každý modul vybavený madlem, či přídavným transportním držákem s madlem pro snadnou manipulaci
Konstrukce modulu v provedení min. IP 44, atest na pád z výšky min. 1m na pevnou podlahu,
Hmotnost základního modulu max. 1kg vč. akumulátoru,
Velikost displeje modulu min. 5,5“,
Intuitivní ovládání se SW kompletně v českém jazyce, ovládání modulu pomocí dotykové obrazovky,
na displeji modulu musí být umožněno zobrazovat současně min. 5 kontinuálně snímaných
křivek jednotlivých parametrů společně s digitálními měřenými údaji ostatních parametrů
mající jen číselný charakter,
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich
zobrazeném počtu,
Možnost snadného uživatelského nastavení několika profilů zobrazení
musí umožnit uživatelsky některý z volitelných těchto profilů) a jejich rychlé změny v závislosti
na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu
zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrálním monitoru,
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách
dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné
v místě instalace (předpisy ČR + EU),
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů, kalkulace dávkování
léčiv,
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.
Provozní akumulátor na min. 6 hodin provozu při monitorování EKG, SpO2 a NIBP
Režim „standby“, „noční režim“, utajený režim
Napojení do centrálního monitorovacího systému prostřednictvím LAN,
o min. 4ks modulů/monitorů musí obsahovat Wifi a společně s dodanými 4 tablety zajistí
přenos dat modulu na tablet v definovaných prostorách nemocnice
Každý transportní modul/monitor musí být použitelný u každého libovolného lůžka,
Každý transportní modul/monitor bude umožňovat monitoring:
EKG snímané z 3/5 svodů, volitelně 6 a 12 svodů
Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení (minimálně:
tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace),
Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
Respirace impedanční metodou
NIBP s režimy manuálního a automatického měření a úsekového měření,
2x IBP
SpO2 včetně měření pulzu
2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
2 ks modulů EtCO2 technologie sidestream, připojitelné k jakémukoliv z transportních
modulů (např. prostřednictvím transportního držáku). Bude připojen v případě nutnosti
monitorace.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
141110 | centrála monitorovací (ARO) se dvěma monitory |  |  | ks | 2
Centrála monitorovací ARO se dvěma monitory
Minimální technické požadavky na monitorovací centrálu
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek.
2x min. 24“ LCD monitor.
2x klientský (náhledový monitor) centrálního monitoru pro nezávislý dohled na lékařských pokojích.
Síťová laserová barevná tiskárna.
UPS — záložní zdroj energie.
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší.
Klávesnice, myš.
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory.
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory.
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů.
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru.
Zabezpečený vzdálený přístup k údajům o pacientech v rámci intranetu nemocnice pomocí běžného PC v nemocniční síti.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
141111 | monitor lůžkový (expektační lůžko) |  |  | ks | 12
Monitor lůžkový Expektační lůžko
Modulární monitorovací systém skládající se z lůžkových monitorů vitálních funkcí, a monitorovací centrály a náhledových monitorů, které budou přenášet informace z centrály do lékařských pokojů. Systém musí tvořit funkční celek.
Systém musí být plně kompatibilní s monitorovacím systém na ARO a JIP,
Jednotlivé moduly musí být vzájemně zaměnitelné a použitelné u všech dodávaných monitorů.
Celý systém bude od jednoho výrobce.
Monitorovací systém bude propojen datovou kabeláží.
Minimální technické požadavky na lůžkový monitor vitálních funkcí:
Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.
Plně modulární lůžkový pacientský monitor
Velikost displeje monitoru min. 17“
Integrovaný displej oddělený v základní modulové jednotce s dostatečným počtem slotů pro moduly jednotlivých parametrů, které má monitor zobrazovat.
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a numerických údajů včetně možnosti zobrazení 12 svodů EKG.
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.
Konfigurační profily monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou a druhý způsob ovládání např. bezdrátovým dálkovým ovladačem, myší a klávesnicí.
SW kompletně v českém jazyce.
Možnost připojení klávesnice, myši a laserové tiskárny.
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí.
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka.
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 např. (mainstream, sidestream, microstream), C.O. (Swan-Ganz), C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG 4CH, SvO2/ScvO2, NMT.
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor.
Přenos dat a nastavení mezi jednotlivými monitory.
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 96 hodin.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, „noční režim“, „utajený režim“
Komunikace s centrálním monitorem.
Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru.
Bezpečné, robustní a flexibilní ukotvení monitoru u lůžka s možností naklánění, natáčení
a otáčení, ramena a ostatní prvky ukotvení monitoru jsou součástí dodávky
Integrované napájení z elektrické sítě, záložní zdroj na min.120 min. provozu
Měřené parametry/moduly na všech monitorech (základní vybavení každého monitoru):
EKG ze 3, 5 a 6ti elektrod.
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým
výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase.
Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Dechová frekvence (impedanční metoda).
NIBP s režimy manuálního a automatického měření.
SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
IBP 4 kanály
Teplota 2x, T1, T2 a rozdíl teplot.
CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
141112 | centrála monitorovací (expektace) se dvěma monitory |  |  | ks | 1
Minimální technické požadavky na monitorovací centrálu
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek.
2x min. 24“ LCD monitor.
Síťová laserová barevná tiskárna.
UPS — záložní zdroj energie.
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší.
Klávesnice, myš.
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory.
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory.
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů.
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru.
Zabezpečený vzdálený přístup k údajům o pacientech v rámci intranetu nemocnice pomocí běžného PC v nemocniční síti.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
141114 | monitor lůžkový (dospávací pokoj) |  |  | ks | 18
Modulární monitorovací systém skládající se z lůžkových monitorů vitálních funkcí, a monitorovací centrály a náhledových monitorů, které budou přenášet informace z centrály do lékařských pokojů.
Systém musí tvořit funkční celek.
Minimální technické požadavky na lůžkový monitor vitálních funkcí:
Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.
Plně modulární lůžkový pacientský monitor pro dospávací pokoj
Velikost displeje monitoru min. 17“
Integrovaný displej v základní modulové jednotce s dostatečným počtem slotů pro moduly jednotlivých parametrů, které má monitor zobrazovat.
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a numerických údajů včetně možnosti zobrazení 12 svodů EKG.
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.
Konfigurační profily monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou a druhý způsob ovládání např. bezdrátovým dálkovým ovladačem, myší a klávesnicí.
SW kompletně v českém jazyce.
Možnost připojení klávesnice, myši a laserové tiskárny.
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí.
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka.
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 např. (mainstream, sidestream, microstream), C.O. (Swan-Ganz), C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG 4CH, SvO2/ScvO2, NMT.
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor.
Přenos dat a nastavení mezi jednotlivými monitory.
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 96 hodin.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, „noční režim“, „utajený režim“
Komunikace s centrálním monitorem.
Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru.
Bezpečné, robustní a flexibilní ukotvení monitoru u lůžka s možností naklánění, natáčení
a otáčení, ramena a ostatní prvky ukotvení monitoru jsou součástí dodávky
Integrované napájení z elektrické sítě, záložní zdroj na min.120 min. provozu
Měřené parametry/moduly na všech monitorech (základní vybavení každého monitoru):
EKG ze 3, 5 a 6ti elektrod.
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým
výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase.
Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Dechová frekvence (impedanční metoda).
NIBP s režimy manuálního a automatického měření.
SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
IBP 4 kanály
Teplota 2x, T1, T2 a rozdíl teplot.
CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
Další moduly použitelné u všech monitorů (doplňkové vybavení monitorů):
2x modul kontinuálního srdečního výdeje termodiluční metodou PiCCO včetně měření
srdečního výdeje termodiluční metodou (Swan-Ganz katetr), trendy.
2x modul saturace venózní krve měřící saturaci smíšené i centrální venózní krve
kompatibilní s optickými katetry Edwards a Pulsion.
2x modul EEG 4CH (kontinuální měření signálu ze 4 kanálů).
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
141115 | centrála monitorovací (dospávací pokoj) se dvěma monitory |  |  | ks | 1
Minimální technické požadavky na monitorovací centrálu
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek.
2x min. 24“ LCD monitor.
2x klientský (náhledový monitor) centrálního monitoru pro nezávislý dohled na lékařských pokojích.
Síťová laserová barevná tiskárna.
UPS — záložní zdroj energie.
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší.
Klávesnice, myš.
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory.
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory.
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů.
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru.
Zabezpečený vzdálený přístup k údajům o pacientech v rámci intranetu nemocnice pomocí běžného PC v nemocniční síti.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
141120 | centrála monitorovací ( JIP) se dvěma monitory |  |  | ks | 2
Minimální technické požadavky na monitorovací centrálu
Současné připojení a sledování min. 16 monitorů, s možností budoucího rozšíření o připojení dalších lůžkových monitorů nebo telemetrických jednotek.
2x min. 24“ LCD monitor.
2x klientský (náhledový monitor) centrálního monitoru pro nezávislý dohled na lékařských pokojích.
Síťová laserová barevná tiskárna.
UPS — záložní zdroj energie.
Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání klávesnicí a myší.
Klávesnice, myš.
Shodné uživatelské ovládání s lůžkovými monitory.
Obousměrná komunikace s připojenými pacientskými monitory.
Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů a schopnost detailního zobrazení libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů.
V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a možnost minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Zobrazení, prohlížení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu min. posledních 72 hodin.
Komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku s parametry definovanými u lůžkového monitoru.
Zabezpečený vzdálený přístup k údajům o pacientech v rámci intranetu nemocnice pomocí běžného PC v nemocniční síti.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
141122 | monitor vitálních funkcí - transportní |  |  | ks | 8
Plně kompatibilní s monitory ARO, JIP
Minimální technické požadavky na transportní monitor/modul vitálních funkcí
Transportní modul vitálních funkcí s vlastním displejem a akumulátorem na min. 120 bateriového provozu
Transportní pacientský monitor/modul vitálních funkcí určené pro intenzivní péči nejvyššího
typu (tzv. resuscitační péče) a monitorace pacientů všech věkových kategorií
Konstrukční uspořádání - každý modul vybavený madlem, či přídavným transportním držákem s madlem pro snadnou manipulaci
Konstrukce modulu v provedení min. IP 44, atest na pád z výšky min. 1m na pevnou podlahu,
Hmotnost základního modulu max. 1kg vč. akumulátoru,
Velikost displeje modulu min. 5,5“,
Intuitivní ovládání se SW kompletně v českém jazyce, ovládání modulu pomocí dotykové obrazovky,
na displeji modulu musí být umožněno zobrazovat současně min. 5 kontinuálně snímaných
křivek jednotlivých parametrů společně s digitálními měřenými údaji ostatních parametrů
mající jen číselný charakter,
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich
zobrazeném počtu,
Možnost snadného uživatelského nastavení několika profilů zobrazení, musí umožnit uživatelsky vybrat některý těchto volitelných profilů) a jejich rychlé změny v závislosti
na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách
dle závažnosti dle doporučení IEC, monitor musí splňovat současné normy a směrnice platné
v místě instalace (předpisy ČR + EU),
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů
Kalkulace dávkování léčiv,
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.
Provozní akumulátor na min. 6 hodin provozu při monitorování EKG, SpO2 a NIBP
Režim „standby“, „noční režim“, utajený režim
Napojení do centrálního monitorovacího systému prostřednictvím LAN, musí obsahovat Wifi a společně s dodanými tablety zajistí přenos dat modulu na tablet v definovaných prostorách nemocnice
Každý transportní monitor/ modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka,
Každý transportní modul/monitor bude umožňovat monitoring požadovaných parametrů:
EKG snímané z 3/5 svodů, volitelně 6 a 12 svodů
Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení (minimálně:
tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace),
Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení
Respirace impedanční metodou
NIBP s režimy manuálního a automatického měření a úsekového měření,
2x IBP
SpO2 včetně měření pulzu
2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot
2 ks modulů EtCO2 technologie sidestream, připojitelné k jakémukoliv z transportních
modulů (např. prostřednictvím transportního držáku). Bude připojen v případě nutnosti
monitorace.
Kompletní sada příslušenství pro provoz
141125 | monitor lůžkový - saturace, NIBP, TK, TT( stacionář angio) |  |  | ks | 3
Minimální technické požadavky na lůžkový monitor vitálních funkcí:
Zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC.
Plně modulární lůžkový pacientský monitor
Velikost displeje monitoru min. 17“
Integrovaný displej oddělený v základní modulové jednotce s dostatečným počtem slotů pro moduly jednotlivých parametrů, které má monitor zobrazovat.
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a numerických údajů včetně možnosti zobrazení 12 svodů EKG.
Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.
Konfigurační profily monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou a druhý způsob ovládání např. bezdrátovým dálkovým ovladačem, myší a klávesnicí.
SW kompletně v českém jazyce.
Možnost připojení klávesnice, myši a laserové tiskárny.
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.
Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limit vitálních funkcí.
Každý přenosný modul musí být použitelný u každého libovolného lůžka.
V závislosti na připojených modulech musí být každý monitor současně schopen monitorovat následující parametry: EKG, Respirace, SpO2, NIBP, 4x IBP, Teplota, CO2 např. (mainstream, sidestream, microstream), C.O. (Swan-Ganz), C.C.O. (PiCCO), BIS, EEG 4CH, SvO2/ScvO2, NMT.
Možnost rozšíření o připojení externích zařízení – hemodynamický monitor, ventilátor.
Přenos dat a nastavení mezi jednotlivými monitory.
Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů.
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 96 hodin.
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxygenačních parametrů.
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.
Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru, „noční režim“, „utajený režim“
Komunikace s centrálním monitorem.
Tisk záznamů a trendů na síťové laserové tiskárně u centrálního monitoru.
Bezpečné, robustní a flexibilní ukotvení monitoru u lůžka s možností naklánění, natáčení
a otáčení, ramena a ostatní prvky ukotvení monitoru jsou součástí dodávky
Integrované napájení z elektrické sítě, záložní zdroj na min.120 min. provozu
Měřené parametry/moduly na všech monitorech (základní vybavení každého monitoru):
EKG ze 3, 5 a 6ti elektrod.
Minimálně 2 svodová analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace.
Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech včetně alarmů s grafickým výstupem
umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST úseku v čase.
Monitorování QT/QTc úseku v reálném čase včetně alarmového zabezpečení.
Dechová frekvence (impedanční metoda).
NIBP s režimy manuálního a automatického měření.
SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfuze
IBP 4 kanály
Teplota 2x, T1, T2 a rozdíl teplot.
CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FiCO2.
Kompletní příslušenství pro provoz těchto modulů.
141130 | monitor ekg nástěnný vč. držáku |  |  | ks | 1
Minimální technické požadavky na monitor ekg
TFT- LCD displej o velikosti min 17“
Měření EKG-3,5 svody, Respirace ,NIBP,SpO2 Teplota
Detekce kardiostimulátoru a ochrana proti elektrochirurgickému rušení
Ochrana proti defibrilaci a synchronizace defibrilace
EKG algoritmus optimalizovaný pro detekci arytmie, detekci kardiostimulátoru a měření tepové frekvence
SpO2 algoritmus s odolností proti pohybovým artefaktům a zhoršené perfuzi
Měření NIBP pro nízké hmotnostní kategorie, optimalizované pro kardiaky a pacienty s hypertenzí
VGA výstup
Možnost záznamu alespoň 300 hodin grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů
Světelné a akustické alarmy
Ovládání a nápověda v českém jazyce
Provoz na sřídavé napětí 230V/50Hz a na baterie-alespoň 2,5 hodiny
Kompletní sada kabelů(EKG3,5 svod, SpO2+prstový snímač po děti/dospělé,NIBP manžeta/y pro děti/dospělé,kožní teplotní čidlo
Nástěnný držák
143106 | defibrilátor automatický |  |  | ks | 9
AED defibrilátor
jednoduché a intuitivní ovládání kompletně v českém jazyce
navržený pro spolehlivé, jednoduché a snadné použití každým zasahujícím
min. 7 palec TFT displej, barevné animace pro jasné a srozumitelné vedení resuscitace
tři snadné kroky podle animačních pokynů
automaticky nastavitelná hlasitost
nastavitelný jas stínítka pro použití za všech světelných podmínek
trvale připojené nalepovací elektrody pro okamžité, bezpečné a spolehlivé připojení pacienta
automatické vyhodnocení stavu pacienta
automatické nastavení velikosti výboje
baterie s prodlouženou kapacitou (300 výbojů /200J) nebo 12 hodin EKG monitorování
143107 | defibrilátor,monitor (defibrilační pádla dospělá, defibrilační pádla dětská) |  |  | ks | 4
defibrilátor biphasický, synchronizovaný
• výstupní energie minimálně 270 J
• volba výboje otočným ovladačem
• nabití na maximální výboj přístroje do 5 sekund na bateriový provoz
• možnost interních elektrod alespoň ve pěti velikostech
• barevná obrazovka minimálně 6,5“
• současné zobrazení alespoň 4 křivek, minimálně však 2 kanály EKG+SpO2+CO2
• měření minimálně 6ti svodového EKG, SpO2, respirace, analýza arytmií
• automatický self-test
• integrovaná dětská pádla
• rychlé obnovení křivky EKG po výboji, maximálně do 3 vteřin od podání maximálního výboje přístroje
• funkce AED automatický externí výboj
• zapisovač EKG, def. report, trend report
• možnost měření CO2 a NIBP pouhým připojením modulu/kabelu
• váha přístroje maximálně 7 kg včetně baterie a pádel
příslušenství: 3 svodový kabel EKG, prstové čidlo SpO2, baterie, papír
143108 | defibrilátor, monitor, kardiostimulátor (dětská, dospělá pádla) |  |  | ks | 10
Defibrilátor/monitor životních funkcí
Jednoduché a intuitivní ovládání kompletně v českém jazyce
Bifázická křivka výboje
Energie až 360 joulů
Externí elektrody pevné dospělé s integrovanými dětskými elektrodami
Zevní kardiostimulace
Kardioverze
Velikost obrazovky min. 8,4"
Počet stop: 4 křivky
Provozní doba na baterii 10 hodin
Kapacita baterie 400 výbojů při 200J
Doba nabíjení na 200 J během 6 sekund z el. sítě
Během 7 sekund při plně nabité baterii
Doba nabíjení na 360 J během 8 sekund z el. sítě
Režim AED
Nastavitelná výstupní energie v režimu AED
Svod II
Srdeční frekvence 20 až 300 BPM
Přesnost 1 za minutu
Detekce:
VF ≥ 200 μV
VT ≥ 160 za min
Čas analýzy el. šoku typicky < 13 sekund
Doba nabíjení na 200 J během 6 sekund z el. sítě
Během 7 sekund při plně nabité baterii
EKG (elektrokardiogram)
Svody 3 / 5 / 12 svodů Svod I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, přítlačné el., defib. elektrody
Měření srdeční frekvence
Rozsah měření: 20 až 300 BPM
Rozlišení: 1 BPM
Odmítnutí vysoké T-vlny: maximální amplituda T-vlny 1,8 mV
Detekce odpojení svodů: Detekováno a zobrazeno
Detekce kardiostimulátoru: Detekce pulzů kardiostimulátoru ±2 mV až ±700 mV s šířkou pulzu 0,1 až 2 ms a s dobou nárůstu 10 % šířky, když není překročeno 100 ms
Interpretační algoritmus Glasgow University 12ti kanálového EKG
Měření NIBP: manžety pro opakované použití těchto velikostí: dospělá velká, dospělá střední, dospělá malá, dětská
Měření SpO2: prstové čidlo pro opakované použití
Měření teploty: kožní čidlo pro opakované použití
Měření EtCO2
Tiskárna:
šířka papíru 80 mm
tisknutelných 12 kanálů EKG
Správa dat: Možnost stažení EKG křivky a událostí
Třída ochrany IP55
144104 | dávkovač infuzní anesteziologický - TIVA |  |  | ks | 22
infuzní dávkovač poskytující intuitivní intravenózní anestezii
nastavování rychlosti dávky pro nízké riziko chyb dávkování
TCI infuzní mód - farmakokinetické modely
rozsah rychlosti průtoku od 0,1-1200 mL/h a s přesností ± 3%
adaptabilní všem protokolům
až 19 knihoven léčiv
jednoduché a intuitivní nastavení
samostatně nebo v dokovací stanici
tlakové režimy: proměnné nebo 3 přednastavené úrovně - od 100 do 900 mmHg, krok po 50 mmHg
Dynamický Tlakový Systém(DPS)
144108 | stanice dokovací pro infuzní techniku (JIP, ARO) |  |  | kompl. | 25
ARO 9 lůžek
osazení 1 lůžka: dokovací stanice pro cca 12 ks inf. techniky
(4x pumpa inf. + 8x dávkovač lineární)
JIP 16 lůžek
osazení 1 lůžka: dokovací stanice pro cca 12 ks inf. techniky
(6x pumpa inf. + 6x dávkovač lineární )
dokovací stanice pro společné napájení lineárních dávkovačů a infuzních pump
variabilita dokovací stanice s umístěním dávkovače a pumpy do jedné dokovací stanice najednou
snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici
napájení umístěných přístrojů pouze jedním síťovým kabelem
možnost uchycení 2, 4, 6, 8, 10, 12 přístrojů
možnost propojení dvou pracovních stanic a jejich vzájemná komunikace (komunikace až 12 přístrojů)
snadno čistitelná konstrukce zajišťující lepší dezinfekci
LCD displej 3,5" pro zobrazování základních informací (jméno pacienta, název léku, číslo lůžka atd.)
alarmový management včetně rozlišení alarmů dle jejich závažnosti, nastavení hlasitosti akustického alarmu
denní a noční režim stanice
záložní zdroj na 4 hodiny provozu
záznam trendů
rukojeť pro snadnou manipulaci
uchycení dokovací stanice pomocí svěrky na infuzní stojan nebo tyč
u každého lůžka s dokovacím systémem SW pro vzdálený a centralizovaný monitoring stavu infuzní techniky
144110 | stanice dokovací pro infuzní techniku (Crash room) |  |  | kompl. | 4
osazení 1 lůžka: dokovací stanice pro cca 6 ks inf. techniky
(2x pumpa inf. + 4x dávkovač lineární )
dokovací stanice pro společné napájení lineárních dávkovačů a infuzních pump
variabilita dokovací stanice s umístěním dávkovače a pumpy do jedné dokovací stanice najednou
snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici
napájení umístěných přístrojů pouze jedním síťovým kabelem
možnost uchycení 2, 4, 6, 8, 10, 12 přístrojů
možnost propojení dvou pracovních stanic a jejich vzájemná komunikace (komunikace až 12 přístrojů)
snadno čistitelná konstrukce zajišťující lepší dezinfekci
LCD displej 3,5" pro zobrazování základních informací (jméno pacienta, název léku, číslo lůžka atd.)
alarmový management včetně rozlišení alarmů dle jejich závažnosti, nastavení hlasitosti akustického alarmu
denní a noční režim stanice
záložní zdroj na 4 hodiny provozu
záznam trendů
rukojeť pro snadnou manipulaci
uchycení dokovací stanice pomocí svěrky na infuzní stojan nebo tyč
u každého lůžka s dokovacím systémem SW pro vzdálený a centralizovaný monitoring stavu infuzní techniky
144111 | stanice dokovací pro infuzní techniku (pooperační pokoj) |  |  | kompl. | 18
pooperační pokoj 18 lůžek
osazení 1 lůžka: dokovací stanice pro cca 4 ks inf. techniky
dokovací stanice pro společné napájení lineárních dávkovačů a infuzních pump
variabilita dokovací stanice s umístěním dávkovače a pumpy do jedné dokovací stanice najednou
snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici
napájení umístěných přístrojů pouze jedním síťovým kabelem
možnost uchycení 2, 4, 6, 8, 10, 12 přístrojů
možnost propojení dvou pracovních stanic a jejich vzájemná komunikace (komunikace až 12 přístrojů)
snadno čistitelná konstrukce zajišťující lepší dezinfekci
LCD displej 3,5" pro zobrazování základních informací (jméno pacienta, název léku, číslo lůžka atd.)
alarmový management včetně rozlišení alarmů dle jejich závažnosti, nastavení hlasitosti akustického alarmu
denní a noční režim stanice
záložní zdroj na 4 hodiny provozu
záznam trendů
rukojeť pro snadnou manipulaci
uchycení dokovací stanice pomocí svěrky na infuzní stojan nebo tyč
u každého lůžka s dokovacím systémem SW pro vzdálený a centralizovaný monitoring stavu infuzní techniky
144112 | stanice dokovací pro infuzní techniku (intermediální péče) |  |  | kompl. | 8
osazení 1 lůžka: dokovací stanice pro cca 6 ks inf. techniky
(2x pumpa inf. + 4x dávkovač lineární )
dokovací stanice pro společné napájení lineárních dávkovačů a infuzních pump
variabilita dokovací stanice s umístěním dávkovače a pumpy do jedné dokovací stanice najednou
snadné vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici
napájení umístěných přístrojů pouze jedním síťovým kabelem
možnost uchycení 2, 4, 6, 8, 10, 12 přístrojů
možnost propojení dvou pracovních stanic a jejich vzájemná komunikace (komunikace až 12 přístrojů)
snadno čistitelná konstrukce zajišťující lepší dezinfekci
LCD displej 3,5" pro zobrazování základních informací (jméno pacienta, název léku, číslo lůžka atd.)
alarmový management včetně rozlišení alarmů dle jejich závažnosti, nastavení hlasitosti akustického alarmu
denní a noční režim stanice
záložní zdroj na 4 hodiny provozu
záznam trendů
rukojeť pro snadnou manipulaci
uchycení dokovací stanice pomocí svěrky na infuzní stojan nebo tyč
u každého lůžka s dokovacím systémem SW pro vzdálený a centralizovaný monitoring stavu infuzní techniky
144131 | pumpa pro aplikaci enterální výživu |  |  | ks | 9
lineární peristaltický systém
malé rozměry, nízká hmotnost
programování přes osvětlený LCD display
přípojka pro zařízení na přivolání sestry
bezpečnostní blokování klávesnice
jednoduché čištění díky odnímatelným dvířkům
patentovaná hadičková svorka zamezující volnému průtoku
provoz nezávislý na poloze
variabilní možnosti podávání (infuzní stojan, držák na jednotce intenzivní péče,lůžko, vozík)
jednoduchá obsluha prostřednictvím membránové klávesnice
možnosti podávání enterální výživy:
Kontinuální podávání 1–600 ml/h
Bolusové podávání 1–500 při 600 ml/h
Program objem/čas 1–5000 ml za 1–24 h
rychlá identifikace údajů na displeji (funkce alarmu a připomenutí: blikající podsvícení)
možnost přednastavení cílového objemu
ukládání parametrů podávání
tlačítko plnění
funkce alarmu (alarm okluze, alarm prázdné sondy, alarm připomenutí, dosažení cílového objemu,
alarm nabíjení baterie a vybití baterie, nedovřená dvířka pumpy, alarm zavzdušnění,
nesprávně umístěný nebo nesprávný aplikační set)
provoz baterie 24 h při 125 ml/h
indikátor stavu baterie
nabíjecí baterie a síťový adaptér
programovatelná hlasitost a intervaly alarmu
zámek programu
splňující požadavky evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotních prostředcích, CE 0123
splňující požadavky norem EN 60601-1, EN 60601-1-2
144133 | pumpa infúzní |  |  | ks | 186
kompaktní design s hmotností do 2,7 kg s možností připevnění na infuzní stojan i umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s injekčním dávkovačem
možnost použití setů od různých výrobců
5 infuzních módů: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta, stoupání/klesání, sekvenční
Min. 3,5“ barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje včetně regulace podsvětlení ovládacích tlačítek
Možnost uzamčení ovládacích tlačítek
Alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů, rozlišení dle závažnosti (vysoká, střední a nízká priorita)
Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a ng, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/hod
Nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml
Okluzní tlak možnost nastavení ve více úrovních
Bolusové nastavení ručně i automaticky, možnost přeprogramování bolusů po určité době, nastavení rychlosti bolusu 0,1-2000 ml/hod, objem bolusu v rozpětí 0,10-9999,99 ml
Antibolus
Systém KVO s více rychlostmi, rozsah 0,1-5,0 ml/hod s rozlišením 0,1 ml/hod
Přesnost dávkování +-2-5%
Indikace vzduchových bublin
Uložení historie min. 1500 záznamů
Provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží min. 6 hodin
Ovládání v ČJ
Léková knihovna, možnost upgradu nového seznamu léčiv, interní paměť přístroje alespoň 1500 položek léků
Režim standby
standardní provedení bez kapkového senzoru
144134 | pumpa infúzní |  |  | ks | 44
kompaktní design s hmotností do 2,7 kg s možností připevnění na infuzní stojan i umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s injekčním dávkovačem
možnost použití setů od různých výrobců
5 infuzních módů: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta, stoupání/klesání, sekvenční
Min. 3,5“ barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje včetně regulace podsvětlení ovládacích tlačítek
Možnost uzamčení ovládacích tlačítek
Alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů, rozlišení dle závažnosti (vysoká, střední a nízká priorita)
Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a ng, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/hod
Nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml
Okluzní tlak možnost nastavení ve více úrovních
Bolusové nastavení ručně i automaticky, možnost přeprogramování bolusů po určité době, nastavení rychlosti bolusu 0,1-2000 ml/hod, objem bolusu v rozpětí 0,10-9999,99 ml
Antibolus
Systém KVO s více rychlostmi, rozsah 0,1-5,0 ml/hod s rozlišením 0,1 ml/hod
Přesnost dávkování +-2-5%
Indikace vzduchových bublin
Uložení historie min. 1500 záznamů
Provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží min. 6 hodin
Ovládání v ČJ
Léková knihovna, možnost upgradu nového seznamu léčiv, interní paměť přístroje alespoň 1500 položek léků
Režim standby
standardní provedení bez kapkového senzoru
144202 | dávkovač injekční |  |  | ks | 258
kompaktní design s hmotností do 2,7 kg s možností připevnění na infuzní stojan a umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s infuzní pumpou
možnost použití stříkaček od různých výrobců, velikost stříkaček 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml s automatickým rozlišením velikosti a výrobce stříkačky
astavitelné režimy min.: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta, stoupání/klesání, sekvenční
min. 3,5“ barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje a ovládacích tlačítek
alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů, rozlišení dle závažnosti (vysoká, střední a nízká priorita)
výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a ng, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/hod
nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml
okluzní tlak možnost nastavení v min. 11 úrovních
bolus nastavení ručně i automaticky, možnost přeprogramování bolusů po určité době, nastavení rychlosti bolusu 0,1-1500 ml/hod (v závislosti na velikosti stříkačky), objem bolusu v rozpětí 0,10-9999,99 ml
možnost uzamčení ovládacích tlačítek
uložení historie až 2000 záznamů
přesnost dávkování +-2-5%
provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží min. 6 hodin
ovládání v ČJ
léková knihovna, možnost upgradu nového seznamu léčiv, interní paměť přístroje až 2000 položek léků
režim standby
možnost kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
144205 | dávkovač injekční |  |  | ks | 62
kompaktní design s hmotností do 2,7 kg s možností připevnění na infuzní stojan a umístění přístrojů na sebe
možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s infuzní pumpou
možnost použití stříkaček od různých výrobců, velikost stříkaček 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml s automatickým rozlišením velikosti a výrobce stříkačky
astavitelné režimy min.: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta, stoupání/klesání, sekvenční
min. 3,5“ barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje a ovládacích tlačítek
alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů, rozlišení dle závažnosti (vysoká, střední a nízká priorita)
výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a ng, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/hod
nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml
okluzní tlak možnost nastavení v min. 11 úrovních
bolus nastavení ručně i automaticky, možnost přeprogramování bolusů po určité době, nastavení rychlosti bolusu 0,1-1500 ml/hod (v závislosti na velikosti stříkačky), objem bolusu v rozpětí 0,10-9999,99 ml
možnost uzamčení ovládacích tlačítek
uložení historie až 2000 záznamů
přesnost dávkování +-2-5%
provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží min. 6 hodin
ovládání v ČJ
léková knihovna, možnost upgradu nového seznamu léčiv, interní paměť přístroje až 2000 položek léků
režim standby
možnost kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
145001 | ohřívač infuzí a krevních derivátů průtočný |  |  | ks | 20
průtokový mikroprocesorem řízený elektrický ohřívač infuzních roztoků a krevních derivátů
s nastavením teploty a alarmů
nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu / možnost užití kromě originálních i běžných infuzních setů
přehledné zobrazení nastavené teploty na displeji
nastavení teploty ohřevu v min. rozmezí 37°C – 41°C
rozsah nastavení teploty v krocích po max. 0,5 °C
doba zahřívání k provozu do 3 minut
alarm nízké a vysoké teploty
odolnost proti stříkající vodě (IPX4)
připevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan
uzpůsobení přenosu (integrovaný držák nebo rukojeť apod.)
146124 | odsávačka elektrická pojízdná |  |  | ks | 12
multifunkční odsávačka elektrická pojízdná
sací výkon volitelný: nastavení min. ve 3 stupních průtoku od 40 do 60 l/min.
podtlak: min. - 95 kPa
hlučnost: max. 43 dB
pístový bezúdržbový odsávací systém
bezolejová převodovka
dotykový spínač ON/OFF
dotykový přepínač průtoků
světelná indikace chodu
možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – min. 24 hodin a více
přesné nastavení vakua membránovým regulátorem v rozsahu od 0 do -95 kPa
barevně značený manometr
možnost připojení regulátoru vakua Medela
možnost připojení nožního spínače ON/OFF Medela
možnost upevnění na vozík s eurolištou
pojistná nádoba s víčkem proti přesátí vč. propojovací hadice se spojkami, vše polysulfonové
autoklávovatelné
pacientský okruh silikonový, autoklávovatelný
Požadované příslušenství:
1x stabilní vozík s eurolištou a dvojitými antistatickými kolečky, min. 2 brzděná
1x láhev polykarbonátová s pojistnou sponou a integrovaným vstupem pro vakuum k použití jednorázových
odsávacích vaků, objem min. 2 litry
1x vak odsávací jednorázový dvouvrstvý obsahující víčko s úhlovou pacient. spojkou, bakteriologický a
hydrofobní filtr, předfiltr zabraňující průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, zpětný ventil s navigací
kapaliny, možnost sání až 4 dny, objem min. 2 litry
1x držák láhve na eurolištu
1x stop ventil, jednorázový
146143 | odsávačka elektrická přenosná (sání do jednorázových vaků) |  |  | ks | 17
sací výkon: min. 18 l/min
podtlak: min. -75 kPa
čtyřpístový bezúdržbový odsávací systém
blokace nastaveného vakua
bezolejová převodovka
tichý chod bez vibrací
možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
min. dvoustupňová ochrana proti přesátí
barevně značený manometr
napájení: siť / baterie
barevná indikace nabití baterie
možnost připojení na 12 V DC pro transport
2 integrované držáky lahví
madlo pro snadnou manipulaci
propojovací hadice se spojkami, vše polysulfonové autoklávovatelné
pacientský okruh silikonový, autoklávovatelný
filtr kombinovaný bakteriologický/proti přesátí – bal. min. 5 ks
možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí, polysulfonové, autoklávovatelné
možnost upevnění na eurolištu
možnost upevnění na vozík s eurolištou
Požadované příslušenství:
1x držák odsávačky k upevnění na eurolištu
1x láhev polykarbonátová s pojistnou sponou a integrovaným vstupem pro vakuum k použití jednorázových odsávacích vaků, objem min. 1 litr
1x vak odsávací jednorázový dvouvrstvý obsahující víčko s úhlovou pacient. spojkou, bakteriologický a hyddrofobní filtr, předfiltr zabraňující průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, zpětný ventil s navigací kapaliny, možnost sání až 4 dny, objem min. 1 litr
1x adaptér pro láhev na odsávací vaky
1x stop ventil, jednorázový
146145 | odsávačka elektrická pojízdná |  |  | ks | 25
sací výkon: min. 30 l/min.
podtlak: min. - 90 kPa
hlučnost: max. 36,5 dB
pístový bezúdržbový odsávací systém
bezolejová převodovka
dotykový spínač ON/OFF
světelná indikace chodu
možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – min. 24 hodin a více
přesné nastavení vakua membránovým regulátorem v rozsahu od 0 do -90 kPa
barevně značený manometr
madlo pro snadnou manipulaci
integrovaný držák pro 2 láhve
možnost připojení regulátoru vakua Medela
možnost připojení nožního spínače ON/OFF Medela
pojistná nádoba s víčkem proti přesátí vč. propojovací hadice se spojkami, vše polysulfonové autoklávovatelné
pacientský okruh silikonový, autoklávovatelný
Požadované příslušenství:
1x stabilní vozík s eurolištou a dvojitými antistatickými kolečky, min. 2 brzděná
1x láhev polykarbonátová s pojistnou sponou a integrovaným vstupem pro vakuum k použití jednorázových odsávacích vaků, objem min. 2 litry
1x vak odsávací jednorázový dvouvrstvý obsahující víčko s úhlovou pacient. spojkou, bakteriologický a hyddrofobní filtr, předfiltr zabraňující průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, zpětný ventil s navigací kapaliny, možnost sání až 4 dny, objem min. 2 litry
1x držák láhve na eurolištu
1x stop ventil, jednorázový
147009 | přístroj pro lokalizaci podkožních cév |  |  | ks | 1
(VeinViewer)
přístroj umožňující vizualizaci krevního řečiště do hloubky až 10 mm
přístroj vhodný při odběrech krve nebo při zavádění periferních kanyl k vyloučení opakovaných vpichů
neinvazivní metoda
ruční provedení
147110 | ventilátor plicní |  |  | ks | 4
plicní ventilátor vč. transportu
ventilátor pro dětské a dospělé pacienty
nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu
musí splňovat níže uvedené požadavky:
Ventilační parametry
Přístroj pro dlouhodobou ventilaci i nemocniční transport dospělých a dětských pacientů
přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)
ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína
dva vstupy pro připojení kyslíku: HPO – vysokotlaké připojení O2 a LPO – nízkotlaké připojení O2
Ventilační režimy minimálně:
CMV, SIMV, PCV, P-SIMV
ventilační režimy s garantovaným objemem
ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou
APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou,
NIV neinvazivní ventilace
automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta
Monitorace:
na ovládací dotykové obrazovce o velikosti min. 8“
sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách; sledování min. 3 křivek a 3 smyček v čase; min. 2 křivky současně; grafické trendy po dobu min. 72hod zpětně.
objem: jednotlivý a minutový objem
t¦ak: PEEP/CPAP, plateau, mean
čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB
akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60s, koncentrace O2, vadná čidla
Obecné požadavky na přístroj:
připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
ovládání z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem
funkce standby
možnost doplnění o tepelný zvlhčovač
pojízdný podvozek pod ventilátor a držák okruhů; odnímatelný vlastní ventilátor bez nástrojů
procedury - min. podání 100% O2; odsávání
možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…)
integrovaný modul pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací velikosti mrtvého prostoru a eleminace CO2 v jednotlivém dechu i minutovém CO2
Ovládáni: jednoduché a jednoznačné, přehledné; ovládání a komunikace v ČJ
Napájení: standardní síťové napájení 240 V / 50 Hz + bateriový provoz na min. 4 hod provozu integrované baterie
Hmotnost: max 5kg přístroje vč. 1ks integrované baterie, bez podvozku, pro snadný transport
Příslušenství:
ke každému ventilátoru:
pacientský ventilační okruh jednorázový; tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů (min.O2)
pro celou dodávku:
1ks CO2 čidlo pro měření volumetrické kapnometrie použitelné k výše uvedeným modulům ve všech požadovaných plicních ventilátorech
Technické parametry minimální:
Dechová frekvence - minimální rozsah 2-80 dechů/min
Dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml
Koncentrace kyslíku – nastavitelný minimální rozsah 21-100%
PEEP - nastavitelný minimální rozsah 0-35 cmH20
Flow trigger - minimální rozsah 1-20 l/min.
Stavitelný náběh tlaku
Citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5-80%
Inspirační čas - minimální rozsah 0,1-12 s
Inspirační průtok - min. 260 l/min.
147111 | ventilátor plicní transportní |  |  | ks | 7
transportní ventilátor
s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon
monitor umožnující především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace u všech kategorií pacientů při transportu,
zvukové a optické upozornění na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky:
• lehký transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta
• barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“
• min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky
• provoz na záložní baterii min. po dobu 6 hodin
• ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC
• rozsahy parametrů ventilace: TV 2 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min.
• alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe
• měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb
• doba trendů min. 72 hodin
• max. hmotnost 6,5 kg
• veškeré příslušenství pro zahájení ventilace
147112 | ventilátor plicní transportní |  |  | ks | 1
transportní ventilátor
s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon
monitor umožnující především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace u všech kategorií pacientů při transportu,
zvukové a optické upozornění na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky:
• lehký transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta
• barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“
• min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky
• provoz na záložní baterii min. po dobu 6 hodin
• ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC
• rozsahy parametrů ventilace: TV 2 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min.
• alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe
• měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO,
SpHb
• doba trendů min. 72 hodin
• max. hmotnost 6,5 kg
• veškeré příslušenství pro zahájení ventilace
147121 | asistent kašlací |  |  | ks | 2
neinvazivní systém k podpoře vykašlávání
vhodný jak pro dospělé pacienty tak i pro pediatrické pacienty
systém pozvolné aplikace pozitivního tlaku do dýchacích cest, následovaná rychlou změnou na tlak negativní
přístroj pracující v manuálním nebo automatickém režimu
možnost monitorace SpO2
barevný dotykový displej
záloha programu
režimy ventilace podle patologického profilu pacienta a potřebné léčby
program přístupný z obrazovky
volitelná funkce oscilací při nádechu, výdechu nebo obou fázích cyklu
pozitivní tlak nastavitelný od 5 do 70 cmH2O
negativní tlak nastavitelný od 5 do -70 cmH2O
inhalační průtok nízký / střední / vysoký
oscilace OFF/při nádechu/při výdechu/obě fáze
frekvence 4 - 20 Hz
amplituda 1 - 10 cm H2O, v krocích po 1 cm H2O
tlakový rozsah -70 – 0 - +70 cm H2O
provozní mód - INEX automatický/manuální trigrování; PRM
doba inhalace, exhalace, pauza 0,5-5 sek. (v automatickém módu) nebo variabilní (v manuálním módu)
dodávka vč. záložní baterie, SD karty, 5 ks pacientských okruhů, taška, filtr, držák okruhu
147126 | ventilátor plicní
| 8 ks plicní ventilátor musí splňovat níže uvedené požadavky : |  |  | ks | 8
Ventilační parametry
-ventilace dospělých pacientů a dětí
-široká nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; neinvazivní ventilace; adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta; režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min
-apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity
-nastavení PEEP min. 0 - 50 cm H2O
-nastavení inspiračního tlaku min. 3 - 100 cm H2O
-nastavení FiO2: 21 - 100 %
-nastavení Flow trigger min. 0,5 - 20 l/min
-nastavení Pressure trigger min. 0,1 - 15 cm H2O
-nastavení expirační trigger min. 5 - 80 %
-nastavení dechové frekvence min. 1 - 80 dechů/min
-dechový objem min. 20 - 2000 ml
-inspirační průtok min. 260 l/min
-stavitelný náběh tlaku v rozmezí min. 0 - 2 s
-nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly
Monitorování
-min. velikost dotykové ovládací obrazovky 17“
-monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku
-sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách
-objem: jednotlivý a minutový objem, únik
-tlak: PEEP/CPAP, peak, mean
-čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
-průtok: inspirační a expirační špička
-grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
Monitorace plicní mechaniky
-poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP)
-manévr pro měření inflekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku.
-akustické a optické alarmy chybových stavů
Obecné požadavky
-připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
-integrovaná vzduchová turbína
-rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. na 90 min ventilačního provozu), napájení 230V / 50Hz
-hmotnost kompletního předmětu plnění max. 50kg
-ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, např. otočným ovladačem
-ovládání a alarmy v českém jazyce
-standby funkce
-pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu
-vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
-integrovaný modul pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací minutové CO2 eliminace i v jednotlivém dechu, velikosti mrtvého prostoru, hodnocení tvaru plateau CO2 i slope CO2
-aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku plicního ventilátoru
Příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)
§ ke každému ventilátoru:
-kompletní příslušenství k aktivnímu zvlhčování vč. jednorázového ventilačního okruhu s vyhřívanou inspirační i exspirační větví
-kompletní příslušenství k High Flow terapii vč. sady kanyl a jednorázového vyhřívaného okruhu k aktivnímu zvlhčování
§ pro celou dodávku:
-2ks přenosné CO2 čidlo pro měření volumetrické kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2
| 9 ks plicní ventilátor s automatickým režimem musí splňovat níže uvedené požadavky : |  |  | ks | 9
Ventilační parametry
ventilace dospělých pacientů a dětí
nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; neinvazivní ventilace; adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta; režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min
automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 a SpO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV, zvláště pak mintovou ventilaci a PEEP a FiO2
apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity
nastavení PEEP min. 0 - 50 cm H2O
nastavení inspiračního tlaku min. 3 - 100 cm H2O
nastavení FiO2: 21 - 100 %
nastavení Flow trigger min. 0,5 - 20 l/min
nastavení Pressure trigger min. 0,1 - 15 cm H2O
nastavení expirační trigger min. 5 - 80 %
nastavení dechové frekvence min. 1 - 80 dechů/min
dechový objem min. 20 - 2000 ml
inspirační průtok min. 260 l/min
stavitelný náběh tlaku v rozmezí min. 0 - 2 s
nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly
Monitorování
min. velikost dotykové ovládací obrazovky 17“
monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku
sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách
objem: jednotlivý a minutový objem, únik
tlak: PEEP/CPAP, peak, mean
čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
průtok: inspirační a expirační špička
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
Monitorace plicní mechaniky
poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP)
manévr pro měření inflekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku.
akustické a optické alarmy chybových stavů
Obecné požadavky
připojení na stávající rozvod medicinálních plynů
integrovaná vzduchová turbína
rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. na 90 min ventilačního provozu), napájení 230V / 50Hz
hmotnost kompletního předmětu plnění max. 50kg
ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, např. otočným ovladačem
ovládání a alarmy v českém jazyce
standby funkce
pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu
vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
integrovaný modul pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací minutové CO2 eliminace i v jednotlivém dechu, velikosti mrtvého prostoru, hodnocení tvaru plateau CO2 i slope CO2
integrovaný modul pro měření SpO2
modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování
aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku plicního ventilátoru
Příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)
§ ke každému ventilátoru:
kompletní příslušenství k aktivnímu zvlhčování vč. jednorázového ventilačního okruhu s vyhřívanou inspirační i exspirační větví
kompletní příslušenství k High Flow terapii vč. sady kanyl a jednorázového vyhřívaného okruhu k aktivnímu zvlhčování
přenosné CO2 čidlo pro měření volumetrické kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2
přenosné SpO2 čidlo prstové
147210 | systém pro nepřímou srdeční masáž |  |  | ks | 1
transportní systém pro nepřímou srdeční masáž
zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí při nepřímé srdeční masáži podle směrnic ERC
aktivní dekomprese
rtg transparentní
zadní opěrná deska
stabilizační popruh
elektronicky poháněný píst s přísavným kloboukem a dvěma rameny pro uchycení k zadní desce
ovládací panel
snadná přenosnost
pohon dobíjecím akumulátorem
frekvence kompresí: 100 ±5 kompresí za minutu
hloubka komprese: 4 - 5 cm (1,5 - 2 palce)
cyklus komprese / dekomprese: 50 ±5 %
147230 | vak resuscitační s rezervoárem |  |  | ks | 54
dvouplášťový resuscitátor s ochranou proti barotraumatu pro dospělé
manuální plicní ventilace jednou osobou
bezpečnostní přetlakový ventil
otočný konektor 360°
možnost ventilace maskou nebo přes endotracheální rourku
konektor pro připojení zdroje kyslíku
rezervoár kyslíku
kompletně autoklávovatelný
součást resuscitátoru:
resuscitační maska velikosti 5, silikonová, autoklávovatelná,
PEEP ventil
možnost dokoupení masek od velikosti 0 do velikosti 5, všech částí resuscitátoru jako náhradní díl
147401 | zvlhčovač kyslíku |  |  | ks | 6
složení ze dvou částí průtokoměru a vlastního zvlhčovače
rozsah průtoku na průtokoměru 0-15 l/min
autoklávovatelný vlastní zvlhčovač
napojení přímo do centrálního rozvodu O2
napojení kyslíkové masky nebo nosních sond přímo na výstup z zvlhčovače
147501 | nebulizátor s ohřevem vč. průtokoměru |  |  | ks | 16
tepelný nebulizátor s plynulým nastavením teploty v rozsahu 28 - 36 st.C
objem komory min. 500 ml , pro víceronásobné použití, autoklávovatelná
směšovací hlavice s rozsahem nastavení koncentrace O2 28-100% O2
průtokoměr - rotametr 15l s výstupem pro přídavný micronebulizátor pro podání léků
držák přístroje s uchycením na infuzní stojan včetně flexibilního držáku pro aerosolovou hadici
hadička propojovací se šroubením
hadice aerosolová
147602 | laryngoskop s led zdrojem vč. lžic |  |  | ks | 45
kovový laryngoskop s matovou povrchovou úpravou lžic
vláknová optika
zdroj světla LED, rukojeť 28 mm
sada 3 kovových lžic (dospělé 2, 3, 4)
dobíjecí baterie, nabíjecí stojan
kufřík
147603 | laryngoskop s led zdrojem vč. lžic |  |  | ks | 9
kovový laryngoskop s matovou povrchovou úpravou lžic
vláknová optika
zdroj světla LED, rukojeť 28 mm
sada 3 kovových lžic (dospělé 2, 3, 4)
dobíjecí baterie, nabíjecí stojan
kufřík
147605 | videolaryngoskop vč. stojanu |  |  | ks | 4
1x videolaryngoskopická titanová lžíce (vel.4)
1x řídící a zobrazovací jednotka – monitor, 1x spojovací kabel
2 x rigidní zavaděč pro obtížnou intubaci
5ti ramenný kolečkový stojan, případně pevný oranžový ochranný kufřík, 2xUSB flash, síťový adaptér
lžíce videolaryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (titan)
umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
tvar lžíce uzpůsoben pro řešení i nejobtížnějších intubací v různých polohách pacienta dokonalou vizualizací dýchacích cest
kamera zabudovaná v těle lžíce, LED zdroje osvětlení
účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace
nízký profil lžíce (11 mm) pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti
on line přenos signálu na externím TFT barevném monitoru (úhlopříčka min.16cm)
provoz na baterii minimálně po dobu 1 hod.
nahrávání videa a audia a fotografií na běžnou paměž USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů
výstup HDMI umožňující online přenos signálu na externí monitory (pro výukové účely či dálkový přenos obrazu)
ochrana lžíce proti zatečení IPX8 pro její ochranu při dezinfekci
veškerá propojovací kabeláž nezbytná pro napájení, ochranné pospojování a spojení
147606 | fibrobronchoskop |  |  | ks | 4
1) Fibrobronchoskop
optický systém
zorné pole – minimálně 120°
směr pohledu – přímý pohled
hloubka pole – 3-50 mm
zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce – maximálně 6,0 mm
zevní průměr tubusu – maximálně 6,0 mm
pracovní délka – minimálně 600,0mm
pracovní kanál – vnitřní průměr – minimálně 2,8 mm
ohybová část – rozsah angulace
nahoru minimálně 180°
dolů minimálně 130°
2) Halogenový zdroj studeného světla - použití pro flexibilní fibroendoskopy
přenosné provedení se vzduchovou pumpou
hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 150W, halogenová lampa
průměrná životnost lampy – minimálně 50 provozních hodin
vzduchová pumpa - tlak 0,3-0,6Kg/cm2
nádržka na vodu (oplach) - kapacita minimálně 0,25 L
včetně testeru umožňující test těsnosti flexibilních endoskopů
149115 | infuzor tlakový vč. manžet |  |  | ks | 6
tlakový infuzor včetně tlakových manžet
elektronická regulace tlaku
rozsah nastavení tlaku 0-300 mmHg
připevnění přístroje na euro lištu i na infuzní stojan
elektrické napájení ze sítě nebo z baterií
záložní baterie až na 90 minut provozu
snadné a rychlé vyprázdnění tlakových manžet
hmotnost do 2,5 kg
151201 | systém kontinuální dialýzy |  |  | ks | 2
systém kontinuální dialýzy - terapeutické možnosti :
Ci-Ca® CVVHD
Ci-Ca® CVVHD EMiC®2
Ci-Ca® postCVVHDF
CVVHD
CVVHD EMiC®2
CVVHDF
CVVH
Pre-Post CVVH
MPS
SCUF
HP
pediatrická CVVH / CVVHD
systém obsahující:
6 peristaltických pump
2 integrované systémy ohřívání roztoků
1 integrovaná heparinová pumpa
1 robustní a vysoce přesný systém vážení
uživatelské rozhraní systému
podrobné pokyny vedení uživatele na obrazovce během přípravné fáze
snadný návod pro výměnu vaků
standardní nastavení ke snadnému spuštění
naprogramované a přednastavené parametry léčby
kazetový systém krevních a filtrátových setů
barevně označené soustavy setů
modul Ci-Ca® pro regionální citrátovou antikoagulaci
předem sestavený systém arteriovenózního a filtrátového setu) nebo arteriovenózní set střední velikosti se zmenšeným objemem nebo pediatrický systém s velmi nízkým mimotělním objemem krve,
systém substitučního a/nebo dialyzačního setu (závisí na režimu léčby),
hemofiltr nebo plazmafiltr
inteligentní a intuitivní uživatelské rozhraní
detekce krve pacienta pomocí optického senzoru krve
přesné monitorování bilance tekutin (s akumulovanou bilancí od posledního měření)
monitorování tlaku v celém mimotělním oběhu
efektivní integrovaná kontrola teploty
spolehlivý provoz s optimalizací k použití centrálních venózních katétrů
strukturované řešení alarmů s integrovanými funkcemi nápovědy
nouzové zastavení k okamžitému zastavení všech pump
možnoast připojení do datové sítě a k systému správy dat pacientů nemocnice
automatické přenášení nastavení léčby přes datovou síť
hodnocení údajů o léčbě
podrobná dokumentace, např. zobrazení bilancí jednotlivých roztoků
možnost získání údajů na různých místech pomocí síťového rozhraní
151202 | monitor dialyzační intermitentní |  |  | ks | 4
možnost klasické bikarbonátové a acetátové hemodialýzy
možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu
barevná obrazovka s jednoduchým ovládáním
měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V online
možnost jedno-jehlové hemodialýzy (minimálně jedno-pumpová , systém „pumpa-klapka“)
možnost nastavení průtoku dialyzačního roztoku min. v rozsahu 300 – 700 ml/min
profilování UF a Na v čase
možnost horké dezinfekce a dekalcifikace
kontinuální i bolusové podávání heparinu
programovatelné měření krevního tlaku
příprava dialyzačního monitoru zahrnující úvodní test, osetování monitoru, přípravu, plnění, proplachy maximálně do 12 minut.
162301 | tonometr bezrtuťový + fonendoskop |  |  | ks | 20
auskultační měření tlaku krevního bez rtuti
rtuťový sloupec nahrazen LCD displejem
splňující požadavky evropských směrnic založených na legislativě regulující zdravotnické prostředky
metrologické ověření
rozsah měření 0-300 mmHg.
zobrazení tepové frekvence
2x tlaková manžeta na suchý zip (2 velikosti)
balónek s ventilem
prodlužovací hadička
napájen 2 tužkovými bateriemi
kontrola stavu baterií
fonendoskop
profesionální jednostranný fonendoskop
zajištění kvalitního poslechu nízkých i vysokých frekvencí
kovové části z nerez oceli, hadičky z měkčené PVC
membrána a kroužek proti chladu
177021 | stěna zrcadlová | orientační rozměry š . 2500 mm, v. 2100 mm |  | ks | 1
velkoplošné čiré zrcadlo v bezpečnostní úpravě
s plošným nalepením na připravený podklad
tloušťka zrcadla min. 0,4 mm
177820 | motodlaha pro procvičování dolních končetin |  |  | ks | 2
programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu s modulem pro hlezenní kloub, dálkovým ovladačem a dotykovým displejem
možnost procvičení až 3 kloubů dolní končetiny v jedné terapii
anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta včetně pacientů dětských
plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci
intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje
Rozsah pohybu:
extenze/flexe koleno -10° až 123°
v kyčelním kloubu 0° – 115°
extenze/flexe hlezno 25° – 40°
rychlost: 380° za minutu
Speciální funkce:
rozcvičování - postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot
MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta
možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy
bezpečností prvek– při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem
zastavení přístroje a následný pohyb zpět
PROGRAMY: 13 přednastavených programů cvičení s rychlým startem
možnost nahrávaní vlastních programů terapie, až 50 volných míst
CLIC SYSTÉM pro rychlé nastavení motodlahy
dálkový ovladač s dotykovým displejem
výškově nastavitelný a otočný stolek
pro použití na lůžku
bez nutnosti sejmutí z vozíku při přestavbě na levou/pravou končetinu – otočný
214101 | systém ohřevu inf. roztoků, kontrastních látek | orientační rozměry 500/390/320 mm / 18 l |  | ks | 1
inkubátor pro ohřev kontrastních látek, inf. roztoků
komora o objemu cca 18 l
komora celokovová antikorozní vč. rámu dveří
dveře s velkou oblastí průhledu
2x police
rozsah teploty +5°C nad teplotu okolí až + 80°C
221105 | analyzátor POCT (astrup,minerály,Hbg) |  |  | ks | 1
221106 | analyzátor POCT (astrup, minerály, Hbg) |  |  | ks | 5
požadované přímo měřené parametry: pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, tBil, MeHb, CoHb, Hct, Na+, K+, Ca2+, Glu, Lac, O2Hb, HHb
kazetový systém s integrovanými elektrodami a roztoky včetně oxymetrie v jedné kazetě
systém s automatickou kontrolou kvality na třech hladinách, bez externí kalibrace hemoglobinu
skladování kazet při pokojové teplotě
zcela autonomní softwarový management s nulovým počtem manuálních údržbových kroků
a automatickou opravou servisních kroků bez nutnosti zásahu personálu mimo výměny kazety
garantována expirace reagencií a elektrod ve stroji minimálně 31 dnů od instalace
automatická detekce včetně aktivní hlášky a označení, kterých parametrů se chyba týká: sraženiny / bubliny / nehomogenita / interference a o jaký interferent se jedná
Real-time kontrola kvality s automatickým hodnocením Total Analytical Error (TAE) včetně „intraspect sample (transitní chyba vzorku)“ vyžadována automaticky s každým měřeným vzorkem
doba výsledků do 1 minuty včetně měření kontroly kvality v průběhu analýzy vzorku
možnost měření více druhů biologického materiálu (sérum, plazma, plná krev)
objem krve u vybraných parametrů pH, pCO2, pO2, tHbc, sO2c, , Hct, Na+, K+, Ca2+, Glu, Lac maximálně do 70 μl
integrovaná čtečka čárového kódu
ochrana analytického systému proti výpadku elektrického proudu (UPS min. po dobu minimálně 90 min)
rozsah měření iCa od 0,1 mmo/l s CV max. 20%
dotyková obrazovka
SW v češtině
připojení do LIS/NIS
221166 | tromboelastograf automatický |  |  | ks | 2
plně automatický POCT analyzátor
princip metody: rotační tromboelastometrie
4 - kanálový přístroj: umožňuje provádět 4 vyšetření paralelně/současně
uzavřený systém dávkování vzorku: vyšetřovaná krev je přístrojem automaticky natažena do testovací cartridge přímo z uzavřené zkumavky – bez pipetování
integrovaná čtečka čárových kódů
jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje, intuitivní software
nastavitelná teplota: umožňuje měřit v rozsahu teplot 30-40 °C
kompletní profil hemostázy (z jednoho měření)
numerický i grafický výstup, automatická detekce abnormálních výsledků
nejdůležitější výsledky k dispozici již během několika minut
vzájemné porovnávání křivek a srovnání s normálním profilem
možnost připojení k informačnímu systému (LIS / NIS), řízení a sledování výsledků ze sítě
databáze pro min. 20.000 pacientských záznamů
splňení požadavků norem na systém kontroly kvality
možnost připojení tiskárny (volitelné příslušenství)
standardizované reagencie (i jednorázové) a kontrolní materiály
Testy:
screeningové: globální vyšetření hemostázy
diferenciální:
diagnostika funkce fibrinogenu a krevních destiček, diagnostika aktivity heparinu, diagnostika (hyper)fibrinolýzy
dodávka vč. kompletního příslušenství pro autonomní provoz, spotřebního materiálu pro uvedení do provozu
221190 | glukometr POCT |  |  | ks | 3
POCT měření glukózy
pro vyšetření, sledování a jako pomůcka při diagnostice diabetu mellitus
technologie mikrokyvet
zabezpečení vyšetření pacienta a dat
automatické příkazy pro identifikační číslo pacienta, identifikační číslo obsluhy atd
uživatelské jméno a blokování funkcí
testy kontroly kvality, včetně blokování, testování linearity a pokroku
přenosný a bateriově napájený systém
automatický přenos výsledků
snížení rizika chyby při ručním zadávání
221191 | hemoglobinometr POC |  |  | ks | 1
malý přenosný POC hemoglobinometr
rychlé měření
displej se zobrazením dat, vybité baterie
dlouhodobá kapacita baterie
přenos dat přes USB kabel (volitelné příslušenství Bluetooth, nutný speciální software)
malé rozměry - velký displej
neobsahující pohyblivé části
bezreagenční kyvety s dlouhou expirační dobou
228101 | váha na štěpy |  |  | ks | 1
přesná váha s vnitřní kalibrací
metrologicky ověřitelná
max. kapacita 1200 g
dílek (nejmenší): 0.01 g
interface RS 232 C
průměr vážící misky 150 mm
velký VF displej
paměť výsledků + statistické výpočty
různé hmotnostní jednotky
228103 | váha stolní |  |  | ks | 1
váha kompaktní třírozsahová
max. kapacita 12 kg
dílek (nejmenší) 1 g
třírozsahové váhy:
0 - 3kg / dílek 1g
3 - 6kg / dílek 2g
6 - 12kg / dílek 5g
miska 170 x 130 mm
váha metrologicky ověřitelná
kalibrace vnější
interface RS 232C
230001 | svítidlo operační 2-zdrojové s kamerou, třetí rameno s náhledovým monitorem |  | STAVBA - ZT | ks | 11
| Tříramenné operační svítidlo s LED technologií a možností změny barevné teploty |  | STAVBA - ZT
| Třetí rameno s náhledovým medicínským monitorem 4K 27" |  | STAVBA - ZT
| Počet kusů: 5 |  | STAVBA - ZT
| Technické parametry stejné pro hlavní i satelitní operační svítidlo |  | STAVBA - ZT
| Hlavní i satelitní operační svítidlo |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj LED – multicolorové provedení. |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 160.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit |  | STAVBA - ZT
| • teplota chromatičnosti nastavitelná v rozmezí 3750 - 4750 K krokově v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • synchronizace světelné intenzity a barevné teploty stiskem jediného tlačítka na těle lampy |  | STAVBA - ZT
| • možnost nastavení intenzity, nastavení barevné teploty světla a prosvětlení do hloubky i ve |  | STAVBA - ZT
| sterilním prostředí pomocí resterilizovatelné rukojeti |  | STAVBA - ZT
| • funkce na ovládacím panelu na těle svítidla: elektronický vypínač ON-OFF |  | STAVBA - ZT
| prosvětlení do hloubky, |  | STAVBA - ZT
| přepnutí do Endo režimu |  | STAVBA - ZT
| regulace světelné intenzity |  | STAVBA - ZT
| přepínání teploty chromatičnosti |  | STAVBA - ZT
| synchronizace světelné intenzity a barevné teploty |  | STAVBA - ZT
| • všechny funkce ovládané také z nástěnného panelu |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 5 – 100 % |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity v ENDO režimu |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 min 1.200 mm |  | STAVBA - ZT
| • plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 17 – 28 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • HD kamera v hlavním svítidle |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • úhel natočení těla svítidla i ramen o více jak 360° |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
| Parametry full HD kamery: |  | STAVBA - ZT
| o systém 1080i (1920 x 1080 px) |  | STAVBA - ZT
| o efektivní počet pixelů min. 2.000.000 px |  | STAVBA - ZT
| o poměr stran 16:9 |  | STAVBA - ZT
| o zoom min. 30x optický a 12x digitální |  | STAVBA - ZT
| o minimální pracovní vzdálenost od 10 mm (širokoúhlý konec) do 1.000 mm (konec tele) |  | STAVBA - ZT
| o clona F1,6 až F 4,7 |  | STAVBA - ZT
| o citlivost min.10 lx |  | STAVBA - ZT
| o automatické ostření |  | STAVBA - ZT
| o zamrznutí obrazu |  | STAVBA - ZT
| o umístění kamery v těle svítidla mimo sterizovatelnou rukojeť |  | STAVBA - ZT
| o napájení 24 VDC |  | STAVBA - ZT
| o automatické i ruční vyvážení bílé barvy |  | STAVBA - ZT
| o ovládání kamery z dálkového ovládání (on/off, ostření, zoom, zamrznutí obrazu) |  | STAVBA - ZT
| o video výstupy HD signálu: HD-SDI |  | STAVBA - ZT
| min. 3 sady resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci s operačním svítidlem ke každé sestavě |  | STAVBA - ZT
| rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 6 minut |  | STAVBA - ZT
| počet resterilizačních cyklů bude min. 1.000 (deklarováno výrobcem v manuálu) |  | STAVBA - ZT
| při provádění oprav musí být možnost výměny jednotlivé LED diody nikoliv celého segmentu |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Tříramenné operační svítidlo s LED technologií a možností změny barevné teploty |  | STAVBA - ZT
| Třetí rameno s náhledovým medicínským monitorem 4K 27" |  | STAVBA - ZT
| Příprava pro HD kameru |  | STAVBA - ZT
| Počet kusů: 6 |  | STAVBA - ZT
| Technické parametry stejné pro hlavní i satelitní operační svítidlo |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Hlavní i satelitní operační svítidlo |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj LED – multicolorové provedení. |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 160.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit |  | STAVBA - ZT
| • teplota chromatičnosti nastavitelná v rozmezí 3750 - 4750 K krokově v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • synchronizace světelné intenzity a barevné teploty stiskem jediného tlačítka na těle lampy |  | STAVBA - ZT
| • možnost nastavení intenzity, nastavení barevné teploty světla a prosvětlení do hloubky i ve sterilním |  | STAVBA - ZT
| prostředí pomocí resterilizovatelné rukojeti |  | STAVBA - ZT
| • funkce na ovládacím panelu na těle svítidla: elektronický vypínač ON-OFF |  | STAVBA - ZT
| prosvětlení do hloubky, |  | STAVBA - ZT
| přepnutí do Endo režimu |  | STAVBA - ZT
| regulace světelné intenzity, |  | STAVBA - ZT
| přepínání teploty chromatičnosti |  | STAVBA - ZT
| synchronizace světelné intenzity a barevné teploty |  | STAVBA - ZT
| • všechny funkce ovládané také z nástěnného panelu |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 5 – 100 % |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity v ENDO režimu |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 min 1.200 mm |  | STAVBA - ZT
| • plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 17 – 28 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • příprava pro full HD kameru v hlavním svítidle |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • úhel natočení těla svítidla i ramen o více jak 360° |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| min. 3 sady resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci s operačním svítidlem ke každé sestavě |  | STAVBA - ZT
| rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 6 minut |  | STAVBA - ZT
| počet resterilizačních cyklů bude min. 1.000 (deklarováno výrobcem v manuálu) |  | STAVBA - ZT
| při provádění oprav musí být možnost výměny jednotlivé LED diody nikoliv celého segmentu |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Požadavky na instalaci: |  | STAVBA - ZT
| Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
232101 | svítidlo vyšetřovací stropní |  | STAVBA - ZT | ks | 12
| Stropní vyšetřovací svítidlo |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj monochromatické LED diody |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 70.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • barevná teplota 4500 K |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • elektronický vypínač a nastavení intenzity na těle svítidla |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 50 – 100 % min. v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 20% zastínění min 1.750 mm |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 60% zastínění min 655 mm |  | STAVBA - ZT
| • průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m 15 -21 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • dosah ramene min 170 cm |  | STAVBA - ZT
| • výšková nastavitelnost ramene min. 120 cm |  | STAVBA - ZT
| • ve všech kloubech rotace ramen neomezeně o 360° |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Požadavky na instalaci: |  | STAVBA - ZT
| Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. |  | STAVBA - ZT
| Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
232107 | svítidlo vyšetřovací stropní |  | STAVBA - ZT | ks | 4
| LED vyšetřovací svítidlo stropní |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj monochromatické LED diody |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 110.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • barevná teplota 4500 K |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • elektronický vypínač a nastavení intenzity na těle svítidla |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 50 – 100 % min. v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 20% zastínění min 1.800 mm |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 60% zastínění min 900 mm |  | STAVBA - ZT
| • průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m 18 -25 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 96 |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • ve všech kloubech rotace ramen neomezeně o 360° |  | STAVBA - ZT
| • pracovní nastavitelnost pružného ramene min. 120 cm bez nutnosti jeho aretace |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Požadavky na instalaci: |  | STAVBA - ZT
| Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. |  | STAVBA - ZT
| Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
232122 | svítidlo vyšetřovací pojízdné |  |  | ks | 3
LED vyšetřovací svítidlo pojízdné
• světelný zdroj monochromatické LED diody
• intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 70.000 lx
• barevná teplota 4500 K
• životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin
• elektronický vypínač a nastavení intenzity na těle svítidla
• regulace světelné intenzity v rozsahu min. 50 – 100 % min. v pěti krocích
• hloubka osvětlení L1/L2 při 20% zastínění min 1.750 mm
• hloubka osvětlení L1/L2 při 60% zastínění min 655 mm
• průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m 15 -21 cm
• index podání barev Ra ≥ 95
• nízký nárůst teploty v operačním poli
• nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
• čtyč kolečkový stabilní stativ a možností aretace pojízdných koleček
• pracovní nastavitelnost pružného ramene min. 75 - 198 cm bez nutnosti jeho aretace
• neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění
232123 | svítidlo vyšetřovací nástěnné |  | STAVBA - ZT | ks | 11
| LED vyšetřovací svítidlo nástěnné |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj monochromatické LED diody |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 70.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • barevná teplota 4500 K |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • elektronický vypínač a nastavení intenzity na těle svítidla |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 50 – 100 % min. v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 20% zastínění min 1.750 mm |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 60% zastínění min 655 mm |  | STAVBA - ZT
| • průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m 15 -21 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • dosah ramene min 165 cm |  | STAVBA - ZT
| • výšková nastavitelnost ramene min. 120 cm |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
232140 | svítidlo operační 1-zdrojové |  | STAVBA - ZT | ks | 1
| LED svítidlo zákrokové stropní pro zákrokový sál |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj LED – multicolorové provedení. |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 140.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit |  | STAVBA - ZT
| • teplota chromatičnosti nastavitelná v rozmezí 3750 - 4750 K krokově v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • možnost nastavení intenzity, nastavení barevné teploty světla a prosvětlení do hloubky i ve |  | STAVBA - ZT
| sterilním prostředí pomocí resterilizovatelné rukojeti |  | STAVBA - ZT
| • funkce na ovládacím panelu na těle svítidla: elektronický vypínač ON-OFF |  | STAVBA - ZT
| prosvětlení do hloubky, |  | STAVBA - ZT
| přepnutí do Endo režimu |  | STAVBA - ZT
| regulace světelné intenzity, |  | STAVBA - ZT
| přepínání teploty chromatičnosti |  | STAVBA - ZT
| synchronizace světelné intenzity a barevné teploty |  | STAVBA - ZT
| • všechny funkce ovládané také z nástěnného panelu |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 5 – 100 % |  | STAVBA - ZT
| • regulace intenzity v ENDO režimu |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 min 1.200 mm |  | STAVBA - ZT
| • plynulé nastavení průměru světelného pole ve vzdálenosti 1 m 17 – 28 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • úhel natočení těla svítidla i ramen o více jak 360° |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
| min. 3 sady resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci s operačním svítidlem |  | STAVBA - ZT
| rukojeti musí být resterilizovatelné při teplotě 134 °C po dobu min. 6 minut |  | STAVBA - ZT
| počet resterilizačních cyklů bude min. 1.000 (deklarováno výrobcem v manuálu) |  | STAVBA - ZT
| při provádění oprav musí být možnost výměny jednotlivé LED diody nikoliv celého segmentu |  | STAVBA - ZT
| Požadavky na instalaci: |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. |  | STAVBA - ZT
| Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
232141 | svítidlo vyšetřovací stropní (ARO / JIP) |  | STAVBA - ZT | ks | 24
| Stropní vyšetřovací svítidlo |  | STAVBA - ZT
| • světelný zdroj monochromatické LED diody |  | STAVBA - ZT
| • intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 70.000 lx |  | STAVBA - ZT
| • barevná teplota 4500 K |  | STAVBA - ZT
| • životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin |  | STAVBA - ZT
| • elektronický vypínač a nastavení intenzity na těle svítidla |  | STAVBA - ZT
| • regulace světelné intenzity v rozsahu min. 50 – 100 % min. v pěti krocích |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 20% zastínění min 1.750 mm |  | STAVBA - ZT
| • hloubka osvětlení L1/L2 při 60% zastínění min 655 mm |  | STAVBA - ZT
| • průměr světelného pole ve vzdálenosti 1 m 15 -21 cm |  | STAVBA - ZT
| • index podání barev Ra ≥ 95 |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v operačním poli |  | STAVBA - ZT
| • nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra |  | STAVBA - ZT
| • dosah ramene min 170 cm |  | STAVBA - ZT
| • výšková nastavitelnost ramene min. 120 cm |  | STAVBA - ZT
| • ve všech kloubech rotace ramen neomezeně o 360° |  | STAVBA - ZT
| • neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Požadavky na instalaci: |  | STAVBA - ZT
| Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. |  | STAVBA - ZT
| Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce |  | STAVBA - ZT
251322 | systém ohřevu krve, krevní plazmy, dalších krevních derivátů | kapacita až 8 krevních souprav, prostor min. 8l |  | ks | 4
rozmrazovač krve a krevní plazmy
přístroj pro nepřetržitý provoz
rozsah teplot +37°C až +45°C
obsluha přes systém menu na displeji
přímo spustitelné funkce pro krev a plazmu
suchý ohřev celého prostoru a regulace teploty souprav v celém průřezu, včetně okrajových částí
možnost použití vibrací
vizuální kontrola setů během ohřevu
vizuální a zvuková signalizace po vypršení doby ohřevu
nezávislé teplotní regulátory
zabudovaný samočinný test
volitelné rozhraní pro výměnu dat
možnost připojení tiskárny a tisk protokolu
možnost připojení čtečky čárového kódu
dokumentační software
252000 | skříň hlubokomrazící, teplotní rozsah -40 °C do -90 °C, užitný objem cca 400 l | užitný objem cca 400 l |  | ks | 2
hlubokomrazicí skříň
vnější rozměry š x h x v: 720/885/2089 mm
čistý objem: 393 l
teplotní rozsah -40 °C do -90 °C, 2x chladící kompresor
duální chladicí systém
ergonomické zatížení
nízká hladina hluku
nízká tepelná ztráta
izolované vnitřní dveře
kolečka, zámek na dveří
vyhřívaný rám dveří
vyhřívaný vakuový ventil a 100% HCFC / CFC free
bezpečný jištěný hlubokomrazicí box -90 °C s dvěma kompresory zaručující -86 °C i při výpadku jednoho kompresoru
vnitřní komora z nerezu
vnější plášť s bílou povrchovou odolnou úpravou
vizuální a akustický alarm
nastavení teplotních mezí
indikace otevřených dveří
alarm sond
kódy alarmů na displeji
kontaktní alarm
možnost GSM
vchod pro vnější sondu
4 police
5 vnitřních dveří
RS 232,489,
USB
kapacita 15 zakladačů, 252 krabiček
252001 | skříň mrazící -20 st.C, užitný objem cca 340 l | užitný objem cca 340 l |  | ks | 1
univerzální laboratorní mraznička
čistý objem cca 340l
volně stojící, bílé provedení
displej textový
vnější digitální ukazatel teploty
teplota -9°C až -35°C, nastavení po 0,1 °C
samozavírací dveře
optický a akustický alarm
průchodka pro externí čidlo
systém chlazení dynamický
systém odmrazování automatický
počet polic 5, kovové rošty potažené plastem, výškově nastavitelné
počet zásuvek 10
materiál poliček kovové rošty potažené plastem
nosnost polic 60 kg
digitální zobrazení teploty ano
rozhraníRS 485
signalizace poruchy akustická, optická
alarm výpadku sítě
samozavírací dveře
zámek
zaměnitelnost otevírání dveří
4x kolečko ( 2 rejdovací kolečka a 2 pevná kolečka)
351000 | systém elektronické evidence oběhu kontejnerů a instrumentária - SW+HW |  |  | syst. | 1
DoctIS: Přesná elektronická evidence zdravotnických prostředků
Přesné sledování oběhu kontejnerů a jednotlivých nástrojů bylo v této veřejné zakázce završeno implementací nového informačního systému DoctIS, modulem Management nástrojů. Jedná se především o přesnou elektronickou evidenci zdravotnického prostředku na pacienta, optimalizaci druhů a počtů nástrojů na sítech a nastavení parametrů pro jejich trvalou údržbu. Byla vytvořena jednotná elektronická databáze instrumentária celé nemocnice. Systém je přímo napojen na servisní modul využívaný v nemocnici. Součástí dodávky modulu Management nástrojů je možnost konzultací s našimi vyškolenými odborníky.
Sledování a zaznamenávání všech legislativních norem, plánování operačního programu a vytvoření jednotné perioperační sesterské dokumentace. Nedílnou součástí projektu jsou manažerské sestavy.
Instrumentárium a čárové kódy
351007 | sterilizátor kazetový statimový objem 5l, s tiskárnou | objem 5l (orientační rozměry 550/410/190 mm) |  | ks | 1
parní sterilizátor vyhovujíc a validovatelný dle norem ČSN EN 13060:2004 a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. v platném znění
kapacita 5 l
sterilizační časy volitelné v rozmezí cca 4 – 20 min.
SW v českém jazyce
programy 121° a 134°
Helix test
automatické zasílání informací o sterilizačním cyklu nebo chybových hlášení na určený e-mail
součástí přístroje 1 ks sterilizační kazety
352010 | sterilizátor parní 1-dvéřový s vyvíječem páry 1 STJ | kapacita 1 STJ, orientační rozměry 640/920/1500 mm | STAVBA - ZT | ks | 1
| parní sterilizace pro přísálovou sterilizaci |  | STAVBA - ZT
| parní sterilizátor |  | STAVBA - ZT
| objem komory 1 sterilizační jednotka (cca 70 litrů) |  | STAVBA - ZT
| splňující vyhlášku MZ ČR v platném znění a normu ČSN EN 285 |  | STAVBA - ZT
| jednodveřové provedení |  | STAVBA - ZT
| nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem |  | STAVBA - ZT
| integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry s termickým odplyněním |  | STAVBA - ZT
| ovládání barevným dotykovým displayem |  | STAVBA - ZT
| motorické otevírání/zavírání dveří na pantech |  | STAVBA - ZT
| air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře |  | STAVBA - ZT
| policový systém se 2 policemi |  | STAVBA - ZT
| integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu |  | STAVBA - ZT
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring) |  | STAVBA - ZT
| zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displayi |  | STAVBA - ZT
| nerezové obkladové plechy |  | STAVBA - ZT
| automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu |  | STAVBA - ZT
352034 | sterilizátor parní prokládací s vyvíječem páry (12 STJ) | kapacita 12 STJ, orientační rozměry 1900/1640/1918 mm | STAVBA - ZT | ks | 2
| objem komory 12 sterilizačních jednotek (cca 900 litrů) |  | STAVBA - ZT
| splňující vyhlášku MZ ČR v platném znění a normu ČSN EN 285 |  | STAVBA - ZT
| prokládací provedení |  | STAVBA - ZT
| standardní provedení (servis vlevo/komora vpravo) - 1 ks |  | STAVBA - ZT
| zrcadlové provedení (servis vpravo/komora vlevo) - 1 ks |  | STAVBA - ZT
| nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem |  | STAVBA - ZT
| napojení na centrální medicinální páru z externího uživatelského zdroje |  | STAVBA - ZT
| integrovaný záložní elektrický vyvíječ medicinální páry s termickým odplyněním |  | STAVBA - ZT
| ovládání výklopným, ergonomicky nastavitelným barevným dotykovým displayem na zavážecí straně o velikosti min 12“ |  | STAVBA - ZT
| motorické ovládání dveří s pružinovým systémem bez protizávaží |  | STAVBA - ZT
| air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře |  | STAVBA - ZT
| zavážecí systém pro postupné zavážení z důvodu snížení celkové hmotnosti materiálu ke sterilizaci (4 ks půlený transportní vozík, 4 ks půlený zavážecí vozík) |  | STAVBA - ZT
| zavážecí systém použitelný kombinačně pro všechny 4 sterilizátory |  | STAVBA - ZT
| integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu |  | STAVBA - ZT
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring) |  | STAVBA - ZT
| zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displayi |  | STAVBA - ZT
| obkladové plechy a lišty na čistou stranu v kombinaci s nerezovou stěnou |  | STAVBA - ZT
| utomatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu |  | STAVBA - ZT
352067 | sterilizátor parní prokládací s vyvíječem páry (6 STJ) | kapacita 6 STJ, orientační rozměry 1300/1290/1918 mm | STAVBA - ZT | ks | 2
| objem komory 6 sterilizačních jednotek (cca 450 litrů) |  | STAVBA - ZT
| splňující vyhlášku MZ ČR v platném znění a normu ČSN EN 285 |  | STAVBA - ZT
| prokládací provedení |  | STAVBA - ZT
| standardní provedení (servis vlevo/komora vpravo) - 1 ks |  | STAVBA - ZT
| zrcadlové provedení (servis vpravo/komora vlevo) - 1 ks |  | STAVBA - ZT
| nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem |  | STAVBA - ZT
| napojení na centrální medicinální páru z externího uživatelského zdroje |  | STAVBA - ZT
| integrovaný záložní elektrický vyvíječ medicinální páry s termickým odplyněním |  | STAVBA - ZT
| ovládání výklopným, ergonomicky nastavitelným barevným dotykovým displayem na zavážecí straně o velikosti min 12“ |  | STAVBA - ZT
| motorické ovládání dveří s pružinovým systémem bez protizávaží |  | STAVBA - ZT
| air detektor pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů v komoře |  | STAVBA - ZT
| zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík) |  | STAVBA - ZT
| zavážecí systém použitelný kombinačně pro všechny 4 sterilizátory |  | STAVBA - ZT
| integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu |  | STAVBA - ZT
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring) |  | STAVBA - ZT
| zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displayi |  | STAVBA - ZT
| obkladové plechy a lišty na čistou stranu v kombinaci s nerezovou stěnou |  | STAVBA - ZT
| automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu |  | STAVBA - ZT
353103 | sterilizátor formaldehydový - 100l, prokládací | objem komory 110 l/ orientační rozměry 670/990/1820 mm | STAVBA - ZT | ks | 1
| využitelný objem komory cca 100 litrů |  | STAVBA - ZT
| komora kvádrového tvaru pro ideální využitelnost včetně nerezového koše pro ukládání materiálu |  | STAVBA - ZT
| prokládací dvoudveřové provedení |  | STAVBA - ZT
| odpovídající evropskému standardu EN 14180, validovatelný podle této normy a vyhlášky MZ ČR v platném znění |  | STAVBA - ZT
| sterilizace při teplotě 60-80°C v podtlaku dle vyhlášky MZ ČR v platném znění |  | STAVBA - ZT
| vyhřívaný plášť komory |  | STAVBA - ZT
| vyhřívané dveře komory |  | STAVBA - ZT
| ventilátor v komoře pro ideální rozložení teploty |  | STAVBA - ZT
| použití nízké koncentrace formaldehydu pouze 2% v lahvích pro opakované použití s možností míchání v nemocniční lékárně uživatele |  | STAVBA - ZT
| destilovaná voda v plastových kanystrech pro opakované použití s možností doplňování z vlastních zdrojů uživatele |  | STAVBA - ZT
| integrovaná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu |  | STAVBA - ZT
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá na archivace dat, vzdálený monitoring) |  | STAVBA - ZT
353203 | sterilizátor plazmový dvoudvéřový prokládací | objem komory min. 93 l | STAVBA - ZT | ks | 1
| prokládací dvojdveřové provedení s možností využití jako jednodveřové |  | STAVBA - ZT
| shoda s ČSN EN 14937 |  | STAVBA - ZT
| sterilizátor provede sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné legislativy České republiky a Vyhlášky MZ ČR 306/2012Sb. |  | STAVBA - ZT
| vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře |  | STAVBA - ZT
| napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet – tzn. napojení na softwarový komunikační systém dokumentace procesů DP 3.5 CZ |  | STAVBA - ZT
| sterilizátor ukládá cykly ve formě pdf souborů na síťové úložiště |  | STAVBA - ZT
| rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. on-line - web stránky) |  | STAVBA - ZT
| délka standardního cyklu maximálně 50 min |  | STAVBA - ZT
| sterilizační teplota maximálně 56°C |  | STAVBA - ZT
| vybaven krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, maximální délka cyklu 29 min |  | STAVBA - ZT
| přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media |  | STAVBA - ZT
| vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit |  | STAVBA - ZT
| akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu |  | STAVBA - ZT
| akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný než vyhovující) |  | STAVBA - ZT
| bez rizika ulpívání reziduí |  | STAVBA - ZT
| po sterilizaci bez reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech-ihned k použití |  | STAVBA - ZT
| vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů |  | STAVBA - ZT
| vhodný pro sterilizaci jednokanálových flexibilních endoskopů |  | STAVBA - ZT
| deklarace kompatibility s nástroji robota daVinci |  | STAVBA - ZT
| generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře |  | STAVBA - ZT
| objem sterilizační komory minimálně 140l - čistý objem 93 l |  | STAVBA - ZT
| minimální rozměr sterilizační komory 400x500x700mm (v x š x h) |  | STAVBA - ZT
| vyjímatelná police pro možnost vkládání velkoobjemových zdravotnických prostředků |  | STAVBA - ZT
| dotykový displej s českým menu |  | STAVBA - ZT
| zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné, možnost použití i jako jednodveřový |  | STAVBA - ZT
| nožní pedál pro ovládání dveří |  | STAVBA - ZT
| možnost vybavení čtečkou čárových kódů |  | STAVBA - ZT
| USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu |  | STAVBA - ZT
| sterilizační médium peroxid vodíku - balen v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a úniku peroxidu vodíku z uzavřeného balení |  | STAVBA - ZT
| jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku bez rizika poleptání obsluhy, uzavřený systém – jednorázové kazety pro více cyklů |  | STAVBA - ZT
| skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě |  | STAVBA - ZT
| automatická kontrola šarže a exspirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje |  | STAVBA - ZT
| rychlé on-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením ( do 30min) |  | STAVBA - ZT
| návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce – v tištěné a elektronické podobě |  | STAVBA - ZT
| potvrzení o provedení validace dle normy ČSN EN ISO 14937 |  | STAVBA - ZT
| servisní přístup ke stroji bez nutnosti vysunutí ze zabudovaného a zaplášťovaného prostoru |  | STAVBA - ZT
| součástí PBTK a validace/na 24 měsíců |  | STAVBA - ZT
| součástí dodávky předinstalační projektová dokumentace instalační přípravy do stávajících prostor - včetně finálního zakrytování a začištění a stavební úpravy na místě instalace |  | STAVBA - ZT
355215 | zásobník rolí s řezačkou sterilizačního papíru |  |  | ks | 1
profesionální řezačka se zásobníkem rolí sterilizačního papíru
stojanový zásobník rolí (dvoupatrový)
celonerezové provedení
355216 | stojan pojízdný na balící materiál |  |  | ks | 3
pojezdový celonerezový vozík 2-podlažní
s nástavbou (držáky rolí)
po stranách možné rozšíření o úložné koše a police
355227 | svářečka sterilizačních obalů s tiskárnou |  |  | ks | 7
rotační tepelná svářečka sterilizačních obalů
kompletně vyrobená z nerez oceli AISI 304 I
validovatelný proces podle normy ISO 11607-2
kontrola parametrů a vybavení USB portem
zobrazení a sledování parametrů v reálném čase na PC a displeji
Ethernetové připojení ke sledování několika tepelných svářeček najednou
vyhovují normě DIN 58953-7:2010 a EN 868-5
vedení podavače lze snadno a rychle nastavit pomocí jednoduchého zaklapávacího systému (0-40 mm)
automatické spuštění posuvu, funkce zpětného posuvu a počítadlo vyrobených kusů s alarmem
zabudovaný LCD displej, ochrana pomocí hesla
možnost přednastavit 4 data expirace a naprogramovat a uložit až 3000 textů
řízení mikroprocesorem
funkce hodin a kalendáře
6 řádků na displeji
šířka sváru 15 mm
samonastavovací tlak
digitální indikátor teploty
průběžná kontrola parametrů sváru
druhý teplotní senzor
senzor rychlosti posuvu
nastavitelný horní limit alarmu parametrů svářecího tlaku
interní tiskárna, tisk na obaly - datum balení, datum expirace, kód, texty a čárový kód
port RS232 - připojení svářečky k PC k programování textů a načítání parametrů pomocí externího softwaru pro sledování parametrů
a k aktualizaci přístroje na nejnovější verze softwaru
Ethernetové připojení
komunikační software pro PC
test pevnosti sváru podle EN 868-5
355602 | pistole tlaková mycí |  |  | ks | 4
možnost zavěšení nad dřez
sada nástavců
lišta na nástavce
pistole s vodícím konusem
tepelná izolace držadla pistole
regulace proudu vody
musí být vlastní baterie k mycím stolům
355603 | pistole tlaková vzduchová |  |  | ks | 2
na vzduch
s nástavci
s vodícím konusem s hadicí
vč. rychlospojky na vzduch
360030 | sestava skříňová prachutěsná | cca 1800/470/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360031 | stůl pracovní 230/70 vč. pojízdného kontejneru - 4 zásuvky, centr. zámek | cca 2300/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360032 | sestava skříňová prachutěsná, | cca 2200/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360033 | sestava skříňová prachutěsná, (na čisté prádlo) | cca 2700/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360041 | linka pracovní - dolní + horní skříňky | cca 1350 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360042 | systém úložný modulační (pro katetry) | cca 3000/470/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 4
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360050 | linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,chladnička na léky | cca 3200 mm | VESTAVBA COS - SZN | ks | 8
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | VESTAVBA COS - SZN
| Technická specifikace |  | VESTAVBA COS - SZN
| Konfigurace sestav |  | VESTAVBA COS - SZN
VESTAVBA COS - SZN
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | VESTAVBA COS - SZN
| užitný objem cca 130 l |  | VESTAVBA COS - SZN
| výška pod pracovní desku |  | VESTAVBA COS - SZN
| elektronické ovládání |  | VESTAVBA COS - SZN
| digitální ukazatel teploty |  | VESTAVBA COS - SZN
| automatické odmrazování |  | VESTAVBA COS - SZN
| teplotní alarm: optický a akustický |  | VESTAVBA COS - SZN
| alarm výpadku sítě |  | VESTAVBA COS - SZN
| vnitřní osvětlení |  | VESTAVBA COS - SZN
| 3x vnitřní police |  | VESTAVBA COS - SZN
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | VESTAVBA COS - SZN
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | VESTAVBA COS - SZN
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | VESTAVBA COS - SZN
| rozsah měření -30 až +60°C |  | VESTAVBA COS - SZN
| interní paměť |  | VESTAVBA COS - SZN
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | VESTAVBA COS - SZN
VESTAVBA COS - SZN
| trezor na opiáty |  | VESTAVBA COS - SZN
| Certifikát-Nr. J-32-20184-10 / EU norma EN 1143-1 + A1:2009, I. Bezpečnostní třída |  | VESTAVBA COS - SZN
| ocelový trezor o objemu cca 27 l |  | VESTAVBA COS - SZN
| pro zabudování do nábytku |  | VESTAVBA COS - SZN
| orientační rozměry vnější 350/380/420 mm |  | VESTAVBA COS - SZN
| dveře a korpus dvouplášťové, dveřní plášť cca 12mm, ohnivzdorná izolace |  | VESTAVBA COS - SZN
| 3 stranný rozvorový uzamykací mechanismus |  | VESTAVBA COS - SZN
| trezorový bezpečnostní zámek, 2 klíče |  | VESTAVBA COS - SZN
| 2 otvory v podlaze + 2 v zadní stěně, dodávka s upevňovacím materiálem |  | VESTAVBA COS - SZN
| 1x výškově stavitelná police |  | VESTAVBA COS - SZN
360050 | linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk.,chladnička na léky | cca 3200 mm | VESTAVBA COS - SZN | ks | 3
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | VESTAVBA COS - SZN
| Technická specifikace |  | VESTAVBA COS - SZN
| Konfigurace sestav |  | VESTAVBA COS - SZN
VESTAVBA COS - SZN
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | VESTAVBA COS - SZN
| užitný objem cca 130 l |  | VESTAVBA COS - SZN
| výška pod pracovní desku |  | VESTAVBA COS - SZN
| elektronické ovládání |  | VESTAVBA COS - SZN
| digitální ukazatel teploty |  | VESTAVBA COS - SZN
| automatické odmrazování |  | VESTAVBA COS - SZN
| teplotní alarm: optický a akustický |  | VESTAVBA COS - SZN
| alarm výpadku sítě |  | VESTAVBA COS - SZN
| vnitřní osvětlení |  | VESTAVBA COS - SZN
| 3x vnitřní police |  | VESTAVBA COS - SZN
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | VESTAVBA COS - SZN
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | VESTAVBA COS - SZN
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | VESTAVBA COS - SZN
| rozsah měření -30 až +60°C |  | VESTAVBA COS - SZN
| interní paměť |  | VESTAVBA COS - SZN
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | VESTAVBA COS - SZN
VESTAVBA COS - SZN
| trezor na opiáty |  | VESTAVBA COS - SZN
| Certifikát-Nr. J-32-20184-10 / EU norma EN 1143-1 + A1:2009, I. Bezpečnostní třída |  | VESTAVBA COS - SZN
| ocelový trezor o objemu cca 27 l |  | VESTAVBA COS - SZN
| pro zabudování do nábytku |  | VESTAVBA COS - SZN
| orientační rozměry vnější 350/380/420 mm |  | VESTAVBA COS - SZN
| dveře a korpus dvouplášťové, dveřní plášť cca 12mm, ohnivzdorná izolace |  | VESTAVBA COS - SZN
| 3 stranný rozvorový uzamykací mechanismus |  | VESTAVBA COS - SZN
| trezorový bezpečnostní zámek, 2 klíče |  | VESTAVBA COS - SZN
| 2 otvory v podlaze + 2 v zadní stěně, dodávka s upevňovacím materiálem |  | VESTAVBA COS - SZN
| 1x výškově stavitelná police |  | VESTAVBA COS - SZN
360052 | sestava skříňová prachutěsná | cca 4250/470/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360053 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2100/670/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360054 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2900/370/2100 mm+ zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360055 | sestava skříňová prachutěsná | cca 6200/670/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360056 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2200/470/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360058 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2000/470/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360059 | sestava skříňová prachutěsná | cca 1500/470/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360060 | sestava skříňová prachutěsná | 8400/670/2100 mm+ zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360061 | sestava skříňová prachutěsná (pro jednorázový zdrav. materiál) | cca 2900/670/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360062 | stěna regálová | cca 7000/600/2000 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 7x regál celonerezový |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nosná konstrukce z uzavřených profilů 30x30 mm |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| á 1000/600/2000 mm |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| á 5x police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nosnost police 80 kg |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nastavitelné patky k seřízení nerovnosti |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vč. instalačního materiálu k přikotvení regálu ke stěně |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360063 | sestava skříňová prachutěsná | cca 5350/670/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360064 | sestava skříňová prachutěsná | cca 4150/670/2100 mm + zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360065 | skříň dvoukřídlá prachutěsná | cca 1335/670/2100 mm vč. zákrytů | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360066 | skříň s prokládacími uzamyk. boxy na sterilní materiál | cca 3600/690/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360067 | sestava skříňová prachutěsná | cca 1600/670/2100 mm+ zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360069 | sestava skříňová prachutěsná | cca 5300/570/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360070 | sestava skříňová prachutěsná | 2400/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360071 | sestava skříňová prachutěsná | cca 3825/570/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360072 | sestava skříňová prachutěsná | pohled A 1900/570/2100 mm + pohled B 800+500/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360073 | sestava regálová | 4x 800/500/2000 mm |  | ks | 4
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bezšroubové provedení
rámy opatřeny plastovými patkami
ukotvení regálů k sobě
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
360074 | sestava skříňová prachutěsná | cca 3825/570/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360075 | lékárna uzamykatelná | 1000/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 4
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
360076 | sestava skříňová uzamykatelná (lékárny) | cca 2800/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
361302 | stěna závěsná s držáky pro sálovou obuv nerez / kapacita 10 párů obuvi | orientační rozměry 600/1230 mm |  | ks | 12
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli AISI304
provedení na 10 párů bot
součástí stěny spojovací materiál na její uchycení ke zdi
361333 | systém úložný pojízdný vč. 4 ks modulárních košů | orientační rozměry 600/700/1500 mm |  | ks | 15
celonerezové provedení konstrukce
úprava rámu pro zavěšení čtyř drátěných modulových košů pouze z jedné strany
4x modulární koš (nosnost koše 10 kg)
4x otočná kolečka, z toho 2 brzděná
361390 | stěna závěsná s držáky na sálovou obuv (sestava - 30 párů) | 1800/1200 mm |  | ks | 2
kapacita cca 3x10 párů
3x závěsná stěna á 600/ 1200 mm
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli AISI304
provedení na 3x 10 párů bot
součástí stěny spojovací materiál na její uchycení ke zdi
361391 | stěna závěsná s držáky na sálovou obuv (sestava - 40 párů) | 2400/1200 mm |  | ks | 2
kapacita cca 4x10 párů
4x stěna závěsná á 600/1200 mm
jedna stěna
provedení na 10 párů bot
celonerezové provedení konstrukce z nerez oceli AISI304
součástí stěny spojovací materiál na její uchycení ke zdi
361610 | vozík regálový s pevnými vsuny pro kontejnery (9 STJ) | orientační rozměry 1016/650/1124 mm |  | ks | 12
celonerezové provedení s jaecklovou konstrukcí
na pevno spojenou vodítky vsunů a stropním plechem
vsuny pro 9 sterilizačních kontejnerů
4 otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná
361611 | vozík regálový s pevnými vsuny pro kontejnery (12 STJ) | orientační rozměry 1020/650/1430 mm |  | ks | 6
celonerezové provedení s jaecklovou konstrukcí
na pevno spojenou vodítky vsunů a stropním plechem
vsuny pro 12 sterilizačních kontejnerů
4 otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná
361612 | vozík skříňový policový pro převoz sterilního materiálu 6 STJ | kapacita 6 STJ, orientační rozměry 900/680/1300 mm |  | ks | 1
Základní požadavky:
pojízdný skříňový vozík pro 6 sterilizačních jednotek, policový
dvoudvéřová kontejnerová pojízdná skříň – vozík pro transport a uložení kontaminovaného/nekontaminovaného materiálu, s nastavitelnými policemi pro 6 STJ (sterilizačních jednotek), s koly Tente o průměru 200 mm, dvě z nich opatřená brzdami a blokováním do přímého směru
trojcestný zámek + západky nahoře i dole – pro bezpečnou přepravu nákladním autem a zamezení „zkřížení“ dveří
zapuštěná madla na bocích
dveře s otevíráním v rozsahu 270 ° – možnost úplného otevření zároveň s boční stěnou skříně
3 police nastavitelné v rozsahu cca 50 – 60 mm
pryžové nárazníky na spodním rámu skříně
materiál: chromniklová ocel 18/10
361613 | vozík skříňový policový pro převoz sterilního materiálu (kapacita 9 STJ) | kapacita 9 STJ, orientační rozměry 1450/755/1250 mm |  | ks | 47
Základní požadavky:
pojízdný skříňový vozík pro 9 sterilizačních jednotek, policový
dvoudvéřová kontejnerová pojízdná skříň – vozík pro transport a uložení kontaminovaného/nekontaminovaného materiálu, s nastavitelnými policemi pro 9 STJ (sterilizačních jednotek), s koly Tente o průměru 200 mm, dvě z nich opatřená brzdami a blokováním do přímého směru
trojcestný zámek + západky nahoře i dole – pro bezpečnou přepravu nákladním autem a zamezení „zkřížení“ dveří
zapuštěná madla na bocích
dveře s otevíráním v rozsahu 270 ° – možnost úplného otevření zároveň s boční stěnou skříně
3 police nastavitelné v rozsahu cca 50 – 60 mm
pryžové nárazníky na spodním rámu skříně
materiál: chromniklová ocel 18/10
361616 | vozík přípravný pro sterilizační kontejnery | orientační rozměry 400/660/900 mm |  | ks | 9
celonerezové provedení s jaecklovou konstrukcí
na pevno spojenou vodítky vsunů, spodní policí a horní deskou
4 kolečka otočná, z toho dvě brzděná
361636 | vozík dekontaminační | orientační rozměry 400/660/900 mm |  | ks | 6
vozík dekontaminační 2-podlažní
bezspárová konstrukce z čtyřhranných uzavřených profilů 25 x 25 mm vyrobená z CNS 18/10
vrchní stolní deska vložena do profilové konstrukce
2 páry zasouvacích kolejnic umístěných pod deskou pro vsunutí STJ kontejnerů:
1 pár zasouvacích kolejnic pro víko kontejneru,
1 pár zasouvacích kolejnic pro 1 STJ kontejner
4 dvojitá antistatická kolečka z umělé hmoty (4 kolečka průměru 75 mm, 2 z nich s brzdou)
361702 | skříň na podložní mísy a moč. lahve | 500/600/1800 mm |  | ks | 4
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
6x police přestavitelná, nosnost police min. 40 kg
361703 | skříň na dezinfekční roztoky | 500/600/1800 mm |  | ks | 5
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
4x police přestavitelná, nosnost police min. 60 kg
361705 | skříň policová na podložní mísy, moč. lahve | 600/500/1800 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
6x police přestavitelná, nosnost police min. 60 kg
361706 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1800 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
5x police přestavitelná, nosnost police min. 60 kg
361790 | skříň na bronchoskopy, nerezová | cca 600/500/1800 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
4x police přestavitelná, nosnost police min. 60 kg
361794 | skříň na podložní mísy a moč. lahve | 1000/600/1800 mm |  | ks | 4
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
2-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
6x police přestavitelná, nosnost police min. 60 kg
361795 | skříň na dezinfekční prostředky uzamykatelná | 600/500/1800 mm |  | ks | 5
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
4x police přestavitelná, nosnost police min. 80 kg
361796 | skříň na dezinfekční prostředky nerez uzamykatelná | 800/600/1800 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
2-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
4x police přestavitelná, nosnost police min. 80 kg
361797 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná (nerez) | 800/400/1800 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
2-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
5x police přestavitelná, nosnost police min. 80 kg
361799 | skříň na dezinfekční prostředky, uzamykatelná | 800/400/1800 mm |  | ks | 3
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
1-dvéřové provedení
skříň uzamykatelná
4x police přestavitelná, nosnost police min. 80 kg
363008 | sestava skříňová policová prachutěsná | cca 1900/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 3
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363010 | systém úložný modulační | cca 2675/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363011 | sestava skříňová rohová prachutěsná (pro jednorázový zdrav. materiál) | cca 4100+3140/570/2100 mm vč. zákrytů | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363012 | sestava skříňová policová uzamykatelná (pro uskladnění jednorázového materiálu) | cca 3425/570/2100 mm vč. zákrytů | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363013 | sestava skříňová úložná (pro jednorázový materiál) | cca 3100/570/2100 mm+ zákryt | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363020 | sestava skříňová - policová, uzamykatelná | 3600/420/2400 mm + zakrytování k podhledu |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříňová - policová, uzamykatelná
každá skříň s pěti policemi, přestavitelnými
skříňě uzamykatelné
363030 | linka pracovní umyvadlo, dřez, skříňky dolní+horní | cca 2800 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363031 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2800/470/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
363032 | systém úložný modulační | cca 2975/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
371130 | automat mycí a dezinfekční prokládací vč. přísl. - na skříňové vozíky | max. š/h/v: 2500/2550/2410 mm | STAVBA - ZT | ks | 1 | D2.51-07 Soupis prací - technologie nad 5 mil. Kč
| jednokomorový prokládací mycí a dezinfekční automat pro kontejnery |  | STAVBA - ZT
| ohřev vody i sušícího vzduchu párou |  | STAVBA - ZT
| výkonný sušící agregát |  | STAVBA - ZT
| kapacita až 90 párů OP obuvi (dle košového vybavení) |  | STAVBA - ZT
| termická dezinfekce dle EN ISO 15883 – 1,2 |  | STAVBA - ZT
| užitné rozměry mycí komory min. š/h/v: 1190/2250/2150mm |  | STAVBA - ZT
| rozměry dveří komory min. š/v: 1000/1890mm |  | STAVBA - ZT
| rozměry přístroje max. š/h/v: 2500/2550/2410mm |  | STAVBA - ZT
| prosklené dveře, automaticky otevírané doprava či doleva, během cyklu blokované |  | STAVBA - ZT
| podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli AISI 316L (DIN 1.4404), a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění |  | STAVBA - ZT
| podlaha fungující jako záchytná jímka s postranním odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu |  | STAVBA - ZT
| podlaha vybavená vodícími lištami |  | STAVBA - ZT
| zvedací mechanismus podlahy pro naklonění vloženého vozíku |  | STAVBA - ZT
| mycí komora vyrobena z nerezové oceli AISI 316L (DIN 1.4404), se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií |  | STAVBA - ZT
| vysoce účinná melaminová vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci |  | STAVBA - ZT
| min. dva AISI 316L nerezové zásobníky pro předehřev mycí resp. oplachové vody, o objemu min. 320L resp. 220L |  | STAVBA - ZT
| možnost nastavení času termické dezinfekce |  | STAVBA - ZT
| teplota při termické dezinfekci kontrolována min. dvěmi nezávislými sondami |  | STAVBA - ZT
| otočná ostřikovací ramena s tryskami na každé straně komory |  | STAVBA - ZT
| ostřikovací trysky na stropu i na dně komory |  | STAVBA - ZT
| trysky lehce odnímatelné pro snadnou údržbu |  | STAVBA - ZT
| min. jedno oběhové čerpadlo o výkonu min. 3000W (1100l/min.) |  | STAVBA - ZT
| oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem |  | STAVBA - ZT
| dávkování detergentu přímo do mycí komory |  | STAVBA - ZT
| 2x peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku |  | STAVBA - ZT
| validační ventil |  | STAVBA - ZT
| nezávislý vysokorychlostní sušící agregát zajišťující cirkulaci vzduchu v mycí komoře přes větrací otvory, mycí ramena a trysky |  | STAVBA - ZT
| HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995% (EN 1822) |  | STAVBA - ZT
| senzory tlaku sušícího vzduchu |  | STAVBA - ZT
| nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140°C |  | STAVBA - ZT
| dva ventilátory o výkonu min. 2,2kW a 500m3/h každý |  | STAVBA - ZT
| mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase |  | STAVBA - ZT
| USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace |  | STAVBA - ZT
| dotykový ovládací panel s min. 5,7 palcovou LCD barevnou obrazovkou na špinavé a 4 palcovou obrazovkou na čisté straně |  | STAVBA - ZT
| programovatelná řídící jednotka až se 65 programovými pozicemi |  | STAVBA - ZT
| vizuální a zvukový alarm při poruše |  | STAVBA - ZT
| zavážecí vozík pro 60 párů OP obuvi |  | STAVBA - ZT
371131 | automat mycí a dezinfekční prokládací vč. přísl. - na kontejnery | max. š/h/v: 1800/1660/2460 mm | STAVBA - ZT | ks | 1
| jednokomorový prokládací mycí a dezinfekční automat pro kontejnery |  | STAVBA - ZT
| ohřev vody i sušícího vzduchu párou |  | STAVBA - ZT
| výkonný sušící agregát |  | STAVBA - ZT
| servisní přístup zepředu |  | STAVBA - ZT
| kapacita až 16 DIN kontejnerů nebo 24 DIN sítových misek na OP instrumentarium |  | STAVBA - ZT
| termická dezinfekce dle EN ISO 15883 – 1,2 |  | STAVBA - ZT
| užitné rozměry mycí komory min. š/h/v: 1050/1500/1850mm |  | STAVBA - ZT
| rozměry dveří komory min. š/v: 900/1850mm |  | STAVBA - ZT
| rozměry přístroje max. š/h/v: 1800/1660/2460mm |  | STAVBA - ZT
| rám a panely vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 |  | STAVBA - ZT
| prosklené dveře, otevírané doprava či doleva, během cyklu blokované |  | STAVBA - ZT
| možnost umístění technické části přístroje na pravé nebo na levé straně |  | STAVBA - ZT
| podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli AISI 316L (DIN 1.4404), a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění |  | STAVBA - ZT
| podlaha fungující jako záchytná jímka s postranním odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu |  | STAVBA - ZT
| nastavitelné rozmezí vodících lišt |  | STAVBA - ZT
| zvedací mechanismus podlahy pro naklonění vloženého vozíku s kontejnery |  | STAVBA - ZT
| mycí komora vyrobena z nerezové oceli AISI 316L (DIN 1.4404), se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií |  | STAVBA - ZT
| vysoce účinná melaminová vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci |  | STAVBA - ZT
| min. dva AISI 316L nerezové zásobníky pro předehřev mycí resp. oplachové vody, každý o objemu min. 115L |  | STAVBA - ZT
| možnost nastavení času termické dezinfekce |  | STAVBA - ZT
| teplota při termické dezinfekci kontrolována min. dvěmi nezávislými sondami |  | STAVBA - ZT
| min. 6 otočných ostřikových trubek na každé straně komory, trubky jsou vybaveny celkem min. 66 lehce odnímatelnými tryskami. |  | STAVBA - ZT
| min. jedno oběhové čerpadlo o výkonu min. 2000W (1000l/min.) |  | STAVBA - ZT
| oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem |  | STAVBA - ZT
| dávkování detergentu přímo do mycí komory |  | STAVBA - ZT
| jedna peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku |  | STAVBA - ZT
| validační ventil |  | STAVBA - ZT
| horkovzdušný sušící agregát s výstupy přímo do mycí komory přes vyhrazené otvory |  | STAVBA - ZT
| HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995% (EN 1822) |  | STAVBA - ZT
| senzory tlaku sušícího vzduchu |  | STAVBA - ZT
| nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140°C |  | STAVBA - ZT
| výkon ventilátoru min. 1,1kW |  | STAVBA - ZT
| průměrný průtok vzduchu 1300m3/h, ale až do maximální hodnoty 2200m3/h |  | STAVBA - ZT
| úložný prostor s uzavíratelnými dvířky pro min. dva 10l kanystry s chemií |  | STAVBA - ZT
| mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase |  | STAVBA - ZT
| USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace |  | STAVBA - ZT
| dotykový ovládací panel s min. 5,5 palcovou LCD barevnou obrazovkou na špinavé a 3,5 palcovou obrazovkou na čisté straně |  | STAVBA - ZT
| programovatelná řídící jednotka až se 65 programovými pozicemi |  | STAVBA - ZT
| vizuální a zvukový alarm při poruše |  | STAVBA - ZT
| zavážecí vozík pro 24 DIN sít se 16 otočnými rameny, přímé vstřikování mycího roztoku do mycích ramen |  | STAVBA - ZT
| zavážecí vozík pro 16 DIN kontejnerů |  | STAVBA - ZT
371132 | automat mycí a dezinfekční prokládací vč. přísl. (kapacita 18 DIN sít) na mytí nástrojů | max. š.hl.v. 900/990/2495 mm / kapacita 18 DIN sít | STAVBA - ZT | ks | 5
| jeden společný SW pro všechny přístroje pro dokumentaci mycích a dezinfekčních cyklů |  | STAVBA - ZT
| Konstrukce přístroje: |  | STAVBA - ZT
| dvoudvéřový přístroj |  | STAVBA - ZT
| prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří |  | STAVBA - ZT
| vertikální otevírání dveří směrem nahoru |  | STAVBA - ZT
| certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát), s ohřevem elektro, s bezpečnostní |  | STAVBA - ZT
| základovou vanou/podstavcem |  | STAVBA - ZT
| celoskleněné dveře s dvojitým sklem (tloušťka skla 4 a 6 mm) |  | STAVBA - ZT
| snadná instalace přístrojů vedle sebe (Side by Side), servis možný pouze z čisté a nečisté strany |  | STAVBA - ZT
| dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  | STAVBA - ZT
| nerezový rám |  | STAVBA - ZT
| kvalita povrchu zrno 220 |  | STAVBA - ZT
| vnější povrch; nerezová ocel 1.4301 |  | STAVBA - ZT
| Kapacita: |  | STAVBA - ZT
| • 18 DIN sít |  | STAVBA - ZT
| • 6 DIN sít + 3 DIN nízké kontejnery s víkem |  | STAVBA - ZT
| • 4 DIN vysoké kontejnery s víkem |  | STAVBA - ZT
| • až 3 MIC-OP sety |  | STAVBA - ZT
| Vybavení: |  | STAVBA - ZT
| • systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  | STAVBA - ZT
| • nerezová ostřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy |  | STAVBA - ZT
| • elektrický bezpečnostní zámek dveří |  | STAVBA - ZT
| • dveře během mycího cyklu blokované |  | STAVBA - ZT
| • 2 přípojky Ethernet |  | STAVBA - ZT
| • 1 přípojka USB |  | STAVBA - ZT
| • RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů |  | STAVBA - ZT
| • automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě |  | STAVBA - ZT
| • 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla |  | STAVBA - ZT
| • kontrola dávkování měřením objemu |  | STAVBA - ZT
| • ¬elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru |  | STAVBA - ZT
| • modul pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou |  | STAVBA - ZT
| • dvě výkonná oběhová čerpadla |  | STAVBA - ZT
| • výpustní ventil do podlahy |  | STAVBA - ZT
| • kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové demivody pro urychlení dezinfekčního cyklu |  | STAVBA - ZT
| • kondenzátor par s recyklací tepelné energie ze sušícího vzduchu pro ohřev oplachové demivody |  | STAVBA - ZT
| • nerezové opláštění sušícího agregátu i kondenzátoru par |  | STAVBA - ZT
| • alespoň u dvou přístrojů rázové mytí dutých těles pomocí dávek tlakového vzduchu během průtoku mycího roztoku |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Oběhová čerpadla: |  | STAVBA - ZT
| • oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]:400 |  | STAVBA - ZT
| • oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600 |  | STAVBA - ZT
| • oběhové čerpadlo 2: s proměnými otáčkami: 1000 – 4000 ot./min. |  | STAVBA - ZT
| • oběhové čerpadlo 1 o výkonu až [W]: 700 |  | STAVBA - ZT
| • oběhové čerpadlo 2 o výkonu až [W]: 2200 |  | STAVBA - ZT
| Mycí technika: |  | STAVBA - ZT
| • nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění |  | STAVBA - ZT
| • nastavení taploty až na 93 °C |  | STAVBA - ZT
| • objem kombinované nádrže 30l |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Mycí prostor: |  | STAVBA - ZT
| • objem [l]: 350 l |  | STAVBA - ZT
| • materiál: nerezová ocel 1.4404 / 316L |  | STAVBA - ZT
| laserově svařovaný mycí prostor s hladkými švy a zaoblenými rohy |  | STAVBA - ZT
| přetlakové těsnění dveří |  | STAVBA - ZT
| barevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Ovládání / Programy: |  | STAVBA - ZT
| barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně |  | STAVBA - ZT
| přednastavené mycí a servisní programy |  | STAVBA - ZT
| až 200 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy) |  | STAVBA - ZT
| paměť pro historii spuštěných programů |  | STAVBA - ZT
| paměť pro chybová hlášení |  | STAVBA - ZT
| programování přístroje přes displej zařízení i přes webové rozhraní |  | STAVBA - ZT
| softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů,tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč.vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Dávkování: |  | STAVBA - ZT
| • 2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek |  | STAVBA - ZT
| • možnosti uložení kanystrů v přístroji |  | STAVBA - ZT
| • možnost připojení dalších vestavěných dávkovacích čerpadel |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Mycí koše celkem pro 5 myček: |  | STAVBA - ZT
| • 6x zavážecí/vyvážecí vozík, zavážecí výška 850, s odtokem pro tekutiny |  | STAVBA - ZT
| • 3x injektorový vozík |  | STAVBA - ZT
| o modulový systém až pro 3 MIC-OP sety |  | STAVBA - ZT
| o lze umístit až 25 dutých nástrojů v 6 modulových vložkách s integrovanými tryskami /adaptéry |  | STAVBA - ZT
| o připojení pro sušení horkým vzduchem |  | STAVBA - ZT
| • 6x mycí koš se 4-6 patry až na 18 mycích DIN sít |  | STAVBA - ZT
| • 2x modul pro rázové mytí dutých těles pomocí dávek tlakového vzduchu během průtoku mycího roztoku |  | STAVBA - ZT
| • min. 150 mycích DIN sít standardní velikosti |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Dodávka vč. opláštění |  | STAVBA - ZT
371190 | centrální dávkovací systém tekutých dezinfekčních prostředků |  | STAVBA - ZT | syst. | 1
| centrální dávkovací systém tekutých dezinfekčních prostředků |  | STAVBA - ZT
| pro zásobování pěti mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária (kapacita 18 DIN sít), |  | STAVBA - ZT
| jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů a instrumentária (kapacita 16 DIN kontejnerů nebo 24 DIN sítových misek na oper. instrumenárium) a jedné velkokapacitní myčky transportních skříní mycími/dezinfekčními přípravky |  | STAVBA - ZT
| systém umožňující řízené čerpání mycích / dezinfekčních přípravků ze sudů ve skladu chemie do zásobníků,umístěných v blízkosti myček |  | STAVBA - ZT
| - oddělené zásobování dvou skupin mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária dvěma |  | STAVBA - ZT
| mycími/dezinfekčními přípravky (1. skupina - 3 myčky, 2. skupina - 2 myčky) |  | STAVBA - ZT
| - zásobování jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů třemi mycími/dezinfekčními přípravky |  | STAVBA - ZT
| (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity |  | STAVBA - ZT
| v ostatních mycích automatech) |  | STAVBA - ZT
| - zásobování jedné velkokapacitní myčky transportních skříní dvěma mycími/dezinfekčními přípravky |  | STAVBA - ZT
| (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity |  | STAVBA - ZT
| v ostatních mycích automatech) |  | STAVBA - ZT
| - monitorování hladiny mycích a dezinfekčních přípravků v sudech a zásobnících |  | STAVBA - ZT
| - světelná signalizace stavu systému a chybových hlášení |  | STAVBA - ZT
| - jednoduché nouzové plnění zásobníků při výpadku systému |  | STAVBA - ZT
| - digitální membránová čerpadla |  | STAVBA - ZT
| - elektromagnetické uzavírací ventily |  | STAVBA - ZT
| - nerezové bezešvé nesvařované nenapojované potrubí 8 x 1 mm |  | STAVBA - ZT
| - montáž a zprovoznění systému |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Digitální membránové čerpadlo 9 ks |  | STAVBA - ZT
| Magnetický ventil 9 ks |  | STAVBA - ZT
| Blokový ventil 9 ks |  | STAVBA - ZT
| Zásobník s integrovanými hladinovými spínači 9 ks |  | STAVBA - ZT
| Centrální kontrolní jednotka 1 ks |  | STAVBA - ZT
| Systémová konzola 1 ks |  | STAVBA - ZT
| Sací trubice 4 ks |  | STAVBA - ZT
| Signální lampa 1 ks |  | STAVBA - ZT
| Nerezové porubí, mat. 1.4571, 8 x 1 mm 330 m |  | STAVBA - ZT
| Kontrolní kabel 4 x 0,34 mm2 330 m |  | STAVBA - ZT
| Kontrolní kabel 5 x 1 mm2 100 m |  | STAVBA - ZT
| Spojovací materiál de potřeby |  | STAVBA - ZT
371320 | čistička ultrazvuková, objem cca 6 l |  |  | ks | 1
ultrazvuková čistička dvoufrekvenční
s volitelnou frekvencí 20 kHz nebo 40 kHz
ultrazvukové čištění s frekvencí 20 kHz umožňující velmi razantní čištění
vana orientační rozměry 300x153x150mm, objem cca 6l
digitální ovládání
ultrazvuk 150 Watt
nastavitelná teplota do 80st C
nastavitelný čas 0-60minut (vše digitální ukazatele)
nastavitelná frekvence 20 kHz nebo 40 kHz (nastavitelný výkon v pěti stupních (20%, 40%, 60%, 80%,100%)
dodávka včetně nerez koše a krycího víka
374005 | úpravna vody 350l/hod. |  | STAVBA - ZT | ks | 1
| úpravna vody pro provoz centrální sterilizace |  | STAVBA - ZT
| splnění normy ISO EN 285 + A2 vodivost do 15 (5) uS/cm |  | STAVBA - ZT
| spotřeba demi vody 350 l/hod. |  | STAVBA - ZT
| paralelní spotřeba změkčené vody 2000 l/hod. |  | STAVBA - ZT
| velkokapacitní filtrace |  | STAVBA - ZT
| vstupní mechanický filtr 20" s hrubou vložkou |  | STAVBA - ZT
| sestava automatické filtrace s duplexním změkčovačem a aktivním uhlím |  | STAVBA - ZT
| reverzní osmóza s plnou výbavou, ochranami a automatikou VÝKON 480 - 600 L/HOD. |  | STAVBA - ZT
| zásobník demi vody 700 litrů s AT stanicí a digitálním měřičem vodivosti, |  | STAVBA - ZT
| zásobník s konickým dnem vč. nerezového čerpadla |  | STAVBA - ZT
| systém na bázi reverzní osmózy obsahující kompletní elektroinstalaci s jištěním a přepěťovou ochranou, |  | STAVBA - ZT
| orientační digitální měření vodivosti, tlaku a průtoku koncentrátu a permeátu. |  | STAVBA - ZT
| speciální komaxitová barva odolná vůči dezinfekcím a jiným roztokům |  | STAVBA - ZT
| po uvedení do provozu a zaškolení budou předány následující dokumenty a doklady: Záruční list, Předávací dokumentace, |  | STAVBA - ZT
| Certifikát ISO 9001:2009, Certifikát CE, Certifikát na kvalitu produktu podle ČSN EN 285+A2, |  | STAVBA - ZT
| návod k obsluze, přehled spotřebního materiálu včetně souvisejících nákladů a návrh servisní smlouvy (objednávky), |  | STAVBA - ZT
| kontakty na servisní středisko |  | STAVBA - ZT
376130 | vyplachovač a desinfikátor ložních mís a moč. lahví | kapacita mytí 3 moč. láhve nebo 1 moč. láhev a 1 podl. mísa s poklicí | STAVBA - ZT | ks | 13
| mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí |  | STAVBA - ZT
| kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm |  | STAVBA - ZT
| rozměry max. š/hl/v: 545/475/1630 mm |  | STAVBA - ZT
| 4 programy – krátký, standard, intenzivní a sanitační, s možností nastavení všech programů s poloviční spotřebou vody |  | STAVBA - ZT
| samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli (AISI 304) s možností zavěšení na zeď |  | STAVBA - ZT
| nerezová mycí komora (AISI 304) se zaoblenými rohy |  | STAVBA - ZT
| česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch |  | STAVBA - ZT
| el. ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a s pamětí pro uložení informací až o 800 mycích a dezinfekčních cyklech |  | STAVBA - ZT
| během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokované dveře |  | STAVBA - ZT
| možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob |  | STAVBA - ZT
| vlastní vyvíječ páry |  | STAVBA - ZT
| možnost nastavení hodnoty A0 = 60, 600 |  | STAVBA - ZT
| možnost nastavení teploty dezinfekce až 99°C |  | STAVBA - ZT
| vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotační trysky a 12-ti pevnými tryskami |  | STAVBA - ZT
| automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí |  | STAVBA - ZT
| vestavěný zásobník a dávkovač (s el. kontrolou množství) na odvápňovač |  | STAVBA - ZT
| vč. BTK / rok |  | STAVBA - ZT
378127 | lampa germicidní mobilní vč. spínacích hodin |  |  | ks | 4
germicidní lampa kombinovaná
na dezinfekci povrchů nebo vzduchu pomocí krátkovlnného ultrafialového záření UVC vlnové délky 253,7nm
vysoká účinnost ničení bakterií a virů
trubice – 1 x 55W (přímá část), 2 x 15W (nepřímá část)
účinnost min. 6m od lampy (přímá), 40 m2 (nepřímá)
umístění lampy na mobilním stojanu
stabilní podstavec s křížem s 5-i kolečky
ovládání lampy pomocí dálkového ovládání
pohybový senzor pro maximální bezpečnost uživatele
dlouhodobá účinnost trubic – až 18 000 hodin
počítá provozní hodiny záření
391200 | křeslo odpočinkové pevné pro pacienty |  |  | ks | 72
univerzální křeslo pro odpočinek pacienta v sedě
pevné provedení
opěradla rukou
potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictví
ošetřitelná běžnými desinfekčními prostředky
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
nosnost min. 130 kg
391610 | lehátko pro rehabilitaci - 2-dílné, výšk. zdvihatelné | orientační rozměry š. 800 mm, délka 2000 mm |  | ks | 3
dvoudílná pracovní plocha s otvorem na nos
pracovní plocha šíře 800 mm
manuální nastavení sklonu hlavy ± 30°
lehátko výškově zdvihatelné v rozsahu 300 mm
výška nastavitelná elektropohonem
ovládání elektropohonu ručním ovladačem
stacionární provedení
zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu omyvatelnými plastovými kryty
pracovní plocha potažena koženkou
možnost výběru barevného provedení koženky dle vzorníku výrobce
nosnost lehátka 170 kg
391611 | lehátko pro rehabilitaci - 2-dílné, výšk. zdvihatelné | orientační rozměry š. 900 mm, délka 2000 mm |  | ks | 1
dvoudílná pracovní plocha s otvorem na nos
pracovní plocha šíře 900 mm
manuální nastavení sklonu hlavy ± 30°
lehátko výškově zdvihatelné v rozsahu 300 mm
výška nastavitelná elektropohonem
ovládání elektropohonu ručním ovladačem
pojízdné provedení, bržděná kolečka pr.75 mm
zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu omyvatelnými plastovými kryty
pracovní plocha potažena koženkou
možnost výběru barevného provedení koženky dle vzorníku výrobce
nosnost lehátka 170 kg
392000 | lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní | vnější rozměry 750/2050 mm |  | ks | 4
velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)
hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta
kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci
prostor na umístění tlakové lahve O2
po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou pacienta
ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka
nosnost minimálně 300 kg
integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta
2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta
komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm
392002 | lehátko pro transport pacienta, výšk. zdvih., vč. zábran | průjezdný profil cca 750/2050 mm |  | ks | 2
lehátko pro transport pacienta s možností rentgenování přímo na lehátku
nosnost 150 kg
dvoudílná pracovní plocha
zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +75°
výška nastavitelná hydraulick, rozsah zdvihu min. 300 mm (cca 640 – 940 mm)
ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka
plocha v celé délce průsvitná pro rentgen,
zásuvka pro umístění kazety
s výjimkou středové části možnost použit i C rameno
stabilní kovová konstrukce, pojízdná
pojezdová kola Ø 150 mm s dvěma centrálními brzdami
vodící kolečko pro rovný směr
pohodlná upevněná matrace, potah zdravotně nezávadná koženka
bezpečnostní protinárazový profil po obvodu konstrukce
protinárazová kolečka v rozích
sklopné zábrany proti pádu pacienta
sklopná madla pro obsluhu v čelech
snímatelný infuzní stojan
držák na kyslíkovou láhev
odkládací košík
upínací popruh
konstrukce i čalounění dezinfikovatelné
výběr barevného provedení dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta
392617 | lehátko transportní na přepravu pacientů | průjezdný profil - orientační rozměry 760/2050 mm |  | ks | 7
stabilní kovová konstrukce výškově zdvihatelná
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
zakrytování spodního rámu a podvozku omyvatelnými dezinfikovatelnými plastovými kryty z ABS
2-dílná pracovní plocha
zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou (0° až +75°)
výška nastavitelná hydraulicky v rozmezí cca 640 – 940 mm, ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka
možnost rentgenování přímo na lehátku
plocha v celé délce rtg transparentní
čalouněná matrace
potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictví
oboustranné umístění madel pro obsluhu
sklopné zábrany
upínací popruh
bezpečnostní protinárazový profil po obvodu konstrukce
snímatelný infuzní stojan
odkládací košík
pro dobrou manipulaci pojezdová kola o pr. min. 150 mm se dvěma centrálními brzdami,
vodící kolečka pro rovný směr
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
nosnost min. 150 kg
392629 | křeslo transportní na přepravu pacientů |  |  | ks | 12
stabilní kovová konstrukce
nosnost min. 180 kg
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
pohodlný čalouněný sedák
čalounění i kovovou konstrukci vozíku možno dezinfikovat
manipulační madlo
oboustranně přístupný sedák
odklopná boční madla
podpěra nohou
upínací popruh pacienta
infuzní držák zasunovací
odkládací košík pod sedákem
zadní kolečka pr. 300 mm s automatickou aretací
přední kolečka pr. 100 mm
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
393401 | lehátko 2-dílné výšk. zdvih., pojízdné, vč. držáku papír. role | orientační rozměry 630/2000 mm |  | ks | 39
2-dílná pracovní plocha
lehátko elektricky výškově zdvihatelné
ovládání elektropohonu spínači pod pracovní plochou
změnu polohy lze provádět i při plném zatížení
rozsah zdvihu min.300 mm
manuální nastavení sklonu hlavy ± 30°
stabilní kovová konstrukce, pojízdná
bržděná kolečka pr. 75 mm
zakrytování spodního rámu a pohybového aparátu stolu omyvatelnými plastovými kryty
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
vrchní část lehátka čalouněná
potah zdravotně nezávadná koženka s atestem pro použití zdravotnictví
konstrukci i čalounění možno dezinfikovat
možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce a dle řešení architekta
držák papírové role
nosnost min. 170 kg
395402 | sedačka s opěrkou zad otočná výšk.zdvih. pojízdná |  |  | ks | 8
stabilní kovová konstrukce
výškově zdvihatelná
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
sedák s opěrkou zad a chromovaným nožním kruhem
nosná část určena pro vysoké zatížení (min. 130 kg)
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí,
vysoká min.7 cm
potaženo koženkou
chromovaná základna s pěti pogumovanými kolečky pr. 50 mm
395403 | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná |  |  | ks | 60
stabilní kovová konstrukce
s nosností 150 kg garantovanou výrobcem
s pohodlným vysokým sedákem Ø 400 mm
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlohodobou odolností proti slehnutí, vysoká min.7 cm, celočalouněná - čalounění koženka
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
pogumovaná kolečka o pr. 50 mm
395405 | stolička bez opěrky zad, výškově stavitelná |  |  | ks | 1
stabilní kovová konstrukce
s nosností min. 130 kg garantovanou výrobcem
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí,
chromovaná základna s pěti pogumovanými kolečky pr.cca 50 mm
395420 | trojnožka |  |  | ks | 23
nerezová stabilní konstrukce
podstavec sedadla v nezatíženém stavu pojízdný na třech kolečkách
při zatížení sedadla podstavec jnepojízdný
plynulé nastavení­ výšky od cca 55 do cca 79 cm
nastavení výšky pomocí nožního pedálu
sedák z pružného polyuretanu
podélný sklon sedáku nastavitelný v rozsahu v rozsahu +- 5°
antistatické provedení
395430 | židle pro operatéra otočná, výškově zdvihatelná |  |  | ks | 1
antistatické provedení
s nosností 150 kg garantovanou výrobcem
pohodlný vysoký sedák Ø 400 mm
plynový zdvih s manuálním ovládáním
sedák - nosná část určena pro vysoké zatížení
čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlohodobou odolností proti slehnutí, vysoká min.7 cm, celočalouněná - čalounění koženka
musí být možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž
pogumovaná kolečka o pr. 50 mm
399014 | zástěna skládací pojízdná | orientační rozměry 2250/1850 mm |  | ks | 2
mobilní skládací zástěna
zástěna tvořena deskovými segmenty
(délka po roztažení min. 2,2 m, výška cca 1,85 m)
stabilní mobilní podvozek zabírající co nejméně prostoru
pojezdová kolečka odpružená s obousměrnou brzdou
zafixování v potřebné poloze
plastová výplň z vysoce lisovaného laminátu s jádrem z extrudované polystyrénové pěny
s vysokým stupněm nehořlavosti
hygienicky udržovatelná (omyvatelné, dezinfikovatelné)
možnost výběru barevného provedení dle vzorníku barev výrobce
401011 | lůžko 4-dílné el. polohování pojízdné |  |  | ks | 198
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní a velmi jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci
v postranicích oboustranně integrované ovládací panely pro ovládání lůžka personálem i pacientem, s ochranou proti nechtěné aktivaci
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm + centrální 5.kolečko
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
univerzální lišty a držáky na příslušenství
ochranná kolečka v rozích lůžka
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
svod el. potenciálu
příslušenství:
hrazda se samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
Pasivní antidekubitní matrace - riziko III
jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40kg/m3, odpor proti stlačení max. 4kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5cm z pěny o hustotě min 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
nosnost min. 200kg
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
401020 | lůžko 4-dílné pro intenzivní péči |  |  | ks | 16
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní a velmi jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka
možnost snímání pacienta C ramenem
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové 3/4-ní dělené postranice
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
v postranicích oboustrannně integrovaný centrální sesterský LCD ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci
integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta
alarm opuštění lůžka pacientem
alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm + centrální 5.kolečko
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
univerzální lišty a držáky na příslušenství
ochranná kolečka v rozích lůžka
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
svod el. potenciálu
příslušenství:
hrazda se samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV
jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3, odpor proti stlačení max. 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2)
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci
nosnost min. 230kg
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
401021 | lůžko 4-dílné pro intenzivní péči s integrovanou váhou, vč. aktivní antidek. matrace |  |  | ks | 17
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
stabilní a velmi jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha cca 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka
možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm pomocí elektromotoru
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností automatického režimu polohování (systém CLRT, ALT, XPRT, apod.) - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové 3/4-ní dělené postranice, automatická bezpečnostní blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 22cm nad povrchem nezatížené matrace, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
v postranicích oboustrannně integrovaný centrální sesterský dotykový LCD ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci
oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci
integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta a grafickým znázorněním trendu
alarm opuštění lůžka pacientem
alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm + centrální 5.kolečko, motorizovaný pohon pro snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.)
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
univerzální lišty a držáky na příslušenství
ochranná kolečka v rozích lůžka
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
svod el. potenciálu
příslušenství:
hrazda se samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
závěsný box na materiál
4x plně integrovaný aktivní antidekubitní systém
plně integrovaný aktivní antidekubitní systém, tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka
pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou
kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/min)
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 250kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry dle lůžka, výška maximálně 23cm
4x nezávislý aktivní antidekubitní systém ARO/RES
pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně
šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 3-1 (třícelový) nebo vyšší
kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/min)
možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod.
možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta
možnost transportu pacienta bez kompresoru
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
možnost rychlého vypuštění pro KPR
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 250kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry dle lůžka, výška maximálně 23cm
úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu
401030 | lůžko polohovatelné pojízdné s vyšší nosnotí (min. 350 kg) |  |  | ks | 1
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad
stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x110cm, bezpečná pracovní zátěž minimálně 320kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči o bariatrického pacienta, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu
čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x100cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
možnost prodloužení ložné plochy minimálně 30cm s jednoduchou a bezpečnou aretací a podporou pro matraci
integrovaná výsuvná/sklopná polička na lůžkoviny
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi
kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice nebo kovové jednodílné 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice, s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)
pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná - ne hlouběji než 100mm od půdorysného obrysu lůžka
páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení
svod elektrického potenciálu
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
příslušenství:
dvojitá (zesílená) hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný
aktivní antidekubitní matrace pro obézní (bariatrická)
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně
šetrný a účinný systém zajišťující dostatečnou podporu pro bariatrického pacienta
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), automatické zvýšení tlaku pod pánví při posazení (Fowler boost)
velmi vyspělý plně automatický systém
kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (Low air-loss systém)
uspořádání cel alespoň v pěti zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
možnost rychlého vypuštění pro KPR
nosnost minimálně 300kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
kompatibilita s nabízenými bariatrickými lůžky, rozměry minimálně 200x99cm, výška maximálně 25cm
samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka
405001 | stolek noční pojízdný |  |  | ks | 10
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku
kovový korpus
čela zásuvek a dvířka z HPL
provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv
plastová vložka zásuvky z ABS
uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev
kolečka o pr.75 mm, min. dvě kolečka brzditelná
držák ručníku
design odpovídající lůžku
405002 | stolek noční oboustranný s integr.výklopnou deskou,pojízdný |  |  | ks | 217
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x340mm, nosnost min. 8kg
kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře malá zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, uprostřed nika, dole velká zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách
stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
405006 | stolek k lůžku na jídlo a čtení - náklopný, pojízdný |  |  | ks | 9
stabilní celokovová lakovaná konstrukce
pojízdné provedení - kolečka o pr. 75 mm, min. dvě kolečka brzditelná
výškově stavitelná a jednostranně naklápěcí deska z HPL, s ochrannými plastovými lištami
univerzální použití desky - pro pacienty ležící na lůžku nebo sedící na židli
využitelná jako pevná deska pod jídelní tác
nebo s náklonem pro čtení či psaní
max. zatížení desky 30 kg
design odpovídající lůžku
407108 | matrace antidekubitní aktivní |  |  | ks | 9
nezávislý aktivní antidekubitní systém JIP
pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně
šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 3-1 (třícelový) nebo vyšší
kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/min)
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta
možnost transportu pacienta bez kompresoru
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta
dvě vrstvy na sobě nezávislých alternujících cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta
nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
možnost rychlého vypuštění pro KPR
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
nosnost minimálně 210kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry dle lůžka, výška maximálně 23cm
úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu
407407 | matrace vakuová |  |  | ks | 1
fixační vakuová matrace k zajištění fixace celého těla, zejména oblasti páteře a pánve
součástí konstrukce transportní madla
tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta
použité materiály propustné rentgenovým paprskům, plně omyvatelné a desinfikovatelné
kvalitní provedení zaručující dlouhou životnost při intenzivním používání
certifikovány dle ČSN EN 1865-1
408109 | podložka pro přesun pacienta | min. 1700/500 mm |  | ks | 2
ruční obsluha jednou nebo dvěma osobami
přesun pacienta pomocí podložky (klouzavý povrch podložky)
pevný povrch odolný proti protržení
netoxický, antibakteriálně odolný
propustnost rtg paprsků
vodotěsná
410010 | vozík nástrojový 2-podlažní | orientační rozměry 770/580/780 mm |  | ks | 101
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně dvou plat z nerez oceli
horní plato s prolisem se zaoblenými rohy
rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min.50kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x otočná kola pr. min.75 mm, z toho 2 s brzdou
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček
410011 | vozík nástrojový 1 podlažní | orientační rozměry 1100/740/780 mm |  | ks | 18
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plata z nerez oceli
plato s prolisem
rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata 50kg
antirezonanční výztuha
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
4x otočná kola pr. min. 75 mm, z toho 2 s brzdou
kolečka s ochranou proti namotávání nití
antistatické provedení koleček
410030 | stolek instrumentační výšk. zdvih. | orientační rozměry odkládací plochy 640/480 mm |  | ks | 39
stabilní konstrukce s nohou se třemi rameny
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami
otočná o 360° s aretací polohy
rovnoměrné zatížení desky min. 30kg
hydraulický systém zdvihu
antistatické nožní ovládání - zdvih min. 400 mm
antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, brzděná
410031 | stolek instrumentační prodloužený | orientační rozměry 1200/600/950/1350 mm |  | ks | 2
stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým přestavením výšky, s velkou pracovní plochou
stabilní konstrukce z CNS 18/10 s pumpou (uzavřený hydraulický systém, max. zatížení 30 kg,
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
pracovní deska s prolisem vyrobená z CNS 18/10 se zaoblenými rohy a hranami
rozměr pracovní desky 1200 x 600 mm
otočná o 360° s aretací polohy
hydraulický systém zdvihu
antistatické nožní ovládání - rozsah zdvihu cca 400 mm
4x vodící kolečko, elektricky vodivé, 2 kolečka s brzdou
410050 | vozík pracovní (3x zásuvka uzamyk.) | orientační rozměry 750/550/860 mm |  | ks | 57
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky max. 20 kg
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli,lakovaná, prášková barva šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
1x ocelová zásuvka vel. M (výška cca 12 cm)
2x ocelová zásuvka vel. L (výška cca 20 cm)
plechová zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost barevného provedení čel dle vzorníku barev
zásuvky osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
centrální zamykání zásuvek
otočná kola, pr. 10 cm, 2x brzda
plastové nárazníky
410051 | vozík převazový (pracovní plocha, 3x zásuvka uzamyk., nástavba, přísl.) | orientační rozměry 750/550/860 mm + nástavba |  | ks | 19
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky max. 20 kg
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
1x ocelová zásuvka vel. S (výška 4,5 cm)
1x ocelová zásuvka vel. M (výška 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL (výška 36 cm)
plechová zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky je možno v různém barevném provedení viz vzorník
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
centrální zamykání zásuvek
4x kruhový plastový nárazník
4x kvalitní otočné zinkované kolo, d=10 cm, 2x brzda
celková nosnost vozíku max. 150 kg
Příslušenství:
plastový vyjímatelný odpadkový koš
výškově stavitelný nerezový držák 200 ks rukavice
držák kontejneru na použité jehly
nerezová kapsa na dokumenty
nástavba
1x sada čtyř výklopných boxů
410060 | vozík vizitový s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4) | orientační rozměry 750/550/1020 mm |  | ks | 19
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
nosnost pracovní desky 20 kg
vozík se třemi ocelovými zásuvkami
orientační rozměry:
1x ocelová zásuvka vel. M (výška cca 12 cm)
1x ocelová zásuvka vel. L (výška cca 20 cm)
1x ocelová zásuvka vel. XL s pořadačem (výška cca 37 cm)
ocelová zásuvka s pořadačem na 11 složek zdravotní dokumentace (formát A4)
vyjímatelné příčky, nosnost zásuvky 20 kg
zásuvka s vypalovanou práškovou barvou šedá RAL7042
nosnost plechové zásuvky: max. 20 kg
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky možno v různém barevném provedení viz vzorník
zásuvka osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
ocelová zásuvka s dokumentací musí být osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem - určené pro větší zatížení
centrální zamykání zásuvek
madla zásuvek, včetně tlačného, z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042, vsazená do plastových úchytek
4x otočné kolo pr. 10 cm, 2x brzda, plastové nárazníky
celková nosnost vozíku 150 kg
410061 | vozík vizitový s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace (formát A4) | orientační rozměr 780/650/920 mm |  | ks | 5
konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 nebo z nerezové oceli AISI304 s antivibrační výztuhou
pracovní deska standardně z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými prvky z plastu (ABS), umístěnými v rozích plata
pro ošetření nerezové oceli AISI304 nepoužívejte žádné čistící prostředky, obsahující agresivní chemii (například chlór)!
nosnost pracovní desky max. 20 kg
madla zásuvek, včetně tlačného, z nerezové oceli AISI304, vsazená do plastových úchytek
1x MS zásuvka S (výška 6,5 cm), 1x MS zásuvka M (výška 12 cm), 1x ocelová zásuvka XL s pořadačem (výška 36 cm)
ocelová zásuvka s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace (formát A4) - příčky jsou vyjímatelné pro vložení objemnějších dokumentů
nosnost ocelové zásuvky s pořadačem max. 40 kg
MS zásuvka vybavena vyjímatelným plastovým MS košem
nosnost plastového MS koše max. 20 kg
MS koš je možné rozdělit pomocí vyjímatelných plastových příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
čelo zásuvky je možno v různém barevném provedení viz vzorník
čelo zásuvky je vybaveno pryžovým profilem po celém obvodu, zaručující prachotěsnost
zásuvka je osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
ocelová zásuvka s dokumentací je osazena teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem - určené pro větší zatížení
centrální zamykání zásuvek
vozík je ve spodní části vybaven rozšířeným podvozkem z nerezové oceli AISI304, zajišťující stabilitu při plném zatížení a zároveň při maximálním vysunutí zásuvky
4x rohový nárazník z odolného (PE) plastu
4x kvalitní otočné plastové kolo proti namotávání nití a vlasů, d=12,5 cm, 2x brzda
celková nosnost vozíku max. 150 kg
Zvolte parametry
ML - Barva čela zásuvky č. 1 (odshora)
ML - Barva čela zásuvky č. 2
ML - Barva čela zásuvky č. 3
410090 | vozík víceúčelový - s odkladními plochami a úložnými koši | cca 550/600/1000 mm |  | ks | 3
celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně odkladních plat a košů z nerez oceli
1x vrchní deska hladká
1x spodní deska hladká
rovnoměrné zatížení vrchního a spodního plata cca 5 kg
2x závěsný koš (modulární - možnost výběru velikostí košů)
4x otočná kolečka pr.75 cm, z toho 2 bržděná, 4x ochranné nárazníky
celková nosnost vozíku cca 20 kg
410099 | vozík skříňový na čisté prádlo | orientační rozměry 1200/540/1300 mm |  | ks | 11
konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava prášková barva
opláštění vozíku MDF deska
2-dvéřové provedení, s možností uzamykání
3x police, nosnost jedné police 40 kg
2x pevné kolo, 2x otočné kolo pr. 160 mm, s brzdou
plastové nárazníky
ocelová madla s práškovou barvou
přídavná souprava pro vak 120 l na použité prádlo
410201 | vozík servírovací 2-podlažní nerez | cca 900/600/930 mm |  | ks | 11
stabilní svařovaná konstrukce z ušlechtilé oceli
2x police s prolisem
manipulační rukojeť
hygienicky udržovatelný
rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům
otočná kolečka o pr. alespoň 100 mm, dvě bržděná kolečka
max. zatížení vozíku 120 kg
max. zatížení jedné police 80 kg
411506 | klec pojízdná na přepravu použitého prádla | 700/780/1800 mm |  | ks | 8
kompletně smontovaný čtyřstěnný kontejner
tři pevné strany, čtvrtá čelní otevírací do boku na zajištěných pantech
drátěná konstrukce, velikost oka 50x50 mm
elektrolytické zinkování pro velmi agresivní prostředí
kolečka 2x pevné + 2x otočné s brzdou, pr. 125 mm
neznečišťující podlahovou krytinu
police 2 kusy, sklápěcí
obaly na klec nepromokové
zatížená klece 250 kg
413604 | vozík anesteziologický | orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba |  | ks | 13
celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
nerezavějící, nekorodující
odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení
horní pracovní deska nerez ocel s prolisem se zaoblenými rohy
nosnost pracovní desdky 20 kg
3x zásuvka (hl. orientačně 65 mm, 120 mm, 360 mm)
zásuvky s plastovým vyjímatelným košem z vysoce odolného plastu (ABS) s dotahem
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvky za pomoci jednotlivých příček
zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy plastového čela zásuvky (dle vzorníku RAL v galerii výrobce vozíků)
zásuvky musí být prachutěsné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
musí být centrálně uzamykatelné
madla zásuvek z nerezové oceli
nosnost zásuvky 20 kg
pro dobrou manipulaci s vozíkem tlačné madlo na boku vozíku - nerezová ocel
4x otočná kola pr. 125 mm, dvě kola s brzdou, 4x pryžový nárazník
příslušenství:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
otvírák ampulí nerezový
zásobník na rukavice vč. držáku
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
413606 | vozík resuscitační | orientační rozměry 750/550/900 mm + nástavba |  | ks | 21
stabilní celokovová konstrukce vozíku
z práškově lakovaného ocelového plechu
hygienicky udržovatelný
rezistentní vůči běžným dezinfekčním prostředkům
s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku
horní pracovní deska z nerezové oceli s prolisem se zaoblenými ochrannými prvky z ABS plastu umístěnými v rozích desky
nosnost pracovní desky 20 kg
3x zásuvka
(1x zásuvka (výška cca 150 mm)
2x zásuvka (výška cca 200 mm)
zásuvky vybaveny vyjmatelnými plastovými koši, nosnost koše cca 20 kg
zásuvky musí být prachutěsné
zásuvky musí být centrálně uzamykatelné
musí být s plnovýsuvem s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
možnost výběru barevného řešení čel zásuvek dle vzorníků barev výrobce
madlo zásuvek z ušlechtilé oceli
pro dobrou manipulaci na boku vozíku ergonomické madlo z ušlechtilé oceli
příslušenství vozíku:
nástavba 2-řadá vč. plastových výklopných boxů na drobný zdravotnický materiál 4+5
otočná deska z nerez oceli s aretací se zajišťovacími pásy na defibrilátor
nosnost cca 10 kg
infuzní držák z nerez oceli-komplet, výškově nastavitelný s aretací
zásobník na rukavice (100 ks) vč. držáku
držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) z nerez oceli, se zajišťovacími pásky
držák odpadní nádoby na použité jehly - komplet
plastový odpadní koš vč. držáku
ve spodní části vozíku ochranné nárazníky
otočná kolečka o pr. 125 mm s ochranou proti namotávání nití, 2x brzda
413610 | stojan na odpad a počítání břišních roušek nerez | orientační rozměry 700/400/1100 mm |  | ks | 8
konstrukce z nerezových profilů
horní část osazena 10ti nerezovými háčky
spodní část nerezová odkládací vanička
2x brzděná + 2x nebrzděná kolečka pr. 75 mm
414108 | stojan infúzní pojízdný nerez |  |  | ks | 18
stabilní pojízdná konstrukce
5i-ramenný podstavec
pro snadnou manipulaci osazen kolečky o pr. min. 50 mm,
z toho alespoň 2 kolečka s brzdou, antistatické provedení
tyč s možností přestavení výšky
držáky na infuze
celonerezové provedení
414402 | stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel s uchem |  |  | ks | 12
stabilní pojízdná konstrukce nohy
s držadlem pro aseptické umyvadlo
materiál nerezová ocel
stojan s výškovým nastavením umyvadla
pětiramenná základna stojanu s otočnými kolečky o pr. alespoň 50 mm,
2 kolečka s brzdou
antistatické provedení
2x nerezové aseptické umyvadlo
414428 | stojan na misky s ohřevem pojízdný |  |  | ks | 11
stojan na vyhřívané misky pro ohřev aplikačních roztoků při operacích
mobilní výškově stavitelný z nerezových profilů
podvozek s 5-i kolečky ø 75 mm, 2 brzděná
vyhřívací těleso s elektronickou regulací teploty v rozsahu 30- 90°C
topné těleso opatřeno termostaty
optická a akustická signalizace
digitální zobrazení teploty
2x resterilizovatelná vyhřívaná miska se zesíleným dnem, z nerez oceli, objem cca 4 l
síťová šňůra
414430 | nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez |  |  | ks | 22
podvozek na odpadní nádobu z nerezových profilů
s možností nastavení průměru dna nádoby
4x otočné kolečko o průměru min. 50 mm
součástí podvozku nádoba na odpad z nerez oceli (objem min. 15 l)
415103 | váha osobní do 250 kg s výškoměrem |  |  | ks | 1
cejchuschopná váha OIML Třída III
zdravotnický prostředek Třída I
velká stabilní vážicí platforma
čitelný LED displej
vážicí rozsah do 250 kg umožňující vážení dětí a zároveň i obézních pacientů
funkce: vážení, tárování, výpočet BMI
integrované měření výšky
datové rozhraní RS232
napájení 230 V
externí napájecí adaptér
416301 | věšák nástěnný na rtg zástěry s 5i držáky nerez |  |  | ks | 1
nerezový věšák k připevnění na zeď
kapacita min. 5 ks rtg zástěr
5x ramínko nerezové
každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku
nosník možno sklopit ke zdi
konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka
délka ramínka - cca 57 cm, nosnost jednoho ramínka - 6 kg
skříňka otevřená nerezová - zavěšená nad věšákem rtg zástěr
orientační rozměry skříňky 750300/320 mm mm
dodávka vč. instalačního materiálu
416308 | stěna úložná na RTG zástěry |  |  | ks | 5
nerezový věšák k připevnění na zeď
kapacita min. 5 ks rtg zástěr
5x ramínko nerezové
každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku
nosník možno sklopit ke zdi
konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka
délka ramínka - cca 57 cm, nosnost jednoho ramínka - 6 kg
dodávka vč. instalačního materiálu
416309 | systém úložný pojízdný na RTG zástěry | orientační rozměry 750/640/1500 mm |  | ks | 10
nerezová pojízdná konstrukce
věšák pro min. 10 ks rtg zástěr
min. 10 ks ramínek pro RTG zástěry
každé ramínko zavěšeno na samostatném nosníku, který lze sklápět do stran
konce ramínek vyhnuté nahoru, zabránění sjíždění zástěry z ramínka
délka ramínka orientačně 57 cm, nosnost ramínka 6 kg
4x kolečko o průměru 75 mm, z toho 2 s brzdou
antistatické provedení
416310 | zásobník pro ústenky |  |  | ks | 8
celonerezové provedení zásobníku
nerezový plech 1,5 mm
orientační rozměry 205/105/80 mm
v zadní stěně otvory k montáži zásobníku
vč. instalačního materiálu k připevnění na stěnu
416311 | zásobník pro kartáčky |  |  | ks | 8
akrylátový zásobník na kartáčky na ruce
materiál splňující požadavky na hygienu
orientační rozměry 150//150/400 mm
horní část s víkem pro doplnění zásobníku kartáčky
v dolní části na přední stěně otvor pro vyjmutí kartáčku
v zadní stěně otvory k montáži zásobníku
vč. instalačního materiálu k připevnění na stěnu
417301 | židle sprchová pojízdná, s náklonem do ležící polohy | délka 1900 mm |  | ks | 1
výškově nastavitelná, univerzální hygienická židle
stabilní kovový podvozek
zádová opěra se zaoblením v dolní části
zádový polštář pro vyšší pohodlí klienta
náklon do ležící polohy při sprchování
plastové části musí být odolné vůči mycím prostředkům a opotřebení
dálkový ovladač všech funkcí se srozumitelnými symboly
zvukový signál vybité baterie
2 sady 24V baterií
nouzové spouštění
nouzové zastavení
držák podložní mísy
bezpečnostní pás
bezpečná pracovní zátěž 140 kg
rozsah zdvihu cca 600 mm
šířka cca 610 mm
417315 | zvedák pacientský |  |  | ks | 2
zvedák pro imobilní pacienty elektr. pojízdný
všestranný pacientský zvedák pro nejběžnější situace
možnost variability použití: například při přesunu z lůžka na kolečkové křeslo, při manipulaci na toaletu či do vany, tak i pro zvedání ze země
stabilní hliníková konstrukce
nízká váha zvedáku, maximálně do 35 kg
bezpečná pracovní zátěž 200 kg
horizontální i vertikální zdvih
možnost mechanického nastavení ramene do tří různých výšek
snadná manipulace zvedáku při zajíždění pod lůžka
ergonomický ruční dálkový ovladač
elektrická úprava rozchodu podvozku
mechanická i elektrická funkce nouzového spuštění
diagnostický systém pro informace o používání zvedáku
zabudovaná nabíjčka
možnost použití různých typů vaků (dle použití) a velikostí (M, L, XL)
dodávka vč. závěsného vaku vel. M a závěsného vaku vel. L
418212 | lůžko sprchovací nerez,el. zvedání, polstr.vana | orientační rozměry 600/2000 mm |  | ks | 10
sprchovací lůžko pro osobní hygienu imobilních pacientů
zvedací kapacita min. 150 kg
lůžko elektricky výškově stavitelné v rozsahu min. 300 mm
pomocí ručního ovladače (integrovaný akumulátor vč. nabíječky)
podvozek nejlépe z nerezových profilů, s otočnými bržděnými kolečky
sprchovací modul musí být plastový, polstrovaný, s vyklápěcími boky s aretací
sprchovací modul musí mít podélné odtokové drážky a sklon ložné plochy k odtokovému ústí
sprchovací modul musí být dodán vč. flexibilní odtokové hadice
418221 | panel nástěnný dezinfekční |  | STAVBA - ZT | ks | 2
| nástěnný dezinfekční panel |  | STAVBA - ZT
| termostatická směšovací baterie s vypínáním |  | STAVBA - ZT
| vč. čistící sprchy |  | STAVBA - ZT
| vč. instalačního materiálu |  | STAVBA - ZT
419117 | křeslo sprchovací / toaletní pojízdné, nosnost 170 kg |  |  | ks | 5
pojízdné toaletní a sprchové křeslo
se zvýšenou nosností 170 kg
výška sedu 570 mm
s možností najetí nad toaletu
použité materiály výhradně vysoce kvalitní plast a nerez
4x kolečko pr. 125 mm
brzda pro celkové zajištění vozíku
polstrovaný sedák s hygienickým výřezem
pěnový odnímatelný kryt sedáku
sklopné loketní opěrky sklopné umožňující nasednutí a sesednutí i ze strany, nejen zepředu
zádová opěrka z duralu, doplněna měkčeným PU polstrováním
výškově nastavitelné nášlapné plochy stupátek
otočné opěrky nohou, možnost je odejmout
křeslo vč. 2 ks toaletní nádoby vč. vík
419309 | schůdky 2-stupňové nerez | orientační rozměry 440/400/400 mm |  | ks | 18
konstrukce: nerez ocel AISI304
2-stupňový schůdek
nášlapné plochy opatřeny protiskluzovým profilovým plechem
antistatické provedení
gumové patky na nohách
419310 | schůdek jednostupňový |  |  | ks | 16
plastové provedení
protiskluzné provedení
420001 | linka pracovní vč. dřezu s odkapem, umyvadlem, dolní+horní skříňky | 4700/600/900 mm + horní skříňky 2300/320/560 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420002 | linka pracovní vč.dřezu s odkap.,umyvadlem,chladničky na léky,mrazničky,dolní+horní skříňky,trezor | cca 5900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 280 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| jednodvéřové provedení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| dveře prosklené (izolační sklo) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| zaměnitelné otevírání dveří |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní displej |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nastavení teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 5x výškově nastavitelné poličky |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozhraní: RS 485 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mraznička podstavná |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 90 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 1-dvéřové provedení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| dynamický systém chlazení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ovládání teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ukazatel teploty mrazící části / LCD displej |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| kontrolka poruchy optická a akustická |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x zásuvka |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezor pro zabudování do nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| (základní kotvení ke zdi (2 otvory) i k podlaze (2 otvory)) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s kapacitou min. 80 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| orientační vnější rozměry: 435/440/800 mm (šxhxv) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| certifikát: BT. 1 podle normy EN1143-1 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mechanický kombinační zámek v kombinaci s klíčovým zámkem |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace ) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| se dvěma vyjímatelnými, výškově stavitelnými policemi |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s vnitřní uzamykatelnou schránkou |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420003 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2700 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
420004 | linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky | cca 4020 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420005 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2600 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
STAVBA
| skříňka pro umyvadlo cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková cca 800 mm |  | STAVBA
STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 2000/320/560 mm |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600x600 mm |  | STAVBA
420006 | linka pracovní vč.umyvadla,dolní+horní skříňky,chladničky na léky,lékárny,trezoru na léky (cca 50l) | cca 3825 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a s monitoringem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x vnitřní police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezor pro zabudování do nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| (základní kotvení ke zdi (2 otvory) i k podlaze (2 otvory)) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s kapacitou min. 50 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| orientační vnější rozměry: 435/442/437 mm (šxhxv) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| certifikát: BT. 1 podle normy EN1143-1 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mechanický kombinační zámek v kombinaci s klíčovým zámkem |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace ) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s jednou vyjímatelnou policí |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420007 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 3600 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 3600 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro myčku nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| 3x skříňka 3-zásuvková š. á cca 600 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 2000/350/600 mm |  | STAVBA
420008 | linka kuchyňská 1-dřez, chladnička, dolní + horní skříňky | délka 1800 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1800 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.cca 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
420009 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 2700+1500 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| dolní skříňky 2700/600/900 mm + 1500/600/900 mm |  | STAVBA
| horní skříňky 2700/350/600 mm |  | STAVBA
STAVBA
| pracovní deska 2700 + 1500 mm |  | STAVBA
420010 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky | 2550 mm dolní skříňky, 1950 mm horní skříňky | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2550 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.750 mm |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.600 mm |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1950/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420011 | linka kuchyňská vč. umyvadla, dolní+horní skříňky | 1200 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1200/320/560 mm |  | STAVBA
420012 | linka kuchyňská vč. umyv., dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2200 mm | STAVBA | ks | 4
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 400 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobíš. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2200/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420013 | linka pracovní vč.dřezu,umyvadla,dolní+horní skříňky,chladničky na léky,chl. na biolog.odpad,lékárny | cca 4200 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 3000 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička pro biologický odpad (použité krevní vaky, ..) |  | STAVBA
| kapacita min. 100 l |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| vnitřní vybavení min. 2x police přestavitelná |  | STAVBA
STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1800/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm |  | STAVBA
STAVBA
| lékárna cca 1200/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová (3x přestavitelná police) |  | STAVBA
| 2-dvéřová uzamykatelná, dveře prosklené |  | STAVBA
| dolní část zásuvková (3x á 1200 mm nebo 6x á 600 mm) |  | STAVBA
420014 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 2700+1650 mm | STAVBA | ks | 4
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2700 mm + 1050 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka policová rohová š. cca 1050 mm, 1x dvířka, 1x police |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 900 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2700/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420015 | linka pracovní vč. dřezu s odkapem,umyvadlem,chladnička na léky,mraznička,dolní+horní skříňky | cca 4950 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 300 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 1-dvéřové provedení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozhraní RS 485 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 5x vnitřní police přestavitelná |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| zaměnitelný směr otevírání dveří |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mraznička podstavná |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 90 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 1-dvéřové provedení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| dynamický systém chlazení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ovládání teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ukazatel teploty vnější, digitální |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| LCD displej |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ovládání teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| optický a akustický teplotní alarm |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x zásuvka |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| zaměnitelný směr otevírání dveří |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420016 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, chladničky, dolní+horní skříňky | 2000+3000 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2000 mm + 3000 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka v rohu pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skříňka rohová š. cca 1000 mm |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 800 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2600/320/560 mm + 1200/320/560 mm |  | STAVBA
420017 | linka pracovní vč.dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk. | cca 2750 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420018 | linka pracovní 1-dřez, dolní + horní skříňky | 1500 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1500 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka š. cca 900 mm - v horní části zásuvka |  | STAVBA
| - dolní část 2-dvéřová, police |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1500/320/560 mm |  | STAVBA
420019 | linka kuchyňská - dolní + horní skříňky, vč. podstavné chladničky, výška prac. plochy 850 mm | 1200/600/850 mm + 600/320/560 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| linka kuchyňská s výškou pracovní plochy max. 850 mm |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| 1x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| 1x horní skříňka policová, 2-dvéřová, cca 650/320/600 mm |  | STAVBA
| skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420020 | linka pracovní vč. umyvadla - dolní + horní skříňky | dolní skříňyk délky cca 4100 / horní skříňky délky cca 2250 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420021 | linka kuchyňská vč.dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2000 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2000 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.cca 800 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2000/320/560 mm |  | STAVBA
420022 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 12
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š.cca 600 mm, vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420023 | pult sádrovací umělý kámen, dřez umělý kámen, dolní+horní skříňky | 1800 mm, dřez cca 700x400 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1800 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 900 mm vč. dřezu,dřez cca 700x400 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 900 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
420024 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 1000/600/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň s pěti přestavitelnými policemi
2-dvéřová, uzamykatelná
420025 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 6
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm, vč. dřezu umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm, vč. umyvadla umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420026 | linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| linka pracovní cca 2400 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm, vč. dřezu |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420027 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2550 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2550 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.750 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcalo cca 600/600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1950/320/560 mm |  | STAVBA
420028 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 3000 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 3000 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 3000/320/560 mm |  | STAVBA
420029 | linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky | cca 1800 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1800 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
420030 | linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky, dolní + horní skříňky | cca 2700 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a s monitoringem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x vnitřní police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vč. SW pro ukládání dat do PC a jejich zpracování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420031 | linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,chladničky na léky,dolní+horní skříňky, lékárny uzamyk.,trezor | cca 3975 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a s monitoringem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x vnitřní police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezor na opiáty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Certifikát-Nr. J-32-20184-10 / EU norma EN 1143-1 + A1:2009, I. Bezpečnostní třída |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ocelový trezor o objemu cca 27 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| pro zabudování do nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| orientační rozměry vnější 350/380/420 mm |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| dveře a korpus dvouplášťové, dveřní plášť cca 12mm, ohnivzdorná izolace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3 stranný rozvorový uzamykací mechanismus |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezorový bezpečnostní zámek, 2 klíče |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 2 otvory v podlaze + 2 v zadní stěně, dodávka s upevňovacím materiálem |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 1x výškově stavitelná police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420032 | linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky cca 300l, dolní+horní skříňky, 2x skříň lékárna uzamyk. | cca 5800 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 300 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nucená cirkulace vzduchu |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní displej |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| nastavení teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 6x vnitřní police (5 výškově nastavitelných poliček) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| zámek dveří |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB, (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420033 | linka pracovní rohová vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky | cca 2250 + 900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a s monitoringem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x vnitřní police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vč. SW pro ukládání dat do PC a jejich zpracování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420034 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 1800 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| pracovní deska 1800 mm |  | STAVBA
| skříňky dolní + horní 1800 mm |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.750 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1800/320/560 mm |  | STAVBA
420035 | umyvadlo ve skříňce | 600/600/900 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| pracovní deska 600 mm |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| nad umyvadlem zrcadlo lepené cca 600x600 mm |  | STAVBA
420036 | sestava pro sádrování-pult sádrovací umělý kámen,dřez umělý kámen,dolní+horní skříňky,skříň policová | 1800 mm, dřez cca 700x400 mm+1000/600/2100 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1800 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 900 mm vč. dřezu,dřez cca 700x400 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 900 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
| skříň policová |  | STAVBA
| 1000/600/2100 mm |  | STAVBA
| 2-dvéřová, uzamykatelná |  | STAVBA
| 5 přestavitelných polic |  | STAVBA
420037 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, chladnička na léky, dolní+horní skříňky | 3600 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 3600 mm ,umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 700 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. cca 750 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 3600/320/560 mm |  | STAVBA
420038 | linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky | 1800 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1800 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
420039 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, chladničky, dolní + horní skříňky | 2250 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2250 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 450 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2250/320/560 mm |  | STAVBA
420041 | linka pracovní vč. dřezu, chladničky na léky, dolní+horní skříňky | cca 3160 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu a s monitoringem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| elektronické ovládání |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| automatické odmrazování |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x vnitřní police |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| připojení k PC přes USB, (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| interní paměť |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420042 | linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk. | cca 3000 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm |  | STAVBA
| lékárna cca 600/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová 1-dvéřová prosklená uzamykatelná |  | STAVBA
| dolní část 3-zásuvková |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420043 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí š.450mm, dolní + horní skříňky | 2800 mm + 1250 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2800 mm + 1250 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skříňka rohová pro dřez š.cca 1150 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| dolní skříňka otevřená policová š.650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2800/320/560 mm |  | STAVBA
420044 + 460570 | linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky, skříň šatní uzamykatelná | cca 1950 mm | STAVBA | ks | 5
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| pracovní deska 1650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 450 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1650/320/560 mm |  | STAVBA
| skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA
| cca 300/600/2100 mm |  | STAVBA
| v horní části police |  | STAVBA
| pod policí tyč šatní |  | STAVBA
| skříň 1-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA
420045 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky, vč. lékárny uzamykatelné | cca 3200 mm | STAVBA | ks | 3
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm |  | STAVBA
| lékárna cca 800/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová 2-dvéřová prosklená uzamykatelná |  | STAVBA
| dolní část 3-zásuvková |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420046 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky,lékárna uzamyk. | cca 3200 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen) |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 400 mm |  | STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
| lékárna cca 800/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová 2-dvéřová prosklená uzamykatelná |  | STAVBA
| dolní část 3-zásuvková |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
420047 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 1900 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1900 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.850 mm |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1900/320/560 mm |  | STAVBA
420048 | stůl pracovní vč. skříňky s uzamykatelnými zásuvkami | 1600/700/900 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
pracovní deska cca 1600 mm, umělý kámen
kovová podnož
skříňka pod pracovní stůl pojízdná se 3 uzamykatelnými zásuvkami
420049 | linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2700 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2700 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.900 mm |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2700/320/560 mm |  | STAVBA
420050 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2500 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2500 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 700 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2500/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420051 | linka kuchyňská rohová vč.dřezu,umyv.,chladničky,dolní+horní skříňky | 1200+2100 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2100 mm + 1200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š.cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka otevřená policová š. cca 300 mm (vč. dvou přestavitelných polic) |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2100+1200 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420052 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky | cca 5200/700/900 - 2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420053 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2100 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2100 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 900 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2100/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420054 | linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, skříň policová, lékárna uzamykatelná | cca 3700 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420055 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm, postforming |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420056 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm, postforming |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420057 | linka kuchyňská vč. dřezu s odkapem, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2900 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2900 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez s odkapem š. cca 1100 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2900/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420058 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2400+1500 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400+1500 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skřínka rohová cca 1050 mm |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400+900/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420059 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2200 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 550 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2200/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420060 | sestava skříňová policová | 1800/450/1800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříňová policová pro uložení sálového oblečení
2x skříň 2-dvéřová cca á 900/450/1800 mm
4x přestavitelná police v každé skříni
420061 | sestava skříňová policová uzamykatelná | 2400/450/1800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříňová policová pro uložení sálového oblečení
2x skříň 2-dvéřová cca á 800/450/1800 mm
1x skříň policová otevřená cca 800/450/1800 mm
4x přestavitelná police v každé skříni
420062 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 1950 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1950 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.750 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š.cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1950/320/560 mm |  | STAVBA
420063 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.600 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š.cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita min. 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1800/320/560 mm |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600x600 mm |  | STAVBA
420064 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 1500 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1500 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.cca 450 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1500/320/560 mm |  | STAVBA
420065 | umyvadlo ve skříňce, horní skříňka se zrcadlem | 900/600/900 mm + 900/320/560 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 900 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňka: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 900 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| horní skříňka cca 900/320/560 mm se zrcadlem |  | STAVBA
420067 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, 2x chladničky na léky, dolní+horní skříňky | 2700 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2700 mm,umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| 2x prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| 2x chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| 2x digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2100/320/560 mm |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepelné zrcadlo cca 600x600 mm |  | STAVBA
420068 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | 1650 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1650/320/560 mm |  | STAVBA
420069 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky s mrazničkou podstavné, dolní+horní skříňky | 2400 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm,umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1800/320/560 mm |  | STAVBA
| nad umyvadlem zrcadlo lepené cca 600x600 mm |  | STAVBA
420070 | linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky | 1650 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 1650/320/560 mm |  | STAVBA
420071 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladničky na léky, uzamyk. lékárny | cca 3600 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu |  | STAVBA
| užitný objem cca 130 l |  | STAVBA
| výška pod pracovní desku |  | STAVBA
| elektronické ovládání |  | STAVBA
| digitální ukazatel teploty |  | STAVBA
| automatické odmrazování |  | STAVBA
| teplotní alarm: optický a akustický |  | STAVBA
| alarm výpadku sítě |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 3x vnitřní police |  | STAVBA
| digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv |  | STAVBA
| s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce |  | STAVBA
| připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) |  | STAVBA
| rozsah měření -30 až +60°C |  | STAVBA
| interní paměť |  | STAVBA
| frekvence měření 10 sec. až 24 hod. |  | STAVBA
STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1800/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm |  | STAVBA
STAVBA
| lékárna cca 1200/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová (3x přestavitelná police) |  | STAVBA
| prostor pro trezor objem cca 27 l, orientační rozměry vnější 350/380/420 mm |  | STAVBA
| 2-dvéřová uzamykatelná, dveře prosklené |  | STAVBA
| dolní část zásuvková (3x á 1200 mm nebo 6x á 600 mm) |  | STAVBA
420072 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 2700+1050 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| dolní skříňky 2700/600/900 mm + 1050/600/900 mm |  | STAVBA
| pracovní deska 2700 + 1050 mm |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka rohová policová dvířková |  | STAVBA
| dolní skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 2700/320/560 mm |  | STAVBA
420073 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky | cca 1650 mm | STAVBA | ks | 1
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 12 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1650/320/560 mm |  | STAVBA
420074 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladničky na biolog.odpad,uzamyk. lékárny | cca 4200 mm | STAVBA | ks | 2
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 3000 mm, umělý kámen |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen |  | STAVBA
| 2x skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
| prostor pro chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| chladnička pro biologický odpad (použité krevní vaky, ..) |  | STAVBA
| kapacita min. 100 l |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| vnitřní vybavení min. 2x police přestavitelná |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 2400/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
| nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm |  | STAVBA
| lékárna cca 1200/600/2100 mm |  | STAVBA
| horní část policová (3x přestavitelná police) |  | STAVBA
| 2-dvéřová uzamykatelná, dveře prosklené |  | STAVBA
| dolní část zásuvková (3x á 1200 mm nebo 6x á 600 mm) |  | STAVBA
420075 | stůl pracovní 120/60 - kov. podnož | 1200/600/800 mm |  | ks | 7
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
420078 | korpus skříňky pro chladničku o objemu cca 87 l a výšky 84 cm, vč. prac. desky a horní skříňky | 600/500/950 mm + 600/320/560 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
420080 | skříňka nástěnná policová dvířková | 1200/320/900 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
2x přestavitelná police
420081 | sestava skříněk nástěnných /18 uzamykatelných boxů pro osobní věci personálu / | 2400/320/1000 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňky pro osobní věci personálu
18 skříněk cca á 400/320/300 mm
každá skříňka uzamykatelná se dvěma klíči
420082 | linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky | 1050/600/900 mm + 1650/320/560 mm | STAVBA | ks | 4
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1050 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1650/320/560 mm |  | STAVBA
| každá skříňka s jednou přestavitelnou policí |  | STAVBA
420083 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 2700 mm + 2200 mm | STAVBA | ks | 1
| linka pracovní 2700/600/900 mm |  | STAVBA
| skříňky dolní pro umyvadlo, dřez, myčku nádobí š. 600 mm, |  | STAVBA
| vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí |  | STAVBA
| rohová skříňka |  | STAVBA
| horní nástěnné policové uzaviratelné skříňky |  | STAVBA
| 2700/320/560 mm |  | STAVBA
| pracovní deska 2700 mm vč. lišty 2700 mm |  | STAVBA
| linka pracovní 2200/600/900 mm |  | STAVBA
| horní nástěnné policové uzaviratelné skříňky |  | STAVBA
| 1500/320/560 mm |  | STAVBA
| pracovní deska 2200 mm vč. lišty 2800 mm |  | STAVBA
420084 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí š. 450 mm, dolní + horní skříňky | 1350 mm | STAVBA | ks | 1
STAVBA
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1350 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm |  | STAVBA
| kapacita cca 9 jídelních sestav |  | STAVBA
| vnitřní plášť z nerez oceli |  | STAVBA
| čelní ovládací panel |  | STAVBA
| LED displej se zobrazením informací o stavu myčky |  | STAVBA
| elektronický ukazatel zbytkového času v minutách |  | STAVBA
| vč. příslušenství |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové cca 1350/320/560 mm |  | STAVBA
420085 | linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky podstavné, dolní + horní skříňky | 1200 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 1200/320/560 mm |  | STAVBA
420086 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová prosklená | 600/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
420088 | linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky | cca 1650 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1650 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š.cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm |  | STAVBA
| podstavná chladnička s mrazícím prosorem |  | STAVBA
| objem celkem cca 125 l |  | STAVBA
| objem chladničky cca 110 l |  | STAVBA
| objem mrazničky cca 15 l |  | STAVBA
| orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm |  | STAVBA
| výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu |  | STAVBA
| závěs dveří vpravo, volitelný |  | STAVBA
| automatické odtávání |  | STAVBA
| vnitřní osvětlení |  | STAVBA
| 2x police |  | STAVBA
| 1x výsuvný box |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové 1650/320/560 mm |  | STAVBA
420090 | skříňka závěsná uzamykatelná (na OOPP) | orientační rozměry 450/160/600 mm |  | ks | 1
nástěnná kovová lékárnička, povrchová úprava bílým komaxitem
vybavena rozbitným okénkem na náhradní klíč
1-dvéřová, uzamykatelná
2x police
420091 | linka pracovní - dolní skříňky | cca 1120/600/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420092 | linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky, skříň šatní 2-dvéřová |  | STAVBA | ks | 3 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1050 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm |  | STAVBA
| horní skříňka policová dvířková cca 1050/320/560 mm |  | STAVBA
| 1x přestavitelná police |  | STAVBA
| skříň šatní 2-dvéřová cca 800/600/2100 mm |  | STAVBA
| rozdělení na čistou a špinavou část |  | STAVBA
| v horní části police |  | STAVBA
| pod policí tyč šatní |  | STAVBA
| uzamykatelná |  | STAVBA
420093 | linka pracovní vč. dřezu, mrazničky podstavné, dolní + horní skříňky | cca 2400 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| skříňový mrazák podstavný 1-dvéřový |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| bílé provedení |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| čistá kapacita mrazáku cca 98 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| 3x zásuvka |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| systém chlazení statický |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| způsob odmrazování v mrazící části manuální |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| displej s digitalním ukazatelem teploty |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| způsob ovládání tlačítky |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| optická signalizace poruchy |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| odvětrávání zepředu |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| dvě výškově nastavitelné nožičky |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
420114 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných | 1400/320/560 mm |  | ks | 17
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
420114 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných | 1400/320/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42BD03 | linka pracovní - skříňky dolní + horní | 1050 mm |  | ks | 6
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
deska pracovní cca 1050 mm
dolní skříňka:
skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm
horní skříňka policová dvířková cca 1050/320/560 mm
skříňka s jednou přestavitelnou policí
42BD11 | linka pracovní - skříňky dolní + horní | cca 2250 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
42HS00 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 850/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nástěnná policová 2-dvéřová, uzamykatelná
1x police přestavitelná
42HS01 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 750/320/560 mm |  | ks | 14
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42HS01 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 750/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42HS02 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 750/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42HS03 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 1050/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42HS03 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová | 1050/320/560 mm |  | ks | 9
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
42HS04 | skříňka nástěnná policová dvířková | 1050/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nástěnná policová dvířková
1x police přestavitelná
42HS04 | skříňka nástěnná policová dvířková | 1050/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nástěnná policová dvířková
1x police přestavitelná
42HS09 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1200/320/560 mm |  | ks | 7
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS09 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1200/320/560 mm |  | ks | 12
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS16 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1500/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
42HS17 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1500/320/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
42HS18 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1650/320/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS18 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1650/320/560 mm |  | ks | 6
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS19 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1800/320/560 mm |  | ks | 12
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
v každé skříňce 1x police přestavitelná
42HS19 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1800/320/560 mm |  | ks | 11
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
v každé skříňce 1x police přestavitelná
42HS21 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1950/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS21 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 1950/320/560 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS22 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 2100/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
42HS24 | sestava skříněk policových nástěnných | 2250/320/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk policových nástěnných, dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS25 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 2400/320/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS25 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových | 2400/320/560 mm |  | ks | 7
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS36 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1600/320/560 mm |  | ks | 6
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS36 | sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných | 1600/320/560 mm |  | ks | 7
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových dvířkových uzamykatelných
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42HS37 | sestava skříněk nástěnných policových uzamykatekných | 1400/320/560 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk nástěnných policových uzamykatelných
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí
42JD05 | linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní | 1050 mm | STAVBA | ks | 8 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š.cca 600 mm |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| horní skříňka policová 2-dvéřová cca 1200/320/560 mm |  | STAVBA
42JD08 | linka kuchyňská 1-dřez, skříňky dolní+horní | 1200 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | STAVBA
| Technická specifikace |  | STAVBA
| deska pracovní cca 1200 mm |  | STAVBA
| dolní skříňky: |  | STAVBA
| skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu |  | STAVBA
| skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm |  | STAVBA
| horní skříňky policové dvířkové |  | STAVBA
| 1200/320/560 mm |  | STAVBA
42JD14 | linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní, výška pracovní plochy 850 mm | cca 1350 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| výška pracovní plochy max. 850 mm |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
42SB01 | linka pracovní - skříňka dolní | 650/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
deska pracovní 650/600 mm
skříňka policová 1-dvéřová
42SB02 | linka pracovní - skříňka dolní | 900/600/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
deska pracovní 900/600 mm
skříňka policová 2-dvéřová š. 900 mm
42SB03 | linka pracovní - skříňky dolní | 1050 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
deska pracovní cca 1050 mm
dolní skříňky :
skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm
42SB04 | linka pracovní - skříňka dolní, výška pracovní linky 850 mm | 1200 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
výška pracovní linky max. 850 mm
deska pracovní cca 1200 mm
dolní skříňky:
2x skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm
441950 | sestava stolů setovacích oboustranných s galerkou, výškově nastavitelné | cca 3000/1600/720-1080 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441951 | stůl setovací jednostranný | cca 2500/800/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 5
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441952 | sestava stolů setovacích oboustranných s galerkou, výškově nastavitelné | cca 4500/1600/720-1080 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441953 | stůl setovací jednostranný s galerkou, výškově nastavitelný | 1500/800/720-1080 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441994 | sestava stolů pracovních vč. dvou dřezů, integrované ultrazvukové myčky a nástěnných skříněk | cca 5700 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441995 | sestava stolů pracovních vč. dvou dřezů a nástěnných skříněk | cca 5700 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441996 | sestava skříněk policových nástěnných | cca 4400/370/600 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441997 | sestava skříňová prachutěsná | cca 4900/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441998 | sestava stolů pracovních se zadním límcem, celonerezové | cca 4400/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
441999 | sestava stolů skříňových policových se zadním límcem | cca 5600/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
442007 | linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky | 1200/600/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
442013 | stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez | 1400/600/900 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dřez |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez lisovaný 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| posuvná dvířka |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
442055 | linka pracovní celonerezová se zadním límcem, vč. dřezu, dolní + horní skříňky | 1800/700/900 + 1800/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dřez |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez lisovaný 500/500/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| posuvná dvířka |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 1800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x horní skříňka policová, zašupovací dvířka |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
442097 | linka pracovní nerezová vč. dřezu,s prostorem pro podstavnou chladničku,dolní+horní skříňky | 1200/600/900 mm + 1200/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dřez |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez cca 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| uzaviratelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| prostor pro podstavnou chladničku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 1200 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnné skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
442161 | sestava stolů pracovních vč. dvou dřezů, se zadním límcem | cca 3800/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
442177 | linka pracovní nerez vč.dvoudřezu, skříňky dolní + horní | 3000/600/900 mm + 1400/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dvoudřez, dřez cca 2 x 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dolní skříňky s policí, uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 3000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnné skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1400/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
442298 | linka pracovní rohová celonerezová, vč.dvoudřezu, prostor pro automat dekontaminační, horní skříňky | 2300/600/900 mm + 2000/700/900 mm, horní skříňky 2000/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dvoudřez, dřezy cca 2x 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| s policí v dolní části, uzaviratelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| prostor pro automat mycí a dezinfekční pro endoskopy š. cca 800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dolní skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 2300+2000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| horní nástěnné skříňky policové dvířkové 2000/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
445105 | stůl pracovní nerez se zadním límcem, prostor pro podstavnou chladničku | 1400/600/900 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1x prostor pro podstavnou chladničku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1x skříňka policová dvířková |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 1400 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
445131 | stůl pracovní | cca 1900/800/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
445215 | sestava stolů pracovních vč. dolních skříněk | cca 3800/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
445304 | stůl pracovní skříňkový se zadním límcem - nerez | 1300/600/900 mm | STAVBA | ks | 4 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl s policemi |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 1300 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
445330 | stůl pracovní pro kompletaci, vč. zásuvkového boxu | cca 2400/700/900 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 4
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
446110 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 800/350/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446111 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 900/350/600 mm |  | ks | 3
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446111 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 900/350/600 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446112 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1000/350/600 mm |  | ks | 4
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446112 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1000/350/600 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446113 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1100/350/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446115 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1300/350/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446115 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1300/350/600 mm |  | ks | 4
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446117 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez | 1500/350/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
446208 | skříň policová 2-dvéřová nerez | 800/600/1800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
2-dvéřové provedení
5x police přestavitelná, nosnost police cca 80 kg
449001 | linka pracovní mycí celonerezová, dvoudřez,dolní + horní skříňky | cca 2800/600/900 + 1600/350/600 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka pro dvoudřez, 2x dřez cca 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| posuvná dvířka |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňky dolní policové, uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 2800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka nástěnná policová uzaviratelná 1600/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449002 | linka pracovní mycí celonerezová - dřez, dolní+horní skříňky, 2x skříň uzamykatelná | 2200 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříńový se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez lisovaný velký cca 650/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnná skíňka policová uzaviratelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1x skříň policová na dezinfekční prostředky |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 4x police, nosnost police cca 60 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| cca 500/600/1800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1x skříň policová na moč. lahve, podl. mísy |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 5x police, nosnost police cca 60 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| cca 500/600/1800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449003 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky | cca 2500 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu, se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1300/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovní se zadním límcem v dĺce cca 2500 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1300/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449004 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky | cca 2200/600/900 mm + 1000/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu, s policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový se 2 policemi |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 2200 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449005 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky | cca 3200 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu 1500/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 500/500/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dveře posuvné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový 1700/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dveře posuvné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovnmí se zadním límcem cca 3200 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1500/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449006 | linka pracovní mycí rohová celonerezová vč.dřezu, dolní+horní skříňky, regál vysoký | cca 1900+1000 mm, horní skříňka /1000/350/600 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí zakrytý |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1900/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez cca 600x400 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| posuvná dvířka |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovní se zadním límcem 1900+1000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| horní skříňka policová uzaviratelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/350/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| regál celonerezový 800/600/2000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nosná konstrukce z uzavřených profilů 30x30 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 5x plná police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| spodní police ve výšce 150 mm od podlahy |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nosnost police 80 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nastavitelné patky k seřízení nerovnosti |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| vč. instalačního materiálu k přikotvení regálu ke stěně |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449007 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky, skříň na dezinfekční prostředky | cca 2300 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1700/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1x police v dolní části stolu |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem cca 1700 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| na dezinfekční prostředky |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 4x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nosnost police cca 60 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 600/600/1800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449008 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu,dolní+horní skříňky, skříň na dezinf. prostředky | cca 2400 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1900/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřezy lisované 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části stolu police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovní vč. zadního límce cca 1900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňky nástěnné policové uzavřené |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| cca 1900/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříň na dezinfekční prostředky |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| policová |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 4x police, nosnost police cca 60 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| cca 500/600/1800 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449009 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky | 2500/700/900 mm + 1000/350/600 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dřezu |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1400/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez lisovaný cca 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části stolu police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovní vč. zadního límce cca 2500 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňká nástěnná policová uzavřená |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449010 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky | 3600/700/900 mm + 1800/350/600 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí zakrytý vč. dvoudřezu |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1800/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 500/500/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1800/700/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| horní skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1800/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
D2.51-04 Soupis prací
449011 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní + horní skříńky | 2000/600/900 mm + 2000/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí zakrytý s dřezem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez lisovaný 500/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl skříňkový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 2000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnné skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
D2.51-04 Soupis prací
449012 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní+horní skříňky | 1600/600/900 mm + 1600/350/600 mm | STAVBA | ks | 1 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňkový vč. dřezu |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1600/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez cca 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části stolu police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| deska pracovní vč. zadního límce cca 1600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnné skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1600/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449013 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní + horní skříňky, výška pr.plochy 850 mm | 2000/700/850 mm + 2000/350/600 mm | STAVBA | ks | 4 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| výška pracovní linky 850 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříňový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/700/850 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dřez 500/500/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části stolu police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1000/70/850 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska se zadním límcem 2000 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| nástěnné skříňky policové uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449014 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky,skříň na dezinf. prostředky | 2400 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl mycí skříńový se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1800/600/900 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska 1800 mm se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňky horní 1800/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| s policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříň na dezinfekční prostředky |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 600/600/2100 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2-dvéřová uzamykatelná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| policová |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 4x přesatvitelná police, nosnost police 60 kg |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
449015 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní + horní skříńky | 2500/600/900 mm + 2500/350/600 mm | STAVBA | ks | 2 | D2.51-04 Soupis prací
| Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový pro dvoudřez |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1200/600/850 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x dřez á 400/400/250 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| v dolní části skříňky police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| stůl pracovní skříňkový |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 1300/600/850 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| 2x police |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| dvířka posuvná |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| pracovní deska 2500 mm se zadním límcem |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| skříňky horní 2500/350/600 mm |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| s policí |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
| uzaviratelné |  | STAVBA |  |  | D2.51-04 Soupis prací
460004 | stůl víceúčelový 120/60 - kov. podnož | 1200/600/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460010 | stůl víceúčelový 80/70 - (kov.podnož) | 800/700/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460012 | stůl víceúčelový 100/70 - kov. podnož | 1000/700/750 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460015 | stůl jednací 160 - kov.podnož | 1600/700/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460021 | stůl víceúčelový 80/80 - kov. podnož | 800/800/750 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460022 | stůl víceúčelový - kov. podnož | 1000/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460023 | stolek konferenční | 1200/800/650 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460025 | stůl víceúčelový 160/80 - kov. podnož | 1600/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460029 | skříňka nízká policová 2-dvéřová - na osobní věci pacienta | 800/520/750 mm |  | ks | 24
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nízká policová 2-dvéřová - na osobní věci pacienta
1x přestavitelná police
460031 | stůl pracovní 80/60 - kov. podnož | 800/600/750 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460032 | stůl pracovní 100/60 - 1x průchodka, kov. podnož | 1000/600/750 mm |  | ks | 21
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460033 | stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož | 1200/600/750 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460034 | stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož | 1400/600/750 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460035 | stůl pracovní 160 - průchodka, kov. podnož | 1600/600/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460036 | stůl pracovní 180 - kov. podnož | 1800/600/750 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460041 | stůl pracovní 80 - průchodka, kov. podnož | 800/700/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460042 | stůl pracovní 100 - 1x průchodka, kov. podnož | 1000/700/750 mm |  | ks | 6
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460043 | stůl pracovní 120 - 1x průchodka, kov. podnož | 1200/700/750 mm |  | ks | 24
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460044 | stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož | 1400/700/750 mm |  | ks | 115
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460045 | stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož | 1600/700/750 mm |  | ks | 20
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460046 | stůl pracovní 180 - 1x průchodka, kov. podnož | 1800/700/750 mm |  | ks | 29
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460047 | stůl pracovní 200 - 2x průchodka, kov. podnož | 2000/700/750 mm |  | ks | 10
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460054 | stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož | 1400/800/750 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460055 | stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož | 1600/800/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460057 | stůl pracovní 200 - kov. podnož | 2000/800/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460081 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (20 skříněk) | 1400/420/2100 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňky pro osobní věci personálu
20 skříněk cca á 350/420/400 mm
každá skříňka uzamykatelná se dvěma klíči
460082 | stůl jednací 180/90 | 1800/900/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460083 | skříňky na osobní věci personálu uzamykatelné (cca 16 x) | 1200/450/2100 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
box na osobní věci personálu 16 boxů á 300/450/500 mm
každý box uzamykatelný se dvěma klíči
460085 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (12 skříněk) | 1200/420/1600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (12 skříněk)
12 skříněk á 400/420/400 mm
každá skříňka uzamykatelná se dvěma klíči
vysoký sokl
460086 | skříňky na osobní věci personálu uzamykatelné (cca 8 x) | 1200/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
8x box uzamykatelný pro osobní věci personálu (á 300/320/280 mm)
nástěnné provedení
460093 | stůl pracovní 250/80 - kov. podnož | 2500/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460096 | stůl pracovní 110 - kov. podnož, průchodka, vč. nástěnné poličky | 1100/700/750 mm + 1100/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460098 | sestava skříněk nástěnných, policových, dvířkových | 1400/420/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460101 | stůl pracovní 350/80 - kov. podnož | 3500/800/800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460102 | stůl pracovní 270/80 -kov. podnož | 2700/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460103 | stůl pracovní 360/80 - kov. podnož | 3600/800/800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460104 | stůl pracovní 380/80 - kov. podnož | 3800/850/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460105 | stůl pracovní 280 - kov. podnož | 2800/750/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460106 | stůl pracovní atyp - průchodka, kov. podnož | 1550/700/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460108 | stůl pracovní 350/80 - kov. podnož | 3500/800/800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460109 | stůl pracovní 380/80 - kov. podnož | 3800/800/800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460110 | skříňka nástěnná policová 2-dvéřová uzamykatelná | 1000/320/560 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460114 | skříňka nástěnná policová otevřená 140 cm | 1400/280/560 mm |  | ks | 19
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x polička přestavitelná
460115 | skřínka nástěnná policová otevřená 160 cm | 1600/280/560 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x polička přestavitelná
460117 | polička nástěnná 1-patrová 1600 mm | 2000/280/320 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460200 | stůl jednací 360/110 | 3600/1100/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460203 | skříňka nízká policová - horní police otevřená, dolní část zašupovací dveře | 2000/420/1125 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nízká policová - horní police otevřená, dolní část zašupovací dveře
v dolní části 2x přestavitelná police
460206 | sestava stolů jednacích - kov. podnož | 4000/1200/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460207 | polička nástěnná (nad psací stoly) | 3000/280 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
3x polička nástěnná á 1000 mm
vč. instal. materiálu k připevnění na stěnu
460208 | stůl pracovní 250 - kov. podnož, 2x průchodka | 2500/700/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460209 | polička nástěnná (nad psací stůl) | 2500/250 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460210 | pult pracovní 400 - kov. podnož | 4000/800/800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460211 | stůl pracovní 220 - 2x průchodka, kov. podnož | 2200/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460215 | stůl pracovní rohový 160+200 - kov. podnož | 1600/500/750 + 2000/700/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460249 | sestava skříňová | cca 8700/670/2100 mm vč. zákrytů | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460250 | sestava skříňová | cca 8800/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 2
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460251 | sestava skříňová prachutěsná | cca 3100/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460252 | sestava skříňová prachutěsná | cca 2100/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460253 | sestava skříňová prachutěsná | cca 6500/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460254 | sestava skříňová prachutěsná | cca 6100/670/2100 mm + zákryty | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460255 | sestava skříňí policových uzamykatelných | 1800/700/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň pro uložení pomůcek pro rehabilitaci
cca 600/700/2100 mm
1-dvéřová uzamykatelná
5x police přestavitelná
skříň pro uložení pomůcek pro rehabilitaci
cca 1200/700/2100 mm
2-dvéřová uzamykatelná
5x police přestavitelná
460257 | stůl pracovní 240 - 4x průchodka, kov. podnož | 2400/700/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460258 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná | 800/600/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná
v horní části police
pod policí tyč šatní
460260 | sestava skříňová - skříně na léky, skříně na zdrav. materiál, vč. trezoru na léky cca 50 l | cca 4270/670/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezor pro zabudování do nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| (základní kotvení ke zdi (2 otvory) i k podlaze (2 otvory)) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s kapacitou min. 50 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| orientační vnější rozměry: 435/442/437 mm (šxhxv) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| certifikát: BT. 1 podle normy EN1143-1 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mechanický kombinační zámek v kombinaci s klíčovým zámkem |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace ) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s jednou vyjímatelnou policí |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460302 | kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek |  |  | ks | 225
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460402 | skříň policová horní část 2-dvéřová uzamyk., dolní část zásuvky | 800/600/2100 mm |  | ks | 10
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň - horní část policová 2-dvéřová uzamykatelná
2x přestavitelná police
dolní část 3-zásuvková
460404 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (10 skříněk) | 2000/420/do výšky okna cca 1000 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
10x uzamykatelná skříňka pro osobní věci personálu, rozměry cca á 400/420/450 mm
každá skříňka se 2 klíči
460405 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (20 skříněk) | 2000/420/2100 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
20 uzamykatelných skříněk pro osobní věci personálu
cca á 400/420/500 mm
každá skříňka se dvěma klíčky
460406 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (20 skříněk) | 1600/420/2100 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
20x uzamykatelná skříňka pro osobní věci personálu, rozměry cca á 400/420/400 mm
každá skříňka se dvěma klíči
460407 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (24 skříněk) | 2400/420/1700 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňky pro osobní věci personálu
24 skříněk á 400/420/400 mm
každá skříňka uzamykatelná se dvěma klíči
460408 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (30 skříněk) | 2400/420/2100 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňky pro osobní věci personálu
30 skříněk á 400/420/400 mm
každá skříňka uzamykatelná se dvěma klíči
460450 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, s nástavcem | 600/600/2700 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná 600/600/2100 mm
5x přestavitelná police
nástavec 600/600/600 mm
1x přestavitelná police
460451 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, s nástavcem | 800/600/2700 mm |  | ks | 28
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná 800/600/2100 mm
5x přestavitelná police
nástavec 800/600/600 mm
1x přestavitelná police
460503 | skříň policová (bez dveří) | 600/400/2100 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová (bez dveří)
5x přesatvitelná polička
460505 | skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dvéřová uzamykatelné | 800/420/2100 mm |  | ks | 10
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová - horní část otevřená, dolní část 2-dvéřová uzamykatelné
1x police pevná
3x police přestavitelná
460506 | skříň policová dolní část 1-dvéřová, horní část otevřená | 600/420/2100 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová - horní část otevřená, dolní část 1-dvéřová uzamykatelná
1x police pevná
3x police přestavitelná
460507 | skříň policová - horní část otevřená, dolní část 1-dvéřová uzamykatelná | 450/420/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
3x přestavitelná police
460508 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 800/420/2100 mm |  | ks | 56
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
5x přestavitelná police
460509 | skříňka 2-dvéřová uzamykatelná / nástavec na skříň | 800/420/600 mm |  | ks | 18
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná
900/600/2100 mm
5x police přestavitelná
nástavec 900/500/600 mm
s policí přestavitelnou
460512 | skříň policová 4-dvéřová uzamykatelná (dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře) | 800/420/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 4-dvéřová
dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře
uzamykatelná
1x police pevná
3x police přestavitelná
460515 | skříň policová 4-dvéřová uzamykatelná (dolní + horní část plné dveře, uprostřed 2 police otevřené) | 800/420/2100 mm |  | ks | 39
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 4-dvéřová uzamykatelná
dolní + horní část plné dveře
uprostřed 2 police otevřené (1x polička přestavitelná)
dolní + horní část á 1 ks polička přestavitelná
460516 | skříň policová 4-dvéřová uzamykatelná (dolní + horní část plné dveře, uprostřed 2 police otevřené) | 600/420/2100 mm |  | ks | 24
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 4-dvéřová uzamykatelná
dolní + horní část plné dveře
uprostřed 2 police otevřené (1x polička přestavitelná)
dolní + horní část á 1 ks polička přestavitelná
460518 | skříň policová - dolní část plné dveře,horní část proskl.dveře | 800/420/2100 mm |  | ks | 4
uprostřed 2x police otevřená
460519 | knihovna 2-dvéřová prosklená uzamykatelná | 600/420/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460521 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (5 polic, výsuvný věšák) | 800/420/2100 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
v horní části police š. 800 mm
pod policí:
ve 2/3 výsuvný věšák
v 1/3 3x police přestavitelná
2-dvéřové provedení, uzamykatelné
460523 | skříň šatní 2-dvéřová (1x police, výsuvný věšák) uzamykatelná | 600/420/2100 mm |  | ks | 8
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
v horní části police š. 800 mm
pod policí výsuvný věšák
2-dvéřové provedení, uzamykatelné
460526 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 800/600/2100 mm |  | ks | 22
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná
5x police přestavitelná
460529 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (čistá/špinavá část) | 650/600/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (čistá/špinavá část)
cca 650/600/2100 mm
špinavá část - v horní části police, pod policí tyč šatní
čistá část - v horní části police, pod policí tyč šatní, v dolní části 2x police přestavitelná
460530 | skříň policová 2-dvéřová s nástavcem, uzamykatelná | 900/600/2700 mm |  | ks | 11
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná
900/600/2100 mm
5x police přestavitelná
nástavec 900/500/600 mm
s policí přestavitelnou
460550 | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná | 500/600/2180 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná
v horní části police, pod policí tyč šatní
460551 | skříň šatní 2-dvéřová (2 samostané oddíly) uzamykatelné | 600/600/2100 mm |  | ks | 81
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová (2 samostané oddíly) uzamykatelné
v každém oddíle:
v horní části police pevná
pod policí tyč šatní
každý oddíl se svým vlastním zámkem se dvěma klíči
460553 | skříň šatní 2-dvéřová (1x police, šatní tyč) uzamykatelná | 800/600/2100 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová dělená
v jedné polovině:
v horní části police pevná
pod policí tyč šatní
v druhé polovině police (4 ks)
460556 | skříň šatní "Z" dveře 2 uzamykatelné oddíly | 400/600/2100 mm |  | ks | 74
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
"Z" skříň se 2 samostatnými oddíly
v každém oddílu tyč na ramínka
každý oddíl se samostanými klíčemi (2x)
460560 | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná | 300/500/2100 mm |  | ks | 224
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
v horní části police
pod policí tyč na ramínka
1-dvéřové provedení, uzamykatelné
460561 | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná (kovová) | 300/500/1850 mm |  | ks | 438
jednodveřový kovový šatník na soklu
robustní svařovaný korpus skříně
uvnitř každého oddělení je polička a tyč se třemi posuvnými háčky
ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu
dveře s výztuhou, uzamykatelné
ylindrický zámek se dvěma klíči
povrch skříně hladký, ošetřen práškovou povrchovou úpravou, možnost výběru barevného provedení
460562 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (čistá / špinavá část) | 600/500/2100 mm |  | ks | 39
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
rozdělení vnitřního prostoru na část čistou a část špinavou
v každé části v horní části police
pod policí tyč na ramínka
2-dvéřové provedení, uzamykatelné
460565 | skříň policová 2-dvéřová s nástavcem, uzamykatelná | 800/600/2700 mm |  | ks | 9
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná 800/600/2100 mm
5x přestavitelná police
nástavec 800/600/600 mm
1x přestavitelná police
460570 | skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná | 300/600/2100 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná
v horní části police
pod policí tyč šatní
460571 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (dělená pro 2 osoby) | 800/600/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná dělěná (pro 2 osob)
každý oddíl samostatný, každý se svým klíčem, 2 ks
v každém oddílu v horní části police
pod policí tyč šatní
460602 | kartotéka A4 (5 zásuvek, jeden sloupec), centrálně uzamyk. | orientační rozměry 450/620//1630 mm |  | ks | 11
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
pětizásuvková kartotéka na formát dokumentů A4
zásuvky osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky umožňující přístup k dokumentaci v celé délce zásuvky
pojezd zásuvek velmi lehký a tichý
čela zásuvek opatřena štítkem pro zasunutí popisku
nosnost zásuvky cca 40 kg
systém blokace zásuvek zamezující současnému vysunutí více zásuvek najednou
centrální zamykání
460701 | skřín nízká policová otevřená (š.1000 mm) | 1000/400/1125 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skřín nízká policová otevřená
3x police přestavitelná
460702 | skřín nízká policová otevřená (š.800 mm) | 800/400/1125 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
3x přestavitelná police
460703 | skřín nízká policová otevřená (š.600 mm) | 600/400/1125 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skřín nízká policová otevřená
3x police přestavitelná
460704 | skřín nízká policová otevřená | 750/420/750 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nízká policová otevřená
1x police přestavitelná
460705 | skřín nízká policová (horní část 1 police otevřená, dolní část 2 police, uzavřená 2-dvéř.) | 800/400/1125 mm |  | ks | 47
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skřín nízká policová (horní část 1 police otevřená, dolní část 2 police, uzavřená 2-dvéř.)
v horní části police otevřená
v dolní části 2-dvéřové provedení uzamykatelné
2x police
460706 | skřín nízká policová (1 police otevřená, 2 police uzavřené, uzamyk.) | 600/420/1125 mm |  | ks | 124
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
horní část 1x police otevřená
v dolní části 1-dvéřové provedení uzamykatelné
2x přestavitelná police
460708 | skříňka nízká policová 2-dvéřová uzamykatelná | 1000/420/900 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
2x police přestavitelná
skříňka 2-dvéřová uzamykatelná
460709 | skříňka nízká policová 2-dvéřová uzamykatelná | 800/420/1125 mm |  | ks | 17
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
3x police přestavitelná
skříňka 2-dvéřová uzamykatelná
460710 | skříňka nízká policová 1-dvéřová | 600/420/1125 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
3x police přestavitelná
skříňka 1-dvéřová uzamykatelná
460790 | skříňka nízká policová otevřená | cca 750/450/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříňka nízká policová otevřená
1x přestavitelná police
460801 | lékárna - 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře) | 900/600/2100 mm |  | ks | 4
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
lékárna - 4-dvéřová uzamykatelná
dolní část 2-dvéřová, uzamykatelná, plné dveře
horní část 2-dvéřová, uzamykatelná, prosklené dveře
v dolní části 1x přestavitelná police
v horní části 2x police přestavitelná
460802 | lékárna 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plné dveře, horní část prosklené dveře) | 800/420/2100 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
4x police přestavitelná
dolní část 2-dvéřová, uzamykatelná, plné dveře
horní část 2-dvéřová, uzamykatelná, prosklené dveře
460810 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná vč. zabudovaného trezoru | 600/570/2100 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| trezor pro zabudování do nábytku |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| (základní kotvení ke zdi (2 otvory) i k podlaze (2 otvory)) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s kapcitou min. 80 l |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| orientační vnější rozměry: 435/440/800 mm (šxhxv) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| certifikát: BT. 1 podle normy EN1143-1 |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| mechanický kombinační zámek v kombinaci s klíčovým zámkem |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| ( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace ) |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| se dvěma vyjímatelnými, výškově stavitelnými policemi |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| s vnitřní uzamykatelnou schránkou |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460991 | sestava skříňová a regálová | cca 3800 mm | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK | ks | 1
| Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Technická specifikace |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
| Konfigurace sestav |  | STAVBA - SPEC.ZDR.NÁBYTEK
460992 | skříňka otevřená pod tiskárnu s policí | 500/600/600 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460993 | sestava skříňková policová rohová uzamykatelné skříňky | 1600+1400/420/1200 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460995 | stůl pracovní 260/80 - 2x průchodka, kov. podnož | 2600/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
460996 | skříňka nízká policová otevřená | 1000/420/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské liky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
1x přestavitelná police
460997 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (čistá/špinavá část) | 600/600/2100 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (čistá/špinavá část)
cca 600/600/2100 mm
špinavá část - v horní části police, pod policí tyč šatní
čistá část - v horní části police, pod policí tyč šatní, v dolní části 2x police přestavitelná
460998 | skříň šatní 2-dvéřová uzamykatelná (dělená pro 2 osoby) | 800/600/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
2x samostaný oddíl á 400/600/2100 mm
každý oddíl samostatně uzamykatelný
v horní části polička
pod poličkou tyč šatní
461004 | lékárna - v horní části police, prostor pro trezor, v dolní části 3x zásuvka | 600/600/2100 mm |  | ks | 7
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
lékárna
skříň v horní části 2-dvéřová, plné dveře, uzamykatelná
2x přestavitelná police
prostor pro trezor objem cca 40 l, orientační rozměry vnější 435/445/435 mm
dolní část 3x zásuvka
461029 | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (16 boxů) | 1600/420/2100 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
16 uzamykatelných boxů pro osobní věci personálu
rozměry cca á 400/420/500 mm
každý box se dvěma klíči
461098 | systém úložný - lavice, botník | 1500/380/600 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
2x police
461099 | skříň se 2-mi uzamykatelnými boxy nad sebou | 400/500/2100 mm |  | ks | 20
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
každý box se svým vlastním zámkem a se dvěma klíčemi
v každém boxu šatní tyč
465010 | křeslo odpočinkové |  | INTERIÉR | ks | 24
| Příloha č. 4 - Sedací nábytek |  | INTERIÉR
| konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení |  | INTERIÉR
| před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele |  | INTERIÉR
465011 | křeslo pevné celoplastové |  | INTERIÉR | ks | 56
| Příloha č. 4 - Sedací nábytek |  | INTERIÉR
| konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení |  | INTERIÉR
| před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele |  | INTERIÉR
466000 | květináč mobilní |  | INTERIÉR | ks | 23
| mobilní truhlík na květiny |  | INTERIÉR
| orientační rozměry 450x1000x450 mm |  | INTERIÉR
| vyrobeno z robustního sklolaminátu |  | INTERIÉR
| ze spodní strany 4ks koleček z toho 2ks natáčecí pro snadnou manipulaci |  | INTERIÉR
| výrazný kubický design |  | INTERIÉR
| bílá barva |  | INTERIÉR
| včetně fólie pro zajištění vodotěsnosti při výsadbě v interiéru |  | INTERIÉR
| včetně výsadby á květináč min. 24 ks pokojových rostlin Zamioculcas zamiifolia |  | INTERIÉR
468001 | stolek víceúčelový s odkladní policí | 600/600/550 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
468002 | stolek konferenční obdélníkový | 800/600/650 mm |  | ks | 65
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
468003 | stolek konferenční kulatý | cca pr.650 mm, v.650 mm |  | ks | 5
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
468005 | sestava dvou stolků konferenčních |  |  | ks | 8
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
468007 | stolek víceúčelový s odkladní policí | 600/600/600 mm |  | ks | 11
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
468008 | stolek odkladní | 500/500/450 mm | INTERIÉR | ks | 10
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | INTERIÉR
| Technická specifikace |  | INTERIÉR
468009 | stůl jídelní čtvercový | orientační rozměry 800/800/750 mm | INTERIÉR | ks | 9
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | INTERIÉR
| Technická specifikace |  | INTERIÉR
468010 | stůl jídelní obdélník | orientační rozměry 800/600/750 mm | INTERIÉR | ks | 10
| Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek) |  | INTERIÉR
| Technická specifikace |  | INTERIÉR
469003 | věšák nástěnný 3 háčky |  |  | ks | 8
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
lišta věšáková se třemi háčky - na šaty, kabáty
základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry 500/18 mm
vybaveno 3 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
469005 | věšák nástěnný 5 háčků |  |  | ks | 137
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
lišta věšáková s pěti háčky - na šaty, kabáty
základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry 700/18 mm
vybaveno 5 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
469006 | věšák nástěnný 5 háčku se zrcadlem |  |  | ks | 3
lišta věšáková s pěti háčky - na šaty, kabáty
základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry 700/18 mm
vybaveno 5 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
zrcadlo lepené
cca 400/600 mm
469010 | věšák nástěnný 3 háčky nerez |  |  | ks | 5
nerezová lišta se 3 ks nerezových háčků o velikosti cca 8 cm
vč. instalačního materiálu pro připevnění na stěnu
469012 | stůl víceúčelový (sklopný) | 900/600 mm |  | ks | 76
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
vč. výklopného mechanismu
vč. ukotvení
469013 | stůl víceúčelový (kov.podnož) | 600/900/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469020 | věšák stojanový |  |  | ks | 38
volně stojící věšák
se stabilní kovovou konstrukcí, s pevnou základnou
konstrukce z lakované oceli, bílé provedení
v horní části háčky na oděvy
orientační výška 180 cm
469021 | stůl víceúčelový - kov. podnož | 800/500/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469022 | stůl víceúčelový - kov. podnož | 800/1200/750 mm |  | ks | 34
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469024 | stůl víceúčelový - kov. podnož | 800/1600/750 mm |  | ks | 3
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469025 | stůl jídelní | 600/800/740 mm |  | ks | 2
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469026 | stůl víceúčelový 140/80 - kov. podnož | 1400/800/750 mm |  | ks | 1
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
469028 | stůl jídelní | 800/800/750 mm |  | ks | 15
Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské línky, kancelářský nábytek)
Technická specifikace
481001 | židle pojízdná otočná /koženka |  |  | ks | 2
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481002 | židle pojízdná otočná s područkami / koženka |  |  | ks | 282
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481005 | křeslo kancelářské pojízdné otočné výšk. zdvihatelné, s područkami / látka |  |  | ks | 7
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481011 | židle pevná |  |  | ks | 417
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481012 | židle jednací pevná |  |  | ks | 29
kostra ocelová pérová vč. područek
opěrák zad nečalouněný, síťovaný
sedák čalouněný
patky protiskluzové
481013 | židle pevná (denní místnosti) |  |  | ks | 61
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481014 | židle konferenční |  |  | ks | 50
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481015 | židle pevná s područkami |  |  | ks | 49
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
481017 | židle pevná celoplastová |  |  | ks | 32
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
482001 | židle pojízdná otočná výšk. zdvih. s područkami (pro anestezii) |  |  | ks | 22
pracovní židle s opěrkou zad zajišťující ergonomické sezení
nosnost garantovaná výrobcem min. 130 kg
výškově stavitelná pomocí plynového pístu
opěrák zad střední velikosti, s výškovou možností nastavení opěráku mechanismem UP-DOWN
opěrák zad připevněn kloubovým mechanismem s možností nastavení sklonu a výšky opěráku
pětiramenný kovový chromovaný kříž
kolečka pro tvrdý povrch, antistatické provedení
polyuretanové područky
opěrák zad a sedák čalouněný, antistatické provedení
čalounění koženkou
482003 | židle pracovní pojízdná otočná výšk.zdvih. s nožním kruhem |  |  | ks | 26
pracovní otočná židle s vysokou výškou sedu
pro práci u stolové desky vysoké 760 - 900 mm
nosnost min. 120 kg garantovaná výrobcem
ergonomické tvarování židle
opěradlo s přestavováním sklonu a výšky s permanentním kontaktem
v horní části opěradla funkční rukojeť pro snadnou manipulaci a mobilitu na pracovišti
sedák a opěradlo z PU pěny – měkká, omyvatelná, necitlivá a odolná vůči dezinfekčním prostředkům
přestavování sklonu sedáku
nastavení výšky sedáku pomocí plynového pístu
nastavení výšky v rozsahu min. 610 - 870 mm
opěrný kruh na nohy (trubka chrom)
podstavec křížový plastový s kolečky
kolečka brzděná v závislosti na zatížení židle, při zatížení brzdí
483000 | křeslo odpočinkové |  |  | ks | 9
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483001 | křeslo čalouněné |  |  | ks | 126
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483003 | sedačka 3-místná rozkládací s úložným prostorem |  |  | ks | 13
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483004 | sedačka rozkládací s úložným prostorem |  |  | ks | 2
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483006 | válenda s opěrákem zad a s úložným prostorem |  |  | ks | 46
Příloha č. 4 - Sedací nábytek (2.FÁZE)
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483015 | souprava sedací rohová 6-místná |  |  | ks | 5
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
483020 | sedačka čalouněná rohová |  |  | ks | 2
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
485001 | lavice 2-místná volně stojící (do čekáren) |  |  | ks | 15
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
485002 | lavice 3-místná volně stojící (do čekáren) |  |  | ks | 36
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
485003 | lavice 4-místná volně stojící (do čekáren) |  |  | ks | 23
Příloha č. 4 - Sedací nábytek
konkrétní výběr odstínů a materiálů podnoží, područek a čalounění rámcově dle přílohy D2.51-08 Barevné řešení vybavení
před realizací objednávky odsouhlasit s architektem zakázky dle fyzických vzorníků vybraného subdodavatele
485501 | lavice do volného prostoru | orientační rozměry 1000/300/450 mm |  | ks | 10
ocelový podstavec z kruhové trubky,
dosedací plocha z masivních dřevěných lišt
485505 | lavice do volného prostoru | orientační rozměry 2000/350/450 mm |  | ks | 24
ocelový podstavec z kruhové trubky,
dosedací plocha z masivních dřevěných lišt
491237 | regál 5-polic celonerezový | 1000/400/2000 mm |  | ks | 10
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
nosná konstrukce z uzavřených profilů 30x30 mm
5x plná police
spodní police ve výšce 150 mm od podlahy
nosnost police 80 kg
nastavitelné patky k seřízení nerovnosti
vč. instalačního materiálu k přikotvení regálu ke stěně
491344 | regál 6-polic (nosnost police100 kg) | 800/500/2000 mm |  | ks | 76
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
6x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bezšroubové provedení
rámy opatřeny plastovými patkami
ukotvení regálu ke zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
491345 | regál 6-polic (nosnost police 100 kg) | 1000/500/2000 mm |  | ks | 72
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
6x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bezšroubové provedení
rámy opatřeny plastovými patkami
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
491346 | regál 5-police celonerezový | 1000/600/2000 mm |  | ks | 3
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
nosná konstrukce z uzavřených profilů 30x30 mm
5x plná police
spodní police ve výšce 150 mm od podlahy
nosnost police 80 kg
nastavitelné patky k seřízení nerovnosti
vč. instalačního materiálu k přikotvení regálu ke stěně
491347 | regál 5 polic celonerezový | 800/600/2000 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
nosná konstrukce z uzavřených profilů 30x30 mm
5x plná police
spodní police ve výšce 150 mm od podlahy
nosnost police 80 kg
nastavitelné patky k seřízení nerovnosti
vč. instalačního materiálu k přikotvení regálu ke stěně
492115 | nádoba na odpad |  |  | ks | 639
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
493103 | vozík vysokozdvižný ruční |  |  | ks | 1
max.výška zdvihu 1600 mm
nosnost 1000 kg
ruční zvedací vozík vhodný pro nakládku, vykládku a stohování palet
ovládání zdvihu ručně ojí nebo pomocí nožního pedálu
řídicí kola opatřena brzdami
výška zdvihu na jedno stlačení 2 cm
povrchová úprava žlutým epoxidovým lakem
493301 | schůdky skládací kovové |  |  | ks | 12
hliníkové schůdky jednostranné, 4 stupně + plošina
skládací schůdky s plošinou a bezpečnostním madlem
bezpečné nášlapové stupně
výška plošiny cca 1000 mm
pracovní výška cca 3 m
protiskluzové podlahové patky
495103 | vozík úklidový |  |  | ks | 34
vozík úklidový
technologie mop press
pojízdný podvozek
trubková, chromovaná konstrukce
s manipulační rukojetí
vertikál
otočná kolečka, protinárazové kotouče
2x vědro (cca 17 l,6 l)
ždímač mopu
mop, držák mopu
závěsná polička ( plastová nebo drátěná )
držák vaku na odpad 80 l vč. víka
495300 | skříň pro dezinfekční prostředky, kovová, uzamykatelná | cca 600/500/1800 mm |  | ks | 30
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
celonerezové provedení
vhodná pro vlhké a mokré provozy
dlouhodobá ochrana vůči korozi
snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná
skříň uzaviratelná 2-křídlými dveřmi, uzamykatelná
4x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg
495301 | skříň pro úklidové potřeby, kovová, uzamykatelná | cca 600/500/1800 mm |  | ks | 17
robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
povrchově upravená práškovou barvou (standardně RAL 7035 šedá))
dvoukřídlé dveře s plnou stěnou
s větracími štěrbinami
zámek vč. 2 klíčů
v jedné polovině pevné police 4x
v druhé polovině tyč s posuvnými háky
spodní prostor rozšířen
sokl
495302 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, kovová | 600/500/1800 mm |  | ks | 1
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
celonerezové provedení
vhodná pro vlhké a mokré provozy
dlouhodobá ochrana vůči korozi
snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná
skříň uzaviratelná 2-křídlými dveřmi, uzamykatelná
4x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg
495305 | regál kovový 6 polic | 800/400/2000 mm |  | ks | 1
celokovový regál
bezšroubový s kovovými stojinami a kovovými policemi
6 polic
zatížení police 100 kg
povrchová úprava vypalovací prášková barva
barva bílá RAL 9003
nutné ukotvení ke zdi, dodávka vč. materiálu k ukotvení ke zdi
495306 | skříň pro úklidové potřeby | cca 800/400/1850 mm |  | ks | 3
robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu
povrchově upravená práškovou barvou (standardně RAL 7035 šedá))
dvoukřídlé dveře s plnou stěnou
s větracími štěrbinami
zámek vč. 2 klíčů
v jedné polovině pevné police 4x
v druhé polovině tyč s posuvnými háky
spodní prostor rozšířen
sokl
495315 | skříň pro dezinf.prostředky, nízká, policová, 2-dvéřová, uzamykatelná, nerezová | 800/470/900 mm |  | ks | 2
Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
celonerezové provedení
vhodná pro vlhké a mokré provozy
dlouhodobá ochrana vůči korozi
snadno čistitelná a hygienicky udržovatelná
skříň uzaviratelná 2-křídlými dveřmi, uzamykatelná
1x police pevná v dolní části
1x police výškově nastavitelná
nosnost police cca 80 kg
495546 | vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky + víka, nožní ovládání |  |  | ks | 51
stabilní kovový rám chromovaný
kvalitní nehlučná kolečka nezanechávající stopu
s ochranou proti nárazům, pr. nejlépe 75 mm
2x držák plastových vaků o objemu á 80 l
2x plastové víko
nožní ovládání vík
495547 | vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání | orientační rozměry 450/500/940 mm |  | ks | 185
stabilní kovový rám chromovaný
kvalitní nehlučná kolečka nezanechávající stopu
s ochranou proti nárazům, pr. nejlépe 75 mm
1x držák plastových vaků o objemu 80 l
1x plastové víko
nožní ovládání vík
495550 | nádoba na tříděný odpad (plasty, sklo, ostré předměty) | 100 l |  | ks | 4
nádoba na třídění odpadu (sklo, papír, plast)
plastová nádoba z polypropylenu
objem 100 l
s použitím plastových pytlů do sběrné nádoby
vybavená kolečky pro snadnou manipulaci
ergonomické držadlo
výztuhy nádoby zvýší pevnost a mechanickou odolnost
orientační rozměr včetně víka: 540 x 520 x 860 mm
snadno odklopitelné víko v 6 barvách
vč. víka k nádobě
výběr barevnosti víka dle druhu odpadu (sklo, papír, plast)
vč. balení pytlů na odpad do sběrné nádoby objem cca 140 l
495599 | kontejner plastový na použitou sálovou obuv - uzavřený, pojízdný | objem 100 l |  | ks | 1
mobilní kontejner s barevným víkem
integrovaná rukojeť a 2x kolečko pro snadnou manipulaci
robustní plastová konstrukce odolná proti nárazům, poškrábání a deformaci
materiál polypropylen
snadná údržba a čištění, dezinfikovatelný
kapacita 100 litrů
orientační rozměry 500/530/850 mm
s možností použití jednorázových pytlů na odpad
496125 | dávkovač mýdla | kapacita 700 ml |  | ks | 211
dávkovač tekutého mýdla
objem dávkovače min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
496126 | dávkovač mýdla senzorový | kapacita 1200 ml |  | ks | 82
elektronický dávkovač pro aplikaci mýdlové pěny na ruce
zajišťující snadné dávkování a rychlé doplňování ve formě kazety o objemu 1,2 l
orientační rozměry 183x100x290 mm
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
čidlo pro kontrolu spotřeby
s ukazatelem doplnění nebo vložení nové baterie
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
496127 | dávkovač dezinfekce senzorový | kapacita 1200 ml |  | ks | 393
elektronický dávkovač pro aplikaci dezinfekce na ruce
zajišťující snadné dávkování a rychlé doplňování ve formě kazety o objemu 1,2 l
orientační rozměry 183x100x290 mm
dávkovač plně automatický, senzorem řízený
dávkovač z odolného plastu
s průhledem pro přehled doplnění
čidlo pro kontrolu spotřeby
s ukazatelem nutnosti doplnění nebo vložení nové baterie
instalace na zeď
dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití
496337 | zásobník papírových ručníků |  |  | ks | 271
zásobník skládaných papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
náplň 400-600 ks papírových ručníků
orientační rozměry 265x110x340 mm
501120 | trezor na opiáty - objem 40 l | vnitřní objem cca 40 l |  | ks | 3
vnitřní objem cca 40 l
pro zabudování do nábytku
( otvory ve dně + kotvící šrouby )
alespoň dvouplášťové provedení
odolné proti vrtání
vnitřní závěsy
bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy
2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek
( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace )
vertikálně stavitelné police
501121 | trezor na opiáty - objem cca 27 l |  |  | ks | 3
trezor na opiáty
Certifikát-Nr. J-32-20184-10 / EU norma EN 1143-1 + A1:2009, I. Bezpečnostní třída
ocelový trezor o objemu cca 27 l
pro zabudování do nábytku
orientační rozměry vnější 350/380/420 mm
dveře a korpus dvouplášťové, dveřní plášť min. 12mm, ohnivzdorná izolace
3 stranný rozvorový uzamykací mechanismus
zámek třídy "A" podle EN 1300
elektronický zámek
2 otvory v podlaze + 2 v zadní stěně, trezor se dodává s upevňovacím materiálem
1x výškově stavitelná police
501122 | trezor na cennosti a doklady pacientů objem cca 45 l |  |  | ks | 4
trezor na cennosti a doklady pacientů
Certifikát-Nr. J-32.20521-09 / Euro Norma EN 1143-1 + A1:2009, I. Bezpečnostní třída
ocelový trezor o objemu cca 45 l
pro zabudování do nábytku
orientační rozměry vnější 440/450/440 mm
korpus a dveře víceplášťové
bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy
bezpečnostní trezorový zámek, 2 klíče
v základně trezoru a v zadní stěně 2 kotvící otvory – kotevní sada v dodávce
1x výškově stavitelná police
501125 | trezor příruční / pokladna | orientační rozměry 300/235/90 mm |  | ks | 3
příruční pokladna k bezpečné úschovně mincí a bankovek
z vysoce kvalitního ocelového plechu
s rukojetí(držadlem)
uzamykatelná prostřednictvím cylindrického zámku (2 klíče)
vnitřní vybavení (přihrádky)přizpůsobeno na uložení mincí a bankovek
vnitřní objem cca 5 l
501129 | skříň trezorová - pro osobní věci pacientů | orientační rozměry 670/565/1530 mm / kapacita cca 300 l |  | ks | 2
trezorová skříň splňující bezpečnostní třídu II dle ČSN EN 1143.1
tříplášťová skříň s ocelovými výztuhami a speciální výplní
jednokřídlá
objem cca 300 l
uzamykání zajištěno třístranným rozvorovým mechanismem, vysouvání závorových čepů o průměru 30 mm, proti napadení chráněny kalenými deskami
rozvorový mechanismus proti napadení chráněn kalenou deskou a specielním dvoustranným blokovacím zařízením
standardně 1 motýlkový zámek kat. A
možnost jiného rovedení zámku :
náhrada motýlkového zámku mechanickým kombinačním zámkem nebo elektronickým zámkem
doplněním motýlkového zámku o 2.doplňkový zámek
mechanický zámek motýlkový
mechanický zámek s číselnou kombinací
elektronický kombinační zámek
možnost doplnění hlavního zámku - mechanického zámku s číselnou kombinací o:
mechanický zámek s číselnou kombinací
elektronický kombinační zámek
náhrada nebo doplnění jakýmkoliv typem certifikovaného zámku ve tř. A
dno trezoru s otvory pro ukotvení
možnost doplnit o vnitřní uzamykatelnou schránku
podstavec pod trezor
502400 | PC, LCD monitor dotykový |  |  | ks | 17
použití PC na pracovišti centrální sterilizace
připevnění na integrovaný držák PC na setovacím stole
počítač integrovaný do displeje
vyhovující zdravotnickým standardům vč. omyvatelnosti a zdravotní nezávadnosti
Certifikace EN 60601-1 / CE-MDD / DICOM a dalš
dotykové ovládání fungující i v chirurgických rukavicích
dotykový displej min. 21,5"
Intel Core i7-6600U, PCap touch, 4GB RAM, 128GB SSD, volitelně Wi-FI+BT/SmartCard/baterie
502401 | PC, LCD monitor, klávesnice, myš |  |  | ks | 308
počítačová sestava s výkonným procesorem, např. Intel Core i5 9. generace (Coffee Lake) 9500, 16GB DDR4 oper. paměti, disk SSD 512GB, Win 10 Pro,
16GB DDR4 oper. paměti, disk SSD 512GB
Windows 10 pro, licenční štítek
klávesnice drátová
myš drátová
napájecí kabel přímý 230V 1,8m
monitor 24" (vstupy kompatibilní s PC)
požadujeme možnost výměny vadných komponent pracovníky Oddělení informatiky bez ztráty záruky
502402 | tiskárna laserová |  |  | ks | 146
laserová multifunkční tiskárna, A4
černobílý tisk, kopírování, skenování
rychlost tisku (černobíle) - až 29 str./min
připojení - USB 2.0, Ethernet (LAN)
HP ePrint, AirPrint, oboustranný tisk, automatický podavač dokumentů (ADF)
zásobník na 260 listů + prioritní zásobník na 10 listů
síťová připojení
USB, LAN
vč. toneru
orientační rozměry (vxdxš) max. 300x410x400 mm
přední multifunkční výklopný podavač
502403 | zařízení multifunkční stolní (tiskárna, scaner, fax) |  |  | ks | 10
multifunkční laserové zařízení (barevný tisk, skenování, kopírování, fax)
tisk formátů A5, A4, A6, B5 a JIS B0
vstupní zásobník cca 250 listů
automatický oboustranný tisk (duplex)
27 stran za minutu
600x 600dpi
CPU 1200MHz, 512MB
barevné dotykové LCD
DADF
AirPrint,
USB 2.0
Bluetooth
USB
LAN
WiFi
502420 | čtečka se stojánkem |  |  | ks | 15
pro celoroční každodenní evidenci
výkonná laserová skenovací technologie
snímací vzdálenost cca 0 až 36 cm
bezdrátové komunikace se základnou (USB připojení)
krytí IP 42
vč. napájecího kabelu
502450 | skartovačka papíru | orientační rozměry 390/300/650 mm |  | ks | 3
kvalitní skartovací stroj
vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm
skartovač vybaven bezpečnostní funkcí Safe Touch (zastavení stroje při dotyku vstupní štěrbiny rukou) LCD display ke kontrole zapnutých funkcí
automatický systém start/stop, zpětný chod, tepelná pojistka motoru proti přehřátí,
signalizace přeplněného koše
aamostatný vstup na kreditní karty nebo CD
tichý chod stroje
lehce vyprázdnitelná odpadní nádoba o objemu 35 l
502501 | plátno promítací |  |  | ks | 1
profesionální promítací plátno s roletovým mechanismem na strop
rozměry min. 180 x 180
s horním kovovým krytem
matný bílý povrch projekční plochy
projekční plocha s černým okrajem
ve spodní části zatěžovací trubka
(v klidové poloze zasunuta do komtury tubusu)
volně nastavitelná výška / možnost zastavit navíjení v jakékoli poloze
vč. instalačního materiálu
502502 | dataprojektor vč. stropního držáku |  |  | ks | 1
výkonný pro výuku, prezentace, přednášky a další použití
vysoká kvalita s vysokým jasem
projekce možná i při nezatemněné místnosti s dobrou viditelností
projektor s ostrým obrazem a živými barvami s flexibilními možnostmi instalací a funkcí připojení
rozlišení WXGA 16:10 (1280x800)
svítivost 3000 ANSI lm
kontrastní poměr 10000:1
Možnosti připojení:
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní vstup pro mikrofon, MHL, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, RGB vstup (2x), S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), Kompozitní vstup, HDMI vstup (2x), VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b / g / n (volitelně), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura
dodávka vč. počítačového kabelu, napájecí kabelu, dálkového ovládání vč. baterií
Stropní držák
kovová konstrukce pro montáž do stropu
dosah od stropu 40-62 cm
stropní výsuvný držák projektoru
umožňující náklon min.30°a natočení +-180°
nosnost 15 kg
503000 | televizor vč. nástěnného / stropního držáku | úhlopříčka cca 80 cm / 32" |  | ks | 169
LED televize s úzkým orámováním
úhlopříčka cca 80 cm / 32"
full HD televizor
LED podsvícení
rozlišení 1920 × 1080 pixelů
frekvence 50 Hz
1 × HDMI
1 × USB port
1 × Scart
1 × USB port
1 × Scart
zvukový výstup 2 × 2,5 W
DVB-T/C tuner
nahrávání pořadů na USB disky
teletext
dálkové ovládání
síťový adaptér + kabel,
nástěnný polohovatelný držák
univerzální pro všechny typy plochých LCD televizorů o velikosti 26"-52" (úhlopříčka 66-132 cm)
kovové provedení, černá barva
s možností polohování do stran, nahoru i dolu
s možností natáčení o 90° doprava nebo doleva a o 15° dolu nebo nahoru
s možností odsunu od zdi
nosnost 80 kg
vč. montážního přísl.
stropní držák TV
kovové provedení, černá barva
naklápěcí univerzální držák TV s úhlopříčkou od 32"do 60"
s možností polohování do stran 360°
s možností polohování dolů 20°
nosnost 80 kg
přísl. pro montáž
503010 | televizor vč. stropního / nástěnného držáku | úhlopříčka cca 108 cm (43") |  | ks | 17
4K Ultra HD TV s rozlišením 3840×2160 v úhlopříčce 108 cm (43″)
HDR, UHD Dimming,
tunery DVB-T/T2 (HEVC/H.265)/S2/C,
Wi-Fi, Bluetooth, LAN, DLNA, HbbTV 1.5, webový prohlížeč,
aplikace O2 TV, Dolby Digital Plus,
párování s mobilním zařízením, zrcadlení obrazu Miracast, přehrávání z USB
Připojení 3× HDMI 2.0, 2× USB 2.0, optický audio výstup, komponentní vstup, kompozitní vstup
vč. ovladače
stropní držák TV
naklápěcí univerzální držák TV s úhlopříčkou od 26"-52"
s možností polohování do stran 360°
s možností polohování dolů 20°
kovové provedení
nosnost 80 kg
vč. příslušenství pro montáž stropního držáku TV
nástěnný držák TV
univerzální pro všechny typy plochých televizorů o velikosti 26"-52"
s možností polohování do stran, nahoru i dolu
s možností odsunu od zdi
kovové provedení
nosnost 80 kg
vč. příslušenství pro montáž nástěnného držáku TV
600001 | trouba mikrovlnná | objem 20 l |  | ks | 81
mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním
vnitřní objem 20 l
displej s funkcí zobrazování hodin
elektronické ovládání
automatické vypnutí trouby při otevření dvířek
časovač nastavitelný do 95 min
osvětlení vnitřního prostoru trouby
zvuková signalizace při nastavení a ukončení ohřevu
skleněný otočný talíř
600005 | konvice varná s regulací teploty | objem 1,7 l |  | ks | 91
objem: 1,7 l
příkon: 2200 W
automatický systém vypínání při dosažení bodu varu
dvojnásobný bezpečnostní systém (bezpečnostní pojistky při nebezpečí přehřátí nebo v případě chodu naprázdno)
skryté topné těleso pod rovným nerezovým dnem
středový konektor
vodoznak
světelná kontrolka pro signalizaci zapnutého stavu konvice
600006 | kávovar |  |  | ks | 1
automatický kávovar volně stojící
příprava dvou šálků najednou
použití mleté kávy
použití zrnkové kávy
zásobník na kávu, integrovaný mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí
samostatný zásobník mleté kávy
tryska na páru
zásobník na mléko
čerpadlo 15 bar
přehledný dotykový barevný displej
automatický čistící a odvápňovací systém
vodní filtr
600008 | automat nápojový vč. změkčovače vody | orientační rozměry 400/580/650 mm + 410 mm otevřené víko |  | ks | 11
výkonný nápojový automat na výrobu teplých nápojů (čaj, káva, kakao)
připojení na pevný vodovodní řád
(možnost na nezávislý zásobník vody o objemu 3,6 l)
připojení k rozvodu vody, tlak mezi 0,5 - 6,5 baru
jednoduchá obsluha prostřednictvím tlačítkového panelu
dotyková klávesnice s 12-ti podsvícenými tlačítky, která mohou složit jako volby nebo předvolby
akustický signál při ukončení
digitální alfanumerický displej
instantní i zrnková verze
vydávací plocha vysoká cca 170 mm
nádoba na odpadní vodu o objemu cca 2 l s viditelnou signalizací naplnění
kapacita nádoby na odpadní sedlinu cca 60 porcí
změkčovač vody pro nápojový automat
objem 20 l
celonerezové provedení
regenerace pomocí tabletové soli
bypass při regeneraci není omezen provoz připojeného zařízení - voda teče přes kohout přímo do zařízení (snazší obsluha)
vstupní tlak 2-8 bar
orientační rozměry š x h x v: průměr 190 x 280 x 900 mm
631001 | chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty (užitný objem cca 300l) | užitný objem cca 300l |  | ks | 2
chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
užitný objem cca 300 l
volně stojící, bílé provedení
zaměnitelné otevírání dveří, samozavírací dveře, zámek dveří
elektronické ovládání
digitální teplotní displej
s možností nastavení teploty
teplotní alarm optický a akustický
automatické odmrazování
vnitřní osvětlení
5x výškově nastavitelné poličky
rozhraní: RS 485
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
631002 | chladnička na léky + mraznička, kombinovaná, 2-dvéřová, užitný objem cca 345 l | užitný objem cca 345 l (chl. 240 l, mr. 105 l) |  | ks | 4
kombinovaná chladnička na léky s mrazničkou v dolní části
volně stojící
dvoudvéřové provedení, bílé
zaměnitelné otevírání dveří
samozavírací dveře
elektronické ovládání
ukazatel teploty chladící části: vnější digitální
ukazatel teploty mrazící části: vnější digitální
teplotní alarm optický a akustický
chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
užitný objem cca 240 l
automatické odmrazování
vnitřní osvětlení
4x výškově nastavitelné poličky, kovové rošty potažené plastem
zámek dveří
mrazák
užitný objem cca 105 l
3x zásuvka
rozhraní: RS 485
průchodka pro externí čidlo
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
vč. SW pro ukládání dat do PC a jejich zpracování
631004 | chladnička na biolog. odpad, 1-dvéřová, užitný objem max.130 l | užitný objem max. 130 l |  | ks | 5
chladnička s možností umístění pod pracovní desku
možnost odmontování horní desky
chladnička pro biologický materiál (použité krevní vaky,..)
užitný objem max. 130 l
1-dvéřové provedení
umístění dveří vpravo, zaměnitelné
mechanické řízení teploty
vnitřní osvětlení
3 přestavitelné police
poličky ve dveřích
631005 | chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty (objem cca 130l) | užitný objem cca 130 l |  | ks | 1
chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
užitný objem cca 130 l
výška pod pracovní desku
elektronické ovládání
digitální ukazatel teploty
automatické odmrazování
teplotní alarm: optický a akustický
alarm výpadku sítě
vnitřní osvětlení
3x vnitřní police
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
vč. SW pro ukládání dat do PC a jejich zpracování
631006 | chladnička vč. mrazničky, 1-dvéřová, umístění pod prac. desku, užitný objem cca 115 l | užitný objem cca 115 l |  | ks | 3
kombinovaná chladnička/mraznička
umístění pod pracovní desku kuchyňské linky (možnost odmontování vrchní desky)
jednodvéřové provedení bílé
umístění dveří zaměnitelné
celkový užitný objem cca 114 l
zabudovaný mrazák v horní části
užitný objem cca 13 l
ruční odmrazování
chladnička s čistým objemem cca 101 l
antibakteriální ochrana
automatické odmrazování chladící části
2x police
1x plastová nádoba
vnitřní osvětlení
poličky ve dveřích
631007 | chladnička s mrazničkou, 2-dvéřová, užitný objem cca 235 l | užitný objem cca 235 l |  | ks | 34
kombinovaná chladnička s mrazničkou
užitný objem chladící části cca 190 l
užitný objem mrazící části cca 45 l
volně stojící
dvoudvéřové provedení, bílé
umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit
automatické odmrazování v chladící části
vybavení chladící části:
LED osvětlení v chladící části
3x polička (2x polička výškově přestavitelná)
1x box
přihrádky ve dveřích
v mrazící části 1x police
manuální odmrazování v mrazící části
631008 | chladnička s mrazničkou, 2-dvéřová, užitný objem cca 170 l | celkový užitný objem 170 l |  | ks | 28
chladnička s mrazničkou v horní části
chladnička 2-dvéřová
volně stojící
bílé provedení
objem chladničky užitný (l): cca 134
objem mrazničky užitný (l): cca 36
bakteriální ochrana v chladničce
automatické odmrazování v chladící části
vnitřní osvětlení
min. 3 police
1x box
přihrádky ve dveřích
v mrazící části 1x police
631010 | chladnička s mrazničkou, 2-dvéřová, cca 340 l |  |  | ks | 2
kombinovaná chladnička s mrazničkou v dolní části
dvoudvéřová
bílé provedení
objem chladničky užitný (l): cca 234
objem mrazničky užitný (l): cca 104
elektronické ovládání
dveřní alarm
automatické odmrazování v chladící části
vnitřní osvětlení
min. 3 police (2 nastavitelné)
1x box
přihrádky ve dveřích
mraznička
beznámrazová technologie v prostoru mrazničky
rychlozmrazovací prostor
box v horní části mrazničky
2x zásuvka
631011 | chladnička na léky s cirkulací vzduchu, prosklené dveře | užitný objem cca 280 l |  | ks | 1
chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
užitný objem cca 280 l
volně stojící
bílé provedení
dveře bílé s izolačním sklem
zaměnitelné otevírání dveří
elektronické ovládání
digitální teplotní displej
nastavení teploty
teplotní alarm optický a akustický
samozavírací dveře
automatické odmrazování
vnitřní osvětlení
5x výškově nastavitelné poličky
zámek dveří
rozhraní: RS 485
průchodka pro externí čidlo
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB ukládání dat do PC a jejich zpracování)
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
631017 | chladnička kombinovaná 1-dvéřová, malá | celkový užitný objem cca 82 l, hloubka max. 450 mm |  | ks | 15
chladnička s mrazícím prostorem
hloubka max. 450 mm
výška max. 840 mm
užitný objem chladící části cca 73 l
užitný objem mrazící části cca 9 l
volně stojící
bílé provedení
automatické odmrazování
vnitřní osvětlení
2x police
1x box
přihrádka ve dveřích
631021 | chladnička na léky + mraznička, kombinovaná, 2-dvéřová, užitný objem cca 345 l | užitný objem cca 345 l (chl. 240 l, mr. 105 l) |  | ks | 2
kombinovaná chladnička na léky s mrazničkou v dolní části
volně stojící
dvoudvéřové provedení, bílé
zaměnitelné otevírání dveří
samozavírací dveře
elektronické ovládání
ukazatel teploty chladící části: vnější digitální
ukazatel teploty mrazící části: vnější digitální
teplotní alarm optický a akustický
chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
užitný objem cca 240 l
automatické odmrazování
vnitřní osvětlení
4x výškově nastavitelné poličky, kovové rošty potažené plastem
zámek dveří
mrazák
užitný objem cca 105 l
3x zásuvka
rozhraní: RS 485
průchodka pro externí čidlo
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
632024 | mraznička (objem cca 100l) | užitný objem cca 90 l |  | ks | 1
volně stojící/podstavná s možností umístění pod pracovní desku linky
čistý objem cca 90 l
1-dvéřová
bílé provedení
rychlé, rovnoměrné mrazení
automatické odmrazování
3x zásuvka
ukazatel teploty mrazící části / LCD displej
alarm otevřených dveří
3x zásuvka
639000 | systém monitorace teploty |  | STAVBA - ZT | syst. | 1
| 6 ks A/D převodník |  | STAVBA - ZT
| převodník ser. / RS 485 |  | STAVBA - ZT
| napájecí zdroj zálohový |  | STAVBA - ZT
| 50 ks teplotní čidlo + kádinka, glycerin |  | STAVBA - ZT
| drobný instalační materiál |  | STAVBA - ZT
| program pro řídící PC, manuály, zaškolení |  | STAVBA - ZT
| montáž, instalace, oživení |  | STAVBA - ZT
| instalační validace (OQ), kalibrace |  | STAVBA - ZT
STAVBA - ZT
| Modulární, rozšiřitelný systém umožňující kontinuální měření fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, CO2... dle typu vstupního čidla) |  | STAVBA - ZT
| Kontinuální ukládání naměřených hodnot dle nastavených parametrů (čas, alarmy, havárie...) |  | STAVBA - ZT
| Kompatibilita se systémem v nemocnici |  | STAVBA - ZT
| Datalogger umožňující samostatný režim provozu (bez PC) na minimálně 10 dní při záznamové frekvenci 10 minut s možností provozu na baterie min. 10 dní. |  | STAVBA - ZT
| Uživatelské nastavení systému (nové objekty, rozmezí hodnot, alarmové meze, havarijní meze) |  | STAVBA - ZT
| Přehledné výstupní sestavy s neomezenou historií a možnosti volby časového intervalu |  | STAVBA - ZT
| Graficky |  | STAVBA - ZT
| Tabulky |  | STAVBA - ZT
| Typy výstupních sestav: |  | STAVBA - ZT
| Celkové (souhrnně za všechny objekty - jedna sestava) |  | STAVBA - ZT
| Pro jednotlivé objekty |  | STAVBA - ZT
| Alarmový systém: |  | STAVBA - ZT
| Dvoustupňový alarm (1. mimo rozsah, 2. havárie) |  | STAVBA - ZT
| Hlášení výpadku proudu |  | STAVBA - ZT
| Výstupy alarmu: |  | STAVBA - ZT
| Akustický multimediální |  | STAVBA - ZT
| Siréna |  | STAVBA - ZT
| Případně opticky |  | STAVBA - ZT
| SMS alarmové hlášení |  | STAVBA - ZT
| e-mailové alarmové hlášení |  | STAVBA - ZT
| Webové rozhraní |  | STAVBA - ZT
| Provozní a událostní deníky (záznam hlášení poruch a havárií do databáze) |  | STAVBA - ZT
| Výchozí validace systému, včetně kalibrace čidel |  | STAVBA - ZT
| Možnost vybavit libovolný monitorovaný objekt více než jedním čidlem |  | STAVBA - ZT
| Možnost komunikace prostřednictvím sítě s protokolem TCP/IP |  | STAVBA - ZT
700100 | koberec na hraní | orientační rozměry 2000/3000 mm | STAVBA - ZT | ks | 1
| zátěžový koberec měkký , s krátkým vlasem cca 10-12 mm |  | STAVBA - ZT
| 100 % syntetické vlákno,krátko |  | STAVBA - ZT
| hmotnost scca 1,5-2 kg/m² |  | STAVBA - ZT
| koberec s dětským motivem |  | STAVBA - ZT
700101 | zrcadlo s madlem | orientační rozměry š . 2500 mm, v. 2100 mm |  | ks | 1
velkoplošné čiré zrcadlo v bezpečnostní úpravě
s plošným nalepením na připravený podklad
tloušťka zrcadla min. 0,4 mm
zrcadlo s madlem pro nácvik chůze