**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Pen drive systém

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Pen drive systém – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Elektrický systém určený k použití při léčbě v obecné traumatologii i přímo pro chirurgické zákroky v oblasti ruky, nohy, páteře, pro  maxilofaciální chirurgii i neurochirurgii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modulární systém s tužkovou pohonnou vrtačkou umožňující ovládání směru otáček (zpětný chod) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plynule proměnná rychlost vrtačky:  0-60 000 ot./min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon vrtačky min. 80 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Součástí nabídky pro tužkovou pohonnou vrtačku bude:** | | |
| Základní konzole   * Pracovní napětí: 100-240 VAC, 50 Hz * Pracovní proud: 0,7-2 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ruční spínač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kabel – konzole, délka min. 3 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Těsnění pro kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šroubovací nástavec se šestihrannou spojkou pro EPD a APD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vrtací hlava s mini rychlospojkou, pro EPD a APD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nástavce pro EPD a APD:   * Nástavec vrtáku AO/ASIF * Nástavec pilový 45°, s mini rychlospojkou * Nástavec pro Kirschnerův drát * Nástavec pilový sagitální * Nástavec vrtáku AO/ASIF 45° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlava vrtací 45°, kanylovaná, pro tříčelisťové sklíčidlo s klíčem, pro EPD a APD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kartáč na čištění pro nástavec pro Kirschnerův drát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sprej na údržbu včetně adaptéru pro rukojeť EPD a adaptéru pro nástavce EPD/APD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pouzdro pro systém včetně vložky o velikosti ½ pro základní nástroje a víka z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Listy:   * pilový 31 x 6.0 x 0.38 mm, pro sagitální pilu, sterilní – 4 ks * pilový 31 x 10 x 0.38 mm, pro sagitální pilu, sterilní – 4 ks * pilový 43 x 20 x 0.6 mm, pro sagitální pilu, sterilní – 4 ks * pilový 15 x 6.0 x 0.38 mm, pro sagitální pilu, sterilní – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vrtáky:   * Ø 1.1 mm, délka 56/39 mm, pro otvor jádra, pro mini rychlospojku – 5 ks * Ø 1.5 mm, délka 48/31 mm, pro skluzný otvor, pro mini rychlospojku – 5 ks * Ø 1.5 mm, délka 74/57 mm, pro otvor jádra, pro mini rychlospojku – 5 ks * Ø 2.0 mm, délka 57/41 mm, pro skluzný otvor, pro mini rychlospojku – 5 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita se stávajícím vybavením na pracovišti DePuy Synthes | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |