**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Tkáňový procesor**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tkáňový procesor - 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Plně uzavřený, přečerpávací, pojízdný tkáňový procesor ke zpracování lidských tkání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita min. 300 standardních kazet na tkáně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Objem nádob: min. 2,5l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Programy: Krátký, denní, noční a čistící. Alespoň 12 programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Okamžitý i oddálený start programu, znázornění konce programu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Alespoň 19 pozic: (např. parafínové, rezervní, pro reagencie, pro filtrační kazety, pro čistící reagencie atd.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro každou pozici k dispozici vakuum, teplota, tlak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Agitace reagencií v min. rozmezí 5–30 vteřin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitor: menu v českém jazyce, možnost tisku protokolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické doplňování reagencií ze zásobních nádob | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické posouvání reagencií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ruční výměna nádob s reagenciemi rychlospojkami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadný přístup k nádobám s reagenciemi, možnost vizuálně kontrolovat stav reagencí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém kontroly kvality reagencií (oznámení o nutnosti výměny) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Program čistění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Evidence zpracovaných vzorků/kazet | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce přerušení a pokračování procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce zálohování dat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záložní zdroj UPS součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálený přístup pro správu přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální, je +/- 10 %.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |