**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Bronchoskopy, myčka endoskopů a sušící skříň**

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Sušící skříň**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Sušící skříň – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Externí rám, panely, sušící komora z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 nebo ze speciálního polymeru s antibakteriálním nástřikem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní kapacita 8 bronchoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skříň musí být vybavena vyjímatelnými kazetami s rychloupínáním do sušícího systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uložení endoskopů až na 30 dní (720hodin) bez nutnosti opětovné redezinfekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komora musí být tepelně izolována od okolí minerální vlnou o síle 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvojité temperované sklo dveří s možností volby závěsu/otevírání vpravo/vlevo dle prostorových možností na straně uživatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sušící okruh zajišťující rovnoměrnou distribuci tepla v prostoru s vyloučením míst s vysokou teplotou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Filtrační systém musí být z pre-filtru třídy F5 a HEPA H14 filtru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení na stávající systém rozvodu stlačeného vzduchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uzamykatelné dveře se senzory, kontrolní panel s LED displejem a tlačítky programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení teploty v sušící komoře s vizuálním a akustickým alarmem pro teplotu MIN/MAX | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vizuální a akustické alarmy při nesprávném připojení kazet či vlastních bronchoskopů, k výměně filtru či delší doby otevření dveří, než bylo nastaveno (nastavitelný parametr) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**