**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Myčka endoskopů**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Myčka endoskopů 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PAA proces na bázi kyseliny peroctové pro čištění a dezinfekce endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Současné automatické čištění a desinfekce min. dvou flexibilních endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chemická dezinfekce endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické dávkování pracovních roztoků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s externím iontoměničem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení doby chodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autodesinfekční cyklus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální rozměry – š 900 x v 850 x h 600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Otevíraní dvířek zepředu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nutné připojení myčky na stávající vodovodní přípojku, odpad a elektrický přívod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výrobní materiál myčky z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 195Sb/2005, norma ISO-15883-1) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.