**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Upgrade artroskopické sestavy pro Pardubickou a Litomyšlskou nemocnici**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Upgrade artroskopické sestavy výrobce Arthrex – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Artroskopická 4K UHD4 kamerová jednotka – 2 ks** | | |
| Rozlišení výstupu signálu min. 3840 x 2160 pixel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání funkcí kamery prostřednictvím dotykového displeje, nebo tlačítky na konzoli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nahrávání videozáznamu a fotek s uložením na interní HDD minimálně 128 GB SSID | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nahrávání videozáznamu a fotek s uložením na USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání funkcí kamery prostřednictvím ovládacích tlačítek na kamerové hlavě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvětšení obrazu min. 1,5 násobek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vyvážení bílé přímo na zařízení, v tabletu a na kamerové hlavě **(2 ks tabletu musí být součástí dodávky)** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Personalizované uživatelské nastavení pro každého operatéra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Artroskopická 4K UHD4 TV kamerová hlava – 2 ks** | | |
| 4K 3-čipová kamerová hlava | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně dvě ovládací tlačítka kamery s minimálně 4-mi nastavitelnými funkcemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvětšení obrazu min. 1,5 násobek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální ostření obrazu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické nastavení jasu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autoklávovatelná do 134 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Monitor medicínský – 2 ks** | | |
| Rozlišení monitoru min. 4K (3840 x 2160 px) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhlopříčka monitoru min. 31" | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zavěšení na samostatném polohovatelném minimálně dvoudílném rameni umístěném na přístrojovém vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrast min. 1000:1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pozorovací úhel min. 178° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.