## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1
TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ČÁST 1 - URETERÁLNÍ STENTY VARIANTA 1
A - ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 1 | splněno ano/ne
ureterální stent - Double J, s hydrofilním vodičem, střednědobý až dlouhodobý (až 12 měsíců)
stent musí být měkký, avšak dostatečně pevný pro snadné zavedení
ve velikostech 6, 7 a 8 FR
jeden centrální otvor pro vodič
stent je opatřen vláknem pro jednoduchou extrakci
značení vzdáleností pro přesné zavedení stentu
drenážní otvory v pigtailu a těle stentu
měkčený polyuretan (PUR), bez latexu
délka těla stentu (bez pigtailů) 24 cm - 30 cm
stent musí být nabídnut ve variantě - otevřený/otevřený
musí být vysoce radiopákní
součástí sady musí být řiditelný (připojitelný) zavaděč
sterilní
řiditelný zavaděč umožňuje při zavedení stentu pohyb distálně i proximálně
snadno otevíratelný obal (peel open)
musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku
součástí sady musí být i samostatně balený hydrofilní vodič
požadavky na vodič: | x
vodič přímý se standardní tuhostí
průměr vodiče 0,035" (0,89mm)
délka vodiče min. 150 cm
nitinol (hydrofilní)