**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Rigidní optiky a fibroskopy**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

Rigidní optika

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Rigidní optika (12 ks)** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Rigidní optiky k vyšetření dutiny nosní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadujeme 10 ks rigidních optik:   * s úhlem pohledu 30° * s délkou minimálně 11 cm   s průměrem 2,7 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadujeme 2 ks rigidních optik:   * s úhlem pohledu 30° * s délkou minimálně 10 cm   s průměrem 1,9 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všechny optiky musí být s kombinovaným konektorem pro připojení světelného zdroje od výrobců alespoň Karl Storz a Olympus, které jsou používány na pracovišti ORL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rigidní optiky s možností sterilizace v parním sterilizátoru při 134° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochranný tubus pro každou optiku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vodotěsná konstrukce každé optiky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Optiky musí být nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.