**Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 bude součástí podané nabídky.**

**Název veřejné zakázky:**

**Lupové brýle a čelní reflektory**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

Čelní reflektor

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Čelní reflektor - 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 2 ks čelních reflektorů pro potřeby ORL kliniky Pardubické nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LED světelný zdroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné uchycení pomocí čelenky, náhlavní převedení přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevná teplota min. 5500 °K | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Intenzita osvětlení min. 30 000 lux | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plynule nastavitelná velikost bodu a regulace intenzity osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní vzdálenost min. 250 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výdrž baterie s umístněním mimo čelní reflektor min. 8 hodin (v případě nabídnutí náhlavní baterie s umístněním na čelním reflektoru min. 3,5 hod.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba nabíjení max. 4 hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost bez baterie max. 260 g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí mít prohlášení o shodě a CE označení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky musí být baterie a nabíjecí stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.